Załącznik nr 3 do zapytania DZ/DZ-072-74/25

Parametry techniczne 

Pozycja 11 Wózek leżący   
	Lp.
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametry oferowane 
(spełnianie wymagań należy potwierdzić poprzez wpisanie „tak” lub tam gdzie to wymagane podanie parametrów oferowanych)

	1. 
	Producent
	Podać
	

	2. 
	Model/Typ
	Podać
	

	3. 
	Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji)
	TAK
	

	4. 
	Konstrukcja wózka wykonana ze stali lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach cylindrycznych z osłoną o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji (nie osłoniętych tworzywem składającym się w harmonijkę). Platforma leża podzielona na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG na całej długości leża.
	TAK
	

	5. 
	Platforma leża 2 segmentowa wykonana w formie jednolitego odlewu, zaokrąglona (bez ostrych krawędzi i rogów), łatwa do dezynfekcji, wykonana z tworzywa sztucznego odpornego na działanie środków chemicznych i uszkodzeń.
	TAK
	

	6. 
	Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego  z  miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu (np. butli z tlenem), udźwig minimum 26 kg +/- 2 kg
	TAK
Podać udźwig
	

	7. 
	Rozstaw pomiędzy kolumnami 1080 mm +/- 20 mm
	podać
	

	8. 
	Dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjent+ osprzęt i dodatkowe urządzenia) - min. 250 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta min. 215 kg   +/- 2 kg
	TAK
Podać obciążenie oraz wagę
	

	9. 
	Waga całkowita wózka bez materaca do 115 kg +/- 2 kg
	podać
	

	10. 
	Długość całkowita wózka 2170mm +/- 50 mm
	podać
	

	11. 
	Szerokość całkowita wózka z opuszczonymi barierkami 735mm +/- 20 mm
	podać
	

	12. 
	Szerokość całkowita wózka z podniesionymi barierkami 780 mm +/- 20 mm
	podać
	

	13. 
	Wymiary leża (przestrzeń dla pacjenta): długość  ok. 193 cm +/- 50 mm, szerokość 60 cm +/- 20 mm
	podać
	

	14. 
	2 segmentowe leże całkowicie przezierne dla promieni  RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG od strony wezgłowia, z obu boków wózka i od strony nóg (dostęp 3600)
	TAK
	

	15. 
	Min. 4 cm prześwit między platformą leża,  a wyprofilowaną ramą wózka, w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG z każdej strony wózka (bez ograniczeń).
	TAK
	

	16. 
	Wózek wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża oraz wyprofilowaną ramę ułatwiającą pozycjonowanie kasety RTG.
	TAK
	

	17. 
	Składane, ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej).  Rączki składane poniżej poziomu materaca ułatwiające reanimację.
	TAK
	

	18. 
	Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem.  
	TAK
	

	19. 
	Pojedyncze koła o średnicy co najmniej 20 cm +/- 1 cm, przynajmniej jedno koło antystatyczne oznaczone odrębnym kolorem dla identyfikacji. Koła bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem
	TAK
Podać średnicę
	

	20. 
	Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej: 61 – 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca)
	TAK
Podać zakres
	

	21. 
	Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej  (każdy z nich inny kolor )
	TAK
	

	22. 
	Centralny system blokowania kół  obsługiwany z dwóch stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec.
	TAK
	

	23. 
	Barierki boczne chromowane, składane (elementy aktywujące zaznaczone odrębnym kolorem) z gładką, wyprofilowaną na całej długości powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian.
	TAK
	

	24. 
	Barierki boczne chowane pod ramę leża gwarantujące brak przerw transferowych przy przekładaniu pacjenta. Wyprofilowane barierki z uchwytami do pchania/ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg.
	TAK
	

	25. 
	Regulacja segmentu pleców manualna ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie od 0(-90(.
	TAK
	

	26. 
	Możliwość uniesienia całego segmentu nóg w celu łatwego czyszczenia i dezynfekcji powierzchni bezpośrednio pod leżem, gdzie wprowadza się kasety
	TAK
	

	27. 
	Pozycja Trendelenburga/ anty-Trendelenburga regulowana hydraulicznie w zakresie  (16( przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka
	TAK
	

	28. 
	Dźwignie regulacji przechyłów: Trendelenburga/AntyTrendelenburga oraz opuszczania leża dostępna od obu stron dłuższych boków wózka, regulacja tych trzech opcji realizowana płynnie za pomocą jednego dedykowanego pedału. 
	TAK
	

	29. 
	Tuleje na wieszaki infuzyjne  lub  na inne akcesoria każdym narożu wózka  
	TAK
	

	30. 
	Uchwyty na worki urologiczne po obu stronach leża
	TAK
	

	31. 
	Możliwość instalacji wieszaków infuzyjnych (2 haczyki) lub  innych akcesoriów w każdym narożu wózka
	TAK
	

	32. 
	Materac piankowy, w pokrowcu z osłoną nie zwierającą lateksu, poliestrową, powlekany poliuretanem i poliamidem, z powierzchnią antypoślizgową , nieprzemakalny, o grubości ok. 8 cm +/- 1 cm
	TAK
Podać grubość
	

	33. 
	Materac z certyfikatem ognioodporności (niepalności) spełniający normy EN597-1 i EN597-2 lub równoważnych - potwierdzone w materiałach producenta sprzętu.
	TAK
	

	34. 
	Materac mocowany na rzepy,  w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie.
	TAK
	

	35. 
	Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanej opcjonalnej półki na defibrylator/monitor/uchwyt na dokumentację nie wychodzącej poza obręb wózka
	TAK
	

	36. 
	Konstrukcja umożliwiająca zamontowanie dedykowanego opcjonalnego pionowego uchwytu na butlę z tlenem z mocowaniem w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. W trzech rozmiarach do wyboru 
	TAK
	

	37. 
	Możliwość zamontowania dedykowanych, opcjonalnych pasów do unieruchamiania pacjenta, do wyboru w różnych opcjach: na kostki, nadgarstki i korpus
	TAK
	

	
	Wyposażenie dodatkowe
	
	

	38. 
	Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 3- segmentowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie       18 kg +/- 1 kg. Wieszak zintegrowany na stałe z wózkiem, z możliwością składania do poziomu wszerz leża
	TAK
Podać obciążenie
	

	39. 
	Pasy do unieruchamiania pacjenta, do wyboru 3 opcje: na kostki, nadgarstki i korpus - do ustalenia na etapie realizacji
	TAK
	

	40. 
	Uchwyt na zamontowanie rolki z papierem do osłaniania i zabezpieczania powierzchni leża
	TAK
	

	41. 
	Pionowy uchwyt na butlę z tlenem z możliwością mocowana w każdym narożu leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi. W trzech rozmiarach- rozmiar do wyboru na etapie realizacji
	TAK
	

	42
	Certyfikaty: Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu
	TAK
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego powyżej w niniejszym formularzu są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………...............................................





   
                                                                                                                                      
 




data,  pieczątka i podpis Wykonawcy 

Strona 3 z 3

