| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | Producent, symbol wyrobu i parametry oferowanego przedmiotu zamówienia (opisać, podać zakresy) | nr kat. (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do identyfikacji 30 transkryptów genów fuzyjnych w białaczkach u dorosłych. Leukemia Fusion Genes (Q30) Screening Kit (803041) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - zestaw typu multiplex oparty o procedurę RT-qPCR umożliwiający jednoczasową detekcję co najmniej 30 transkryptów genów fuzyjnych związanych z występowaniem białaczek: 1) t(9;11)(p22;q23) MLL-AF9 2) t(15;17)(q24;q21) PML-RARα 3) t(8;21)(q22;q22) AML1-ETO 4) t(4;11)(q21;q23) MLL-AF4 5) t(12;21)(p13;q22) TEL-AML1 6) t(1;19)(q23;p13) E2A-PBX1 7) t(11;19)(q23;p13.3) MLL-ENL 8) t(9;22)(q34;q11) BCR-ABL1 9) del(1)(p32) SIL-TAL1 10) t(10;11)(p12;q23) MLL-AF10 11) inv(16)(p13;q22) CBFβ-MYH11 12) t(3;21)(q26;q22) AML1-MDS1/EV11 13) del(4)(q12) FIP1L1-PDGFRA 14) del(9)(q34) SET-CAN 15) t(17;19)(q22;p13) E2A-HLF 16) t(6;9)(p23;q34) DEK-CAN 17) t(X;11)(q24;q23) MLL-SEPT6 18) t(16;21)(p11;q22) TLS-ERG 19) t(5;12)(q33;p13) TEL-PDGFRB 20) t(11;19)(q23;p13.1) MLL-ELL 21) t(11;17)(q23;q21) MLL-AF17 22) t(5;17)(q35;q21) NPM-RARα 23) t(3;5)(q25;q34) NPM-MLF1 24) t(11;17)(q23;q21) PLZF-RARα 25) t(1;11)(q21;q23) MLL-AF1q 26) t(1;11)(p32;q23) MLL-AF1P 27) t(9;12)(q34;p13) TEL-ABL1 28) t(16;21)(q24;q22) AML1-MTG16 29) t(3;21)(q26;q22) AML1-EAP 30) t(6;11)(q27;q23) MLL-AF6 - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen GUSB, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtrów optycznych FAM, ROX, HEX i Cy5 - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do identyfikacji 52 transkryptów genów fuzyjnych w białaczkach ostrych i przewlekłych. Leukemia Fusion Genes (Q51) Screening Kit (803100) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - zestaw typu multiplex oparty o procedurę RT-qPCR umożliwiający jednoczasową detekcję co najmniej 52 transkryptów genów fuzyjnych związanych z występowaniem białaczek: 1) t(9;11) (p22; q23) MLL-AF9 2) t(8; 21) (q22; q22) AML1-ETO 3) t(4; 11) (q21; q23) MLL-AF4 4) t(12; 21) (p13; q22) TEL-AML1 5) t(1;19) (q23; p13) E2A-PBX1 6) t(11;19) (q23; p13.3) MLL-ENL 7) del(1) (p32) SIL-TAL1 8) t(10; 11) (p12; q23) MLL-AF10 9) inv(16) (p13; q22) CBFβ-MYH11 10) t(3; 21) (q26; q22) AML1-MDS1/EV11 11) del(4) (q12) FIP1L1-PDGFRA 12) del(9) (q34) SET-CAN 13) t(17; 19) (q22; p13) E2A-HLF 14) t(6; 9) (p23; q34) DEK-CAN 15) t(X; 11) (q24; q23) MLL-SEPT6 16) t(16; 21) (p11; q22) TLS-ERG 17) t(5; 12) (q33; p13) TEL-PDGFRB 18) t(11; 19) (q23; p13.1) MLL-ELL 19) t(11; 17) (q23; q21) MLL-AF17 20) t(5; 17) (q35; q21) NPM-RARα 21) t(3; 5) (q25; q34) NPM-MLF1 22) t(11; 17) (q23; q21) PLZF-RARα 23) t(1; 11) (q21; q23) MLL-AF1q 24) t(1; 11) (p32; q23) MLL-AF1P 25) t(9; 12) (q34; p13) TEL-ABL1 26) t(16; 21) (q24; q22) AML1-MTG16 27) t(3; 21)(q26; q22) AML1-EAP 28) t(6; 11) (q27; q23) MLL-AF6 29) EVI1 30) t(9; 22) (q34; q11) BCR-ABL1 p190 31) t(9; 22) (q34; q11) BCR-ABL1 p210 32) t(15; 17) (q24; q21) PML-RARα S 33) t(15; 17) (q24; q21) PML-RARα V 34) t(15; 17) (q24; q21) PML-RARα L 35) t(10;11) (p13; q21) CALM-AF10 36) HOX11 37) t(9; 12) (p24; p13) TEL-JAK2 38) t(x; 11) (q13; q23) MLL-AFX1 39) t(4; 12) (q12;p13) ETV6-PDFGRA 40) HOX11L2 41) (11q23)dup MLL 42) t(1; 11) (q23; p15) NUP98-PMX1 43) t(2; 11) (q31; p15) NUP98-HOXD13 44) t(7; 11) (p15; p15) NUP98-HOXA9 45) t(7; 11) (p15; p15) NUP98-HOXA13 46) t(11; 12) (p15; q13) NUP98-HOXC11- 47) t(7; 11) (p15; p15) NUP98-HOXA11 48) der(17)/t(17; 17) (q21; q21) STAT5-RARα 49) t(11; 17) (q13; q21) NUMA-RARα 50) t(4; 17) (q12; q21) FIPIL1-RARα 51) der(17) PRKAR1A-RARα 52) t(2;5)(p23;q35) NPM-ALK - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen GUSB, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtrów optycznych FAM, ROX, HEX i Cy5 - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptu PML-RARα L. PML RARα L Detection Kit (803212) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - test do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptów PML-RARα L przy użyciu reakcji RT-qPCR - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen ABL1, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtra optycznego FAM - zestaw standardów do ilościowego oznaczania transkryptów PML-RARα L i ABL1 w rozcieńczeniach co najmniej 1×103, 1×104, 1×105, 1×106 kopii/ul - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptu PML-RARα S. PML RARα S Detection Kit (803213) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - test do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptów PML-RARα S przy użyciu reakcji RT-qPCR - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen ABL1, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtra optycznego FAM - zestaw standardów do ilościowego oznaczania transkryptów PML-RARα S i ABL1 w rozcieńczeniach co najmniej 1×10^3, 1×10^4, 1×10^5, 1×10^6 kopii/ul - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptu PML-RARα V. PML RARα V Detection Kit (803214) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - test do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptów PML-RARα V przy użyciu reakcji RT-qPCR - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen ABL1, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtra optycznego FAM - zestaw standardów do ilościowego oznaczania transkryptów PML-RARα V i ABL1 w rozcieńczeniach co najmniej 1×10^3, 1×10^4, 1×10^5, 1×10^6 kopii/ul - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptu WT1. WT1 Detection Kit (803319) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - test do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptów WT1 przy użyciu reakcji RT-qPCR - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen ABL1, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtra optycznego FAM - zestaw standardów do ilościowego oznaczania transkryptów WT1 i ABL1 w rozcieńczeniach co najmniej 1×103, 1×104, 1×105, 1×106 kopii/ul - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptu AML1-ETO. AML1-ETO Detection Kit (803209) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - test do wykrywania i ilościowego oznaczenia transkryptów AML1-ETO przy użyciu reakcji RT-qPCR - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen ABL1, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtra optycznego FAM - zestaw standardów do ilościowego oznaczania transkryptów AML1-ETO i ABL1 w rozcieńczeniach co najmniej 1×10^3, 1×10^4, 1×10^5, 1×10^6 kopii/ul - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw jakościowy do genotypowania (różnicowania) trzech wariantów PML-RARα: PML-RARα L, PML-RARα S oraz PML-RARα V. PML-RARα Genotyping Kit (803216) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - zestaw do oceny jakościowej oparty o procedurę RT-qPCR umożliwiający trozróżnienie trzech wariantów PML-RARα związanych z występowaniem białaczek: PML-RARα L, PML-RARα S, PML-RARα V - dopuszczalny materiał diagnostyczny: szpik kostny lub krew obwodowa - kontrola wewnętrzna reakcji w oparciu o gen GUSB, umożliwiająca ocenę integralności RNA oraz wydajności reakcji RT oraz qPCR - czułość detekcji co najmniej 100 kopii/reakcja - zestaw posiadający certyfikat CE-IVD, - możliwość przeprowadzenia minimum 20 testów Zestaw musi zawierać minimum: - odczynniki do przeprowadzenia reakcji RT - odczynniki do przeprowadzenia reakcji qPCR w termocyklerze typu „real-time” z wykorzystaniem filtrów optycznych FAM, ROX, HEX i Cy5 - kontrole pozytywne dla wszystkich badanych wariantów PML-RARα - stabilność zestawu min. 12 miesięcy w temperaturze od -25*C do -18*C Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | Op. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Polimeraza kompatybilna z zestawami RTqPCR Q30 i Q51, 40 ul, Zeesan lub równoważny. Kompatybilność oznacza że oferowana polimeraza w objętości 40ul jest identyczna i posiada ten sam nr LOT co zamawiane zestawy Leukemia Fusion Genes (Q30) Screening Kit i Leukemia Fusion Genes (Q51) Screening Kit. Równoważność oznacza, ze zaproponowany zestaw spełnia powyższe kryteria. | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zestaw diagnostyczny przeznaczony do identyfikacji 55 transkryptów genów fuzyjnych w białaczkach ostrych i przewlekłych. Leukemia Fusion Genes (Q55) Screening Kit (803540) Xiamen Zeesan Biotech lub równoważny. - zestaw typu multiplex oparty o procedurę RT-qPCR umożliwiający jednoczasową detekcję co najmniej 55 transkryptów genów fuzyjnych związanych z występowaniem białaczek: 1) t(9;11) (p22; q23) MLL-AF9 2) t(8; 21) (q22; q22) AML1-ETO 3) t(4; 11) (q21; q23) MLL-AF4 4) t(12; 21) (p13; q22) TEL-AML1 5) t(1;19) (q23; p13) E2A-PBX1 6) t(11;19) (q23; p13.3) MLL-ENL 7) del(1) (p32) SIL-TAL1 8) t(10; 11) (p12; q23) MLL-AF10 9) inv (16) (p13; q22)/t(16; 16) (p13; q22) CBFβ-MYH11 10) t(3; 21) (q26; q22) AML1-MDS1/EVI1 11) del(4) (q12) FIP1L1-PDGFRA 12) del(9) (q34) SET-CAN 13) t(17; 19) (q22; p13) E2A-HLF 14) t(6; 9) (p23; q34) DEK-CAN 15) t(X; 11) (q24; q23) MLL-SEPT6 16) t(16; 21) (p11; q22) TLS-ERG 17) t(5; 12) (q33; p13) TEL-PDGFRB 18) t(11; 19) (q23; p13.1) MLL-ELL 19) t(11; 17) (q23; q21) MLL-AF17 20) t(5; 17) (q35; q21) NPM1-RARα 21) t(3; 5) (q25; q34) NPM1-MLF1 22) t(11; 17) (q23; q21) PLZF-RARα 23) t(1; 11) (q21; q23) MLL-AF1q 24) t(1; 11) (p32; q23) MLL-AF1P 25) t (9; 12) (q34; p13) TEL-ABL1 26) t(16; 21) (q24; q22) AML1-MTG16 27) t(3; 21) (q26; q22) AML1-EAP 28) t(6; 11) (q27; q23) MLL-AF6 29) - EVI1 30) t(9; 22) (q34; q11) BCR-ABL1 31) t(9; 22) (q34; q11) BCR-ABL1 p190 32) t(9; 22) (q34; q11) BCR-ABL1 p210 33) t(9; 22) (q34; q11) BCR-ABL1 p230 34) t(15; 17) (q24; q21) PML-RARα 35) t(15; 17) (q24; q21) PML-RARα S 36) t(15; 17) (q24; q21) PML-RARα V 37) t(15; 17) (q24; q21) PML-RARα L 38) t(10; 11) (p13; q21) CALM-AF10 39) - HOX11 40) t(9; 12) (p24; p13) TEL-JAK2 41) t(x; 11) (q13; q23) MLL-AFX1 42) t(4; 12) (q12; p13) ETV6-PDGFRA 43) - HOX11L2 44) (11q23) dup MLL 45) t(1; 11) (q23; p15) NUP98-PMX1 46) t(2; 11) (q31; p15) NUP98-HOXD13 47) t(7; 11) (p15; p15) NUP98-HOXA9 48) t(7; 11) (p15; p15) NUP98-HOXA13 49) t(11; 12) (p15; q13) NUP98-HOXC11 50) t(7; 11) (p15; p15) NUP98-HOXA11 51) der(17)/t (17; 17) (q21;q21) STAT5-RARα 52) t(11; 17) (q13; q21) NUMA-RARα 53) t(4; 17) (q12; q21) FIP1L1-RARα 54) der(17) PRKAR1A-RARα 55) t(2; 5) (p23; q35) NPM-ALK | Op. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO :    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

- Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

- Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw sukcesywnych w terminie maksymalnie do 15 dni roboczych, na podstawie składanych przez Zamawiającego zamówień ilościowo-asortymentowych, licząc bieg terminu od dnia otrzymania zamówienia Zamawiającego),

- Wymagany termin gwarancji/ przydatności min 12 m-cy, licząc od daty dostarczenia towaru do Zamawiającego.

…………………………………………………………………………………………..

(czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną

osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)