Załącznik nr 1 do zapytania nr DZ/AM-231-21/26
Materac do ogrzewania pacjenta (minimalne parametry techniczne)
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	TAK, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	TAK, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe 
(rok produkcji nie wcześniej niż 2025), 
kompletne i gotowe do użycia – 
bez dodatkowych nakładów finansowych
ze strony Zamawiającego
	TAK, podać
	

	4. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	TAK
	

	Parametry podstawowe – jednostka sterująca

	5. 
	System ogrzewania pacjenta składający się z jednostki sterującej oraz elementu grzewczego wraz z przewodem dołączeniowym:

Jednostka sterująca – 1 szt.

Element grzewczy – materac rozmiar – 190 x50x4 cm – 1 szt.

Przewód dołączeniowy – 1 szt.

Dedykowany stojak mobilny z koszem do systemu ogrzewania pacjenta – 1 szt.
	TAK
	

	6. 
	Jednostka sterująca do obsługi elementów grzewczych przeznaczonych do stosowania u noworodków, dorosłych i dzieci
	Tak, podać
	

	7. 
	Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego
	Tak
	

	8. 
	Włącznik/wyłącznik w postaci przycisku membranowego umieszczony z przodu urządzenia przy panelu sterowania
	Tak
	

	9. 
	Możliwość podłączenia i niezależnego sterowania minimum 2 elementami grzewczymi jednocześnie –min, 2 porty do podłączenia elementów grzewczych 
	Tak, podać
	

	10. 
	Materac grzewczy nie powoduje zakłóceń przy pracy diatermii chirurgicznej z elektrodami biernymi wielorazowymi.
	Tak
	

	11. 
	Złącza do podłączenia elementów grzewczych umieszczone z przodu co ułatwia przygotowanie urządzenia do pracy
	Tak
	

	12. 
	Wyprofilowany uchwyt do przenoszenia
	Tak
	

	13. 
	Możliwość zawieszenia jednostki sterującej na stojaku do kroplówek, dedykowanym statywie mobilnym lub postawienia np. na kolumnie
	Tak
	

	14. 
	Zasilanie 230 VAC / 50 Hz
	Tak
	

	15. 
	Napięcie wyjściowe do zasilania elementów grzewczych 24V DC 
	Tak
	

	16. 
	Klasa zabezpieczenia elektrycznego II typ BF
	Tak
	

	17. 
	Minimalny zakres regulacji temperatury dla dorosłych 30-40°C ze skokiem min. co 0,1°C dla każdego portu grzewczego niezależnie  
	Tak, podać
	

	18. 
	Interfejs użytkownika dla każdego z portów / podłączonych elementów grzewczych, zawiera co najmniej:

- nr portu grzewczego

- włącznik aktywacji portu 

- wskaźnik temperatury ustawionej,

- wskaźnik temperatury rzeczywistej 

- nazwa podłączonego elementu grzewczego 

- zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów ogrzewania – wymagana akceptacja ustawionej temperatury

- wskaźnik alarmu z możliwością wyciszenia za pomocą przycisku aktywowanego przy wystąpieniu sytuacji alarmowej
	Tak, podać
	

	19. 
	Wyświetlanie komunikatów alarmowych dla każdego portu niezależnie
	Tak
	

	20. 
	Dostępne następujące komunikaty alarmowe:

-odchylenia temperatury; 

-wysokiej temperatury;

-rozłączenia elementu grzewczego;

-niedogrzania
	Tak, podać
	

	21. 
	Dokładność pomiaru minimum +/-0,3°C dla elementów grzewczych
	Tak, podać
	

	22. 
	Dotykowy, kolorowy panel sterowania parametrami urządzenia o przekątnej min. 7”
	Tak, podać
	

	23. 
	Wymiary max. 300x300x200 mm
	Tak, podać
	

	24. 
	Waga max. 5kg
	Tak, podać
	

	Element grzewczy - materac

	25. 
	Element grzewczy składający się z zewnętrznej powłoki poliuretanowej, silikonowego włókna do izolacji termicznej, grzałki z tkaniny węglowej, warstwy z pianki przeciwodleżynowej 
	Tak
	

	26. 
	Min 10 czujników temperatury  w elemencie grzewczym 
	Tak, podać
	

	27. 
	Zintegrowany kabel połączeniowy o długości minimum 1 m
	Tak, podać
	

	28. 
	Wymiary materaca (190x50x4) +/- 2 cm 
	Tak, podać
	

	29. 
	Przewód dołączeniowy do sterownika 
min. 2 m
	Tak, podać
	

	Stojak mobilny z koszem

	30. 
	Montaż jednostki sterującej do stojaka za pomocą złącza mocującego
	Tak
	

	31. 
	Stojak wyposażony w 4 koła, w tym min. 2 koła z blokadą
	Tak
	

	32. 
	Wysokość min. 95cm
	Tak, podać 
	

	33. 
	Wymiary kosza zapewniające bezpieczne przechowywanie materac
	Tak
	

	Gwarancja, serwis

	34. 
	Gwarancja 24 miesiące
	TAK
	

	35. 
	W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów

W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji
	TAK, podać częstotliwość
	Częstotliwość wymagana 
przez producenta: …….

	36. 
	Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji
	TAK
	

	37. 
	Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji
	TAK
	

	38. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej
	TAK
	


1

