Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-23/26 z dnia 05.02.2026r.

Parametry techniczne – aparat ultrasonograficzny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać (jeżeli posiada) |  |
| PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy premium z kolorowym Dopplerem | TAK |  |
|  | Przetwornik cyfrowy min. 12- bitowy | TAK, podać |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych, aktywnych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 7 000 000 | TAK, podać |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych min. 4 | TAK, podać |  |
|  | Ilość gniazd parkingowych min. 2 | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu min. 320 dB | TAK, podać |  |
|  | Monitor OLED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu, na przegubowym ramieniu z możliwością regulacji w 3 płaszczyznach, o przekątnej ekranu min. 22 cale | TAK, podać rozmiar ekranu |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w min. dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo, wyposażona w min. 4 kubeczki na głowice ulokowane po obydwu stronach zwiększające bezpieczeństwo przechowywania głowic, oraz komfort pracy | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę, o przekątnej ekranu min. 10 cali | TAK, podać |  |
|  | Wysuwana klawiatura alfanumeryczna umieszczona pod pulpitem sterującym | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. od 1 MHz do 20 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) min. 70 000 obrazów | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 800 S | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop z min. 2 kursorów | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1 - 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika min. 40 | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
| OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów, min: - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B min. 3500 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) min. 600 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu TDI min. 1400 obrazów/s | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 12 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Technologia umożliwiająca ciągłe ogniskowanie wzdłuż wiązki ultradźwiękowej na pełnej głębokości obrazowania w czasie rzeczywistym z syntezą wielu typów wiązek ultradźwiękowych w tym wiązek o różnej częstotliwości | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego min. 0,05 - 20 kHz | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Dodatkowy tryb obrazowy wizualizujący mikroprzepływy w bardzo dużej liczbie klatek na sekundę. Przeznaczony do obserwacji bardzo niskich przepływów w małych zmianach nowotworowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) min.: +/- 15,0 m/s | TAK, podać |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera pulsacyjnego min. 0,05 do 38 kHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej min. 0,5 mm do 20 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK, podać |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania dwóch spectrów przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich (tzw. dual doppler) możliwe kombinacje: PW/PW, PW/TDI, TDI/TDI | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicy kardiologicznych Phased Array min.: +/- 16 m/s (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) dostępne na głowicach Convex i Liniowej | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego min. 1 - 40 kHz | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Kolorowy i Spektralny Doppler Tkankowy działające na sondach Convex i Liniowej | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 9 | TAK, podać |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Zaimplementowana do systemu technologia oparta na sztucznej inteligencji (AI) do dokładniejszej wizualizacji granic tkanek, redukcji szumów i artefaktów w szczególności w głęboko położonych narządach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe współpracujące jednocześnie z obrazowaniem typu „Compound” | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w trybie Color Doppler min. 15 map | TAK, podać |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Moduł EKG z analizą krzywej oddechowej | TAK |  |
|  | Śledzenie plamek w obrazowaniu 2D – ocena regionalnego ruchu ściany. Wyniki przedstawiane w formie graficznych kolorowych wykresów: liniowych oraz kołowych (Bull’s Eye 16 i 17 segmentowy) | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar IMT | TAK |  |
|  | Tkankowe obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające zobrazowanie różnic sztywności tkanki | TAK |  |
|  | Prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem. Praca w trybie B /B+ET (elastografia tkankowa) | TAK |  |
|  | Pomiar stosunku elastyczności tkanki analizowanej do tkanki referencyjnej | TAK |  |
|  | Dostępna pamięć dynamiczna typu Cineloop w obrazowaniu elastograficznym | TAK |  |
|  | Pomiar prędkości propagacji fal Shear Wave wraz z jednoczesnym pomiarem atenuacji (tłumienia), pomiary z automatycznym wskaźnikiem poprawności wykonania badania, wyniki pomiarów dostępne w m/s i kPa | TAK |  |
|  | Elastografia Shear Wave oraz Elastografia Strain wykonywane jednocześnie w trybie Dual. Możliwość wykonania pomiarów SWM (min. prędkość, elastyczność i wartość tłumienia) jednocześnie z oceną elastyczności w trybie Elastografi Strain na głowicy Convex | TAK |  |
| ARCHIWIZACJA OBRAZÓW |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) z dyskiem HDD lub SSD o pojemności min. 1 TB | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet min. 10/100 Mbps Dostępne min. 1 gniazdo LAN | TAK |  |
|  | Licencja do obsługi worklisty oraz licencja na archiwizację danych na serwerach archiwizujących typu PACS/VNA. Dodatkowo należy przewidzieć, że Wykonawca jest zobligowany do wykonania konfiguracji mającej na celu zdefiniowanie worklisty oraz dodanie węzłów DICOM serwerów PACS/VNA Zamawiającego w cenie zakupionego sprzętu. Informacja dodatkowa: Zamawiający posiada system VNA firmy AGFA wyposażony w nieograniczoną licencję na podłączanie nowych urządzeń oraz generator worklisty | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Wbudowane min. 1 gniazdo typu USB 2.0 lub USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive Wyjście USB dostępne dla operatora, ulokowane w sposób umożliwiający jego wygodne wykorzystanie | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały + 3 rolki papieru do videoprintera | TAK |  |
| FUNKCJE UŻYTKOWE |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. x40 | TAK, podać |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu min. x20 | TAK, podać |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie min. 10 | TAK, podać |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Małych narządów - Naczyniowych - Śródoperacyjnych - Mięśniowo-szkieletowych - Ortopedycznych - Kardiologicznych - Pediatrycznych | TAK |  |
| GŁOWICE ULTRASONOGORAFICZNE |  |  |  |
| Głowica convex |  |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, wykonana w technologii Single Crystal | TAK, podać typ/model |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 150 st. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 14 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK, podać typ/model |  |
|  | Głowica wykonana w technologii półprzewodnikowej – nieposiadająca kryształów piezoelektrycznych | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 2,0 – 22,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 30 000 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 9 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |
| Głowica liniowa typu hockey |  |  |  |
|  | Głowica liniowa szerokopasmowa typu hockey, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ/model |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 3,0 – 15,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 190 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 25 mm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 9 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
|  | Ogniskowanie na pełnej głębokości obrazowania | TAK |  |
| Głowica kardiologiczna |  |  |  |
|  | Głowica kardiologiczna Phased Array Single Crystal, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy | TAK, podać typ/model |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 –5,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Liczba elementów min. 128 | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 120 st. | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasm częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe | TAK |  |
| MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Rektalną dwupłaszczyznową z centralnym kanałem biopsyjnym w układzie Convex/Convex min. 2,0-10,0 MHz, , obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję umożliwiającą porównanie (fuzję) dwóch sprzężonych obrazów w czasie rzeczywistym: USG / CT / MRI / PET dostępne z trybami obrazowań: B / B+C / B+elastografia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o funkcję i oprogramowanie umożliwiające badanie i pomiar sprężystości naczyń | TAK |  |
| GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |
|  | Gwarancja: 36 miesięcy, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | TAK |  |
|  | Gwarancja aktualizacji oprogramowania do najnowszej, dostępnej wersji na rynku przez 36 miesięcy od dnia odbioru, np: podczas każdego, wykonywanego przeglądu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia osobnego szkolenia stanowiskowego dla personelu medycznego w zakresie wymaganym do codziennej obsługi urządzenia zakupionego przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia osobnego szkolenia rozszerzonego dla personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, właściwej obsługi, eksploatacji, diagnostyki i konserwacji urządzenia zakupionego przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcję obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczoną wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |