| LP. | PARAMETRY WYMAGANE | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zautomatyzowany analizator do oznaczeń immunochemicznych; rok produkcji minimum 2025 | TAK podać pełną nazwę, rok produkcji, producenta |  |
|  | Możliwość wykonywania wymaganych oznaczeń: - chromogranina A - kopeptyna proAVP | TAK |  |
|  | System wyposażony w: - jednostkę sterującą - monitor - czytnik kodów kreskowych - drukarkę laserową - UPS | TAK |  |
|  | Analizator nastołowy, w pełni automatyczny, typu random-access z możliwością wykonywania pilnych badań | TAK |  |
|  | Wydajność urządzenia minimum 50 testów na godzinę | TAK |  |
|  | Minimum 30 miejsc na próbki badane | TAK |  |
|  | Możliwość wykonywania oznaczeń w osoczu i/lub surowicy | TAK |  |
|  | Analizator zaopatrzony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS podtrzymujące pracę przez co najmniej 20 minut. | TAK |  |
|  | Minimum 3 chłodzone pozycje odczynnikowe | TAK |  |
|  | Stabilność odczynników minimum 6 miesięcy | TAK |  |
|  | Identyfikacja próbek badanych, standardów, materiałów kontrolnych i odczynników na podstawie kodu kreskowego | TAK |  |
|  | Wbudowany system kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną | TAK |  |
|  | Mobilny stół pod analizator | TAK |  |
|  | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica, Asseco) a zamawianym analizatorem | TAK Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy bezpłatnie protokół transmisji danych w formie elektronicznej i/lub pisemnej |  |
|  | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatu do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego − podłączenia i pokrycia kosztów podłączenia aparatu do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego | Tak (pisemna deklaracja Wykonawcy) Wymagana jest pełna transmisja danych, bez konieczności instalacji dodatkowego (ponad standardowego) oprogramowania w komputerze sterującym pracą aparatu; Analizator przesyła do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego dane pacjenta tj. imię, nazwisko, PESEL oraz SID zlecenia, nazwę badania, wynik badania wraz z jednostką, datę wyniku oraz nazwę aparatu, na którym zostało wykonane badanie |  |
|  | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie wszystkich oznaczeń, które oferuje Wykonawca | TAK |  |
|  | Wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne. | TAK |  |
|  | Serwisowanie analizatora i sprzętu dodatkowego (w tym: jednostka sterująca, monitor, drukarka, UPS) przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego urządzenia. | TAK |  |
|  | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy. | TAK |  |
|  | Bezpłatne przeszkolenie użytkowników z zakresu obsługi analizatora (tj. 2-3 pracowników) w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
|  | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, faxem, pocztą elektroniczną). | TAK podać dane punktów serwisowych |  |
|  | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wykonawca zapewni pełne wspomaganie techniczne w zakresie uruchomienia i funkcjonowania urządzenia, jak również pomoc techniczną oraz aplikacyjną w uruchamianiu zestawów odczynnikowych podczas trwania umowy. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy opis sposobu utylizacji odpadów wraz z analizatorem w dniu instalacji w wersji papierowej. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy: opis biologicznego i ogólnego bezpieczeństwa pracy na analizatorze z odczynnikami, instrukcję stanowiskową. Opis dostarczyć wraz z analizatorem w dniu instalacji ( na urządzeniu USB). | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy: harmonogram wraz z opisem wszystkich wymaganych od użytkownika czynności konserwacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania analizatora zgodnie z zaleceniami producenta. Opis dostarczyć wraz z analizatorem w dniu instalacji w formie papierowej. | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem w dniu instalacji w wersji papierowej, a także na urządzeniu USB: - - instrukcję obsługi w języku polski - - opis wszystkich technologii pomiarów - - wykaz alertów w szczególności błędów z instrukcją ich usuwania - - skróconą instrukcję dla użytkownika - - dokumentację niezbędną do nadzoru SOP, LOG - -karty charakterystyki odczynników, kontroli, kalibratorów i wszystkich wymaganych do prawidłowego użytkowania analizatora substancji. | TAK |  |
|  | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) bądź Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE ( w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami Wykonawcy (jeśli są wymagane). | TAK |  |
|  | Okres gwarancji analizatora nie może być krótszy niż czas trwania umowy (48 miesięcy) | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.