| LP | PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA IMMUNOCHEMICZNEGO | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny, fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2025 wraz z drukarką. | TAK | Pełna nazwa: __________________ Rok produkcji:__________________ Producent: ____________________ |
| 2 | Analizator zgodny z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) bądź z Dyrektywą Rady 98/79/CE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami Wykonawcy (jeśli są wymagane). | TAK |  |
| 3 | Szeroki zakres wykonywanych oznaczeń a w tym wymagane: ACTH Androstendion DHEA-S Erytropoetyna Gastryna GH IGF-1 Kortyzol PTH intact | TAK |  |
| 4 | Chłodzona karuzela (minimalna temp. 2°C, maksymalna temp. 10°C) odczynnikowa o pojemności minimum 20 miejsc. | TAK |  |
| 5 | Wbudowany pakiet kontroli jakości zwierający wykresy i opcje reguł kontroli jakości. | TAK |  |
| 6 | Analizator pracujący w technologii chemiluminescencji, o wydajności nie mniejszej niż 150 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
| 7 | Odczynniki gotowe do użycia. Zamawiający dopuszcza mieszanie i otwieranie odczynników przed włożeniem na pokład analizatora. | TAK |  |
| 8 | Przebieg reakcji w jednorazowej kuwecie. | TAK |  |
| 9 | Możliwość wykonywania badań w: - surowicy, - osoczu. | TAK |  |
| 10 | Zestawy odczynnikowe posiadające oznaczenie CE do diagnostyki in vitro. | TAK |  |
| 11 | Identyfikacja próbek badanych na podstawie kodu kreskowego. | TAK |  |
| 12 | Czujniki skrzepów dla próbek. | TAK |  |
| 13 | Możliwość wykonywania automatycznych rozcieńczeń próbek. | TAK |  |
| 14 | Zastosowanie wieloparametrowych materiałów kontrolnych pochodzących od niezależnego producenta do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie wszystkich oznaczeń immunochemicznych, które oferuje Wykonawca. | TAK PODAĆ DOSTĘPNE PARAMETRY OBJĘTE KONTROLĄ |  |
| 15 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych w aparacie. | TAK |  |
| 16 | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica, Asseco), a analizatorem immunochemicznym włączonym do lokalnej sieci laboratorium poprzez połączenie sieciowe – protokół internetowy (TCP/IP). Dwukierunkowa komunikacja powinna polegać na odpytywaniu systemu laboratoryjnego przez analizator o zlecenia przypisane do próbek oraz przekazywanie danych z wynikami do systemu laboratoryjnego posiadanego przez Zamawiającego po wykonaniu zlecenia. | TAK |  |
| 17 | Analizator zaopatrzony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS. | TAK |  |
| 18 | Podłączenie i pokrycia kosztów podłączenia analizatora do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego InfoMedica Laboratorium firmy Asseco Poland S.A. | TAK WYMAGANA JEST PEŁNA TRANSMISJA DANYCH (analizator przesyła do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego dane pacjenta tj. imię, nazwisko, PESEL oraz SID zlecenia, nazwę badania, wynik badania wraz z jednostką, datę wyniku oraz nazwę aparatu, na którym zostało wykonane badanie) |  |
| 19 | Wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne. | TAK |  |
| 20 | Serwisowanie analizatora i sprzętu dodatkowego (w tym: jednostka sterująca, monitor, drukarka) przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego urządzenia. | TAK |  |
| 21 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy. | TAK |  |
| 22 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, pocztą elektroniczną). | TAK |  |
| 23 | Bezpłatne przeszkolenie użytkowników (minimum 5 pracowników) z zakresu obsługi analizatora (minimum 2 szkolenia) w miejscu instalacji urządzenia. | TAK |  |
| 24 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 25 | Pokrycie kosztów uczestnictwa w dostępnych zewnątrzlaboratoryjnych kontrolach jakości w zakresie wszystkich oznaczeń, które oferuje Wykonawca. | TAK |  |
| 26 | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego. | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.