Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-34/26

Parametry techniczne – kieszonkowy aparat USG (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | # Parametry wymagane | Wymóg | Parametry Oferowane (należy potwierdzić spełnianie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Producent / Kraj (producenta) | TAK, podać |  |
|  | Model / typ (jeżeli posiada) | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2025), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, załączyć dokumenty potwierdzające |  |
|  | Urządzenie zgodne z Dyrektywą RoHS w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym | TAK, załączyć dokumenty potwierdzające |  |
|  | Realizacja zamówienia zgodne z zasadą DNSH („nie czyń poważnej szkody”; ang. „Do No Significant Harm”) która jest zasadą dotyczącą niewspierania ani nieprowadzenia działalności gospodarczej, która powoduje znaczące szkody (poważne szkody, posiada znaczący negatywny wpływ) dla któregokolwiek z celów środowiskowych takich jak: 1) łagodzenie zmian klimatu, 2) adaptacja do zmian klimatu, 3) zrównoważone wykorzystanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, 4) gospodarka o obiegu zamkniętym, 5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontroli, 6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów | TAK |  |
|  | Producent urządzenia spełnia normę środowiskową PN-EN ISO 14001 | TAK/NIE* *W przypadku odpowiedzi twierdzącej dołączyć certyfikat wdrożenia normy PN-EN ISO 14001 |  |
| Parametry szczegółowe |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy, ultramobilny aparat do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki | TAK |  |
|  | Aparat USG kieszonkowy z głowicą convex-linia | TAK |  |
|  | Głowica dwu-soczewkowa typu convex-linia (w jednej obudowie) współpracująca bezprzewodowo ze smartfonami lub tabletami | TAK |  |
|  | Stopień ochrony min. IP67 | TAK |  |
|  | Zasilanie głowicy z wbudowanego akumulatora pozwalające na pracę min. 50 minut | TAK, podać czas pracy głowicy |  |
|  | Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna w formie podkładki (w zestawie) | TAK |  |
|  | Waga głowicy wraz z wbudowaną baterią 0,40 kg ± 20% | TAK, podać wagę |  |
| Tryb pracy |  |  |  |
|  | 2D (B-mode) z redukcją szumów i artefaktów oraz wyostrzenie konturów | TAK |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna penetracja min. 23 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulowane wzmocnienia w trybie 2D oraz wybieralna kontrola TGC z 6 wzmocnieniami zależnymi od głębokości | TAK |  |
|  | M-Mode | TAK |  |
|  | Kolor doppler | TAK |  |
|  | Regulowane położenia bramki color doppler | TAK |  |
|  | PW doppler | TAK |  |
|  | Regulowane położenia linii bazowe w PW doppler | TAK |  |
|  | Pomiary: min. odległość, prędkości przepływu w PW Doppler, czas w PW doppler | TAK, podać |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy min. 3,0÷12,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Pracująca w trybie 2D, dopplera kolorowego i PW doppler | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji min. 8 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów min. 190 | TAK, podać |  |
| Głowica convex |  |  |  |
|  | Do badania narządów jamy brzusznej | TAK |  |
|  | Pracująca w trybie 2D oraz dopplera kolorowego | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości głowicy min. 2,0÷5,0 MHz | TAK, podać |  |
|  | Głębokość penetracji min. 23 cm | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania min. 60° | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów min. 120 | TAK, podać |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |
| 34. | Badania brzucha | TAK |  |
| 35. | Badania nerwów | TAK |  |
| 36. | Badania małych narządów | TAK |  |
| 37. | Badania naczyń szyjnych i obwodowych | TAK |  |
| 38. | Badania płuc | TAK |  |
| Tablet |  |  |  |
| 39. | Musi obsługiwać system operacyjny Android w zakresie od wersji 12 do 16 lub iOS w zakresie od wersji 14 do 26.3 - pamięcią RAM min. 3 GB - pamięcią wbudowaną min. 32 GB. - ekran dotykowym o przekątnej min. 9,7 cali, - rozdzielczość min. 2000 x 1600 pixeli, - pojemność akumulatora min. 6000 mAh. - komunikacja min: Wi-Fi 802.11 Bluetooth 4.2 | TAK, podać |  |
| 40. | Aplikacja działająca na tabletach z systemem Android 12 do 16 lub iOS 14 do 26.3 z architekturą procesora 0x64 ARM i 64-bitowym jądrem z Bluetooth min. BLE 4,0. oraz o przekątnej wyświetlacza min. 5 cali o rozdzielczości min. 960 x 640 lub 640 x 960 pixeli | TAK, Podać |  |
| 41. | Aplikacja dostarczona na nośniku lub do pobrania na stronie | TAK, podać |  |
| 42. | Możliwość eksportowania (bezprzewodowo): obrazów, klipów wideo lub badań z informacjami o pacjencie w formatach (jpg, mp4) do udostępnionych folderów sieciowych oraz w formacie DICOM | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
| 43. | Gwarancja: - 12 miesięcy na tablet, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia - 36 miesięcy na głowice, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | TAK, podać |  |
| 44. | Przeglądy oraz kalibracja sprzętu w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) – jeżeli producent wymaga wykonywania przeglądów | TAK, podać częstotliwość wykonywania przeglądów |  |
| 45. | Szkolenie dla personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji aparatu. Czas trwania każdego szkolenia powinien być dostosowany w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie niezbędne zagadnienia zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę na urządzeniu wg zaleceń producenta | TAK |  |
| 46. | Szkolenie dla personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, właściwej obsługi, eksploatacji, diagnostyki i konserwacji aparatu. Czas trwania powinien być dostosowany w taki sposób, aby wyczerpać wszystkie niezbędne zagadnienia zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę na urządzeniu wg zaleceń producenta | TAK |  |
| 47. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | (6 + 8) |
|  | Kieszonkowy aparat USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Tablet | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-4)* |  |  |  |  |  |  |  |  |