# Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-32/26

Parametry techniczne – manipulator maciczny

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać i załączyć dokumenty potwierdzające (jeżeli posiada) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Manipulator maciczny przeznaczony do laparoskopowych zabiegów ginekologicznych | TAK |  |
|  | Urządzenie umożliwia co najmniej: ustawienie macicy w różnych położeniach, atraumatyczną stabilizację macicy za pomocą zasysania próżniowego oraz wizualizację tkanki przy użyciu oświetlenia | TAK |  |
|  | Oświetlenie w manipulatorze realizowane poprzez podłączenie światłowodu oraz przenośnego źródła światła | TAK |  |
|  | Manipulator wyposażony w kanał roboczy o średnicy min. 5 mm umożliwiający wprowadzenie kompatybilnej sondy domacicznej | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania urządzenia u pacjentów onkologicznych | TAK |  |
| Sonda domaciczna – 1 szt. |  |  |  |
|  | Sonda o długości całkowitej min. 500 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica wewnętrzna sondy max. 3 mm | TAK, podać |  |
|  | Wysunięcie sondy regulowane w rękojeści manipulatora | TAK |  |
|  | Sonda posiadająca skalę/podziałkę w celu dopasowania do szyjki macicy o różnej długości | TAK |  |
| Światłowód – 1 szt. |  |  |  |
|  | Długość światłowodu min. 2 m | TAK, podać |  |
|  | Średnica wiązki włókien światłowodu min. 3,5 mm | TAK, podać |  |
|  | Światłowód wyposażony w wymienny, odkręcany adapter po stronie źródła światła oraz odkręcany adapter po stronie endoskopu z szybkozłączem | TAK |  |
|  | Oznakowanie wskazujące na kompatybilność światłowodu z dedykowaną optyką | TAK |  |
| Źródło światła LED – 1 szt. |  |  |  |
|  | Żywotność lampy LED min. 30 000 godzin | TAK, podać |  |
|  | Moc LED min 40 W | TAK, podać |  |
|  | Jasność nie gorsza niż 1350 lm | TAK, podać |  |
|  | Temperatura barwowa 6500 K | TAK |  |
|  | Poziom hałasu nie większy niż 30 dB | TAK, podać |  |
|  | Masa urządzenia max 2 kg | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego przyciemnienia gniazda światła po wyjęciu światłowodu | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego sterowania regulacją jasności z panelu przedniego | TAK |  |
|  | Źródło światła wyposażone w gniazdo światłowodowe odpowiednie dla oferowanego światłowodu | TAK |  |
| Wyposażenie manipulatora |  |  |  |
|  | Szczotka o średnicy umożliwiającej czyszczenie kanału roboczego manipulatora – 1 szt. | TAK |  |
|  | Szczotka o średnicy umożliwiającej czyszczenie wnętrza sondy – 1 szt. | TAK |  |
|  | Jednorazowy sterylny zestaw zawierający osłonkę naszyjkową oraz elastyczne dreny umożliwiające zasysanie szyjki macicy – 30 szt. | TAK |  |
|  | Pojemnik, wyposażony w matę, służący do: sterylizacji parowej oraz niskotemperaturowej, przechowywania i transportu – 1 szt. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące (nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia) | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu w cenie urządzenia | TAK |  |
|  | Szkolenie w zakresie sterylizacji sprzętu w cenie urządzenia | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | TAK |  |