| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | 1 | cena jedn. netto (zł) | wartość netto (zł) | VAT (%) | wartość VAT (zł) | wartość brutto (zł) | PRODUCENT ORAZ INNE DANE IDENTYFIKUJĄCE PRODUKT* nr kat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 |  | 6 | 7 (5x6) | 8 | 9 (7x8) | 10 (7+9) |  |
|  | Materac piankowy statyczny, dwuwarstwowy, składający się z warstwy bazowej i nakładki, co zapewnia komfort pacjenta podczas zmiany pozycji, - górna powierzchnia jest profilowana z podziałem na strefy w celu uzyskania optymalnej redystrybucji ciężaru pacjenta oraz przepływu powietrza - stosowany w profilaktyce odleżyn 2 stopnia włącznie (wg skali 4-stopniowej) u pacjentów o wadze do 180 kg - materac wykonany z pianki HR o gęstości 65+ 50 kg/ m 3 - rozmiar materaca: 85cm x 200 cm x 14 – 15cm - materac przystosowany do bezpośredniego ustawiania na ramie łóżka - pokrowiec zewnętrzny miękki, elastyczny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, zamykany na suwak z okapnikiem, suwak wszyty do min. 2 boków materaca: dłuższego i krótszego - pokrowiec może być prany w procesach automatycznych w 90st. i suszony w suszarce - pokrowiec może być dezynfekowany przez pocieranie środkiem myjącym/ dezynfekcyjnym, lub polewany zimnym roztworem środka myjącego/dezynfekcyjnego - pokrowiec dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru do stężenia 1% w w sytuacjach wyjątkowych, tj. wymagających neutralizacji zanieczyszczeń z krwi. - materac przystosowany do ewakuacji pacjentów, posiadający wbudowany osprzęt w postaci pasów bocznych do zamocowania pacjenta na materacu (min. 2 uchwyty boczne) - materac oznakowany trwałą etykietą wewnątrz lub na pokrowcu z informacjami: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, instrukcja prania pokrowca - materac: pianka (warstwa bazowa i nakładka) + pokrowiec może być poddawany dezynfekcji w komorze parowej w nadciśnieniu, w temp. 105 st. Użytkownik posiada komorę parową GED 111826. Materac będzie poddawany dezynfekcji parowej każdorazowo wraz z dezynfekcją łóżka. | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |  |

I. Oferent przekaże kompletny materac – 1 szt., do testowania celu potwierdzenia wymaganej jakości.

- liczba wykonanych w 105 st. procesów parowych:    20

- brak widocznych uszkodzeń materaca (pęknięć, zmarszczeń) - TAK

- brak widocznych odkształceń materaca- TAK

- brak niezgodności dot. wymiarów materaca- TAK

- brak widocznych odbarwień pokrowca- TAK

- brak przebarwień pokrowca po przetarciu 1% r-rem środka chlorowego- TAK

II - wymiary – wg specyfikacji - dopasowane do rozmiarów łóżka TAK

Wszystkie w/w warunki jakości wyszczególnione w pkt. I  i    II muszą być spełnione.

III. Gwarancja: 36 miesięcy

IV Materace są wyrobem medycznym. Należy do oferty dołączyć

deklarację wydaną przez Producenta o zgodności wyrobu z Dyrektywą /Ustawą o Wyrobach Medycznych

ulotkę producenta dot. materaca.

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

4. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do …… dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  Dostawy sukcesywne wg. składanych zapotrzebowań.

data...................................

…………………………………………..…………………

czytelny podpis