Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-36/26

##### PARAMETRY TECHNICZNE

Zakup i instalacja wysokoenergetycznego przyspieszacza liniowego wraz z wykonaniem prac adaptacyjnych

dla Narodowego Instytutu Onkologii Państwowego Instytutu Badawczego im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

| LP. | PATAMETR TECHNICZNY | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| Akcelerator liniowy wysokoenergetyczny, generujący wiązki fotonowe z i bez filtra spłaszczającego, z wyposażeniem obejmującym: kolimator wielolistkowy, opcję dynamicznej IMRT typu Sliding Window, system wizualizacji EPID, zintegrowany system obrazowania rentgenowskiego IGRT z opcją CBCT, opcję radioterapii łukowej VMAT, systemem synchronizacji oddechowej, stację roboczą sterującą akceleratorem w pełni współpracująca z posiadanym systemem zarządzania ARIA VMS wersja 16 Linii Terapeutycznej działającej w NIO PIB Oddział w Gliwicach |  |  |  |
| PARAMETRY OGÓLNE URZĄDZENIA |  |  |  |
|  | Producent | TAK podać |  |
|  | Model / Typ | TAK podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji 2026 | TAK |  |
| Parametry wiązek fotonowych - promieniowanie X - wiązka z filtrem spłaszczającym (FF) oraz wiązka bez filtra spłaszczającego (FFF) |  |  |  |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 6 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniowania dla wiązki fotonów X-6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 100 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 6MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania dla wiązki fotonowej 6MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa z filtrem spłaszczającym (FF): 15 MV | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniowania dla wiązki fotonów X-15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 100 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Niskie moce dawek dla wiązki fotonów 15MV z filtrem spłaszczającym, dla pełnego zakresu pól: minimum 1 wartość w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 60 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 15MV z filtrem spłaszczającym, w zakresie od ≤ 40 MU/min do ≥ 500 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 6 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 6MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 1400 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 6MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 6MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤400 MU/min do ≥1400 MU/min | TAK |  |
|  | Energia fotonowa bez filtra spłaszczającego (FFF): 10 MV | TAK |  |
|  | Zakres mocy dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów FFF 10MV, dla pełnego zakresu pól: od ≤ 400 MU/min do ≥ 2400 MU/min. | TAK |  |
|  | Moce dawek w trybie napromieniania dla wiązki fotonów 10MV FFF, dla pełnego zakresu pól: minimum 5 wartości, różniących się o co najmniej 200 MU/min | TAK |  |
|  | Zmienna moc dawki podczas emisji promieniowania, dla wiązki fotonowej 10MV bez filtra spłaszczającego (FFF), w zakresie od ≤ 400 MU/min do ≥ 2400 MU/min | TAK |  |
| Parametry akceleratora |  |  |  |
|  | Odległość SAD = 100cm | TAK |  |
|  | Tolerancja ustawienia odległości SAD=100cm (od źródła do izocentrum): ≤ 0.2 cm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia i kolimatora): ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Średnica izocentrum mechanicznego (przy obrocie ramienia, kolimatora i stołu): ≤ 1,5 mm | TAK |  |
|  | Zakres obrotu ramienia: 360° (±180°) | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu ramienia: ≤ 0,5° | TAK |  |
|  | Prędkość obrotu ramienia: zmienna podczas emisji wiązki w zakresie: od 0 do 350°/min | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu kolimatora: ≤ 0,5° | TAK |  |
|  | Odległość pomiędzy kolimatorem MLC z zamontowanym uchwytem akcesoriów, a izocentrum 30 cm | TAK |  |
|  | Maksymalne pole napromieniania o regularnym, prostokątnym kształcie: 40 x 40 cm w izocentrum (dla wiązek fotonowych) | TAK |  |
|  | Wewnętrzny system dozymetrii oparty na komorach jonizacyjnych | TAK |  |
|  | System symulacji świetlnej pola terapeutycznego | TAK |  |
|  | Optyczny wskaźnik odległości | TAK |  |
|  | Akcelerator wyposażony w awaryjny licznik dawki | TAK |  |
|  | Działo elektronowe rozłączne od sekcji przyspieszającej | TAK |  |
|  | Realizacja pól asymetrycznych w osi X i Y | TAK |  |
|  | Filtry klinowe - fizyczne (wkładane lub zmotoryzowane). Zakres kątów łamiących klinów 15° - 60 | TAK |  |
|  | Zestaw tac do osłon indywidualnych dla wiązek fotonowych (min. 25 szt.) | TAK |  |
|  | Konstrukcja akceleratora gwarantująca możliwość jednoczesnego stosowania klinów i osłon | TAK |  |
| Stół terapeutyczny |  |  |  |
|  | 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | Przesuwanie blatu stołu w osiach X, Y i Z | TAK |  |
|  | Rotacja podłogi stołu w zakresie co najmniej ±95° | TAK |  |
|  | Nachylanie blatu stołu wokół osi długiej oraz wokół osi poprzecznej blatu w zakresie co najmniej ±3° | TAK |  |
|  | Blat wykonany z włókna węglowego | TAK |  |
|  | Ruchy stołu sterowane automatycznie ze sterowni w trybie korekcji IGRT, dla wszystkich wymaganych stopni swobody | TAK |  |
|  | Możliwość awaryjnego opuszczenia stołu w wypadku braku zasilania | TAK |  |
|  | Dokładność obrotu stołu: ≤ 0,3° | TAK |  |
|  | Dokładność przesuwu blatu stołu w osiach X, Y i Z: ≤ 0,5 mm | TAK |  |
|  | Nośność stołu: ≥ 150 kg | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja współrzędnych X, Y i Z na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Automatyczna, realizowana ze sterowni akceleratora, korekcja kąta nachylenia blatu stołu terapeutycznego wokół osi długiej blatu oraz wokół osi poprzecznej blatu, na podstawie obrazowania wykonanego systemem IGRT oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie w systemie Aria wyliczonych na podstawie obrazowania IGRT kV i zastosowanych korekcji współrzędnych stołu 6D, dla wszystkich 6 stopni swobody | TAK |  |
| Wyposażenie akceleratora |  |  |  |
|  | Komplet centratorów laserowych (3 szt.) | TAK |  |
|  | System monitorowania pomieszczenia akceleratora – audio i wideo z funkcją nagrywania obrazu z kamer na dysku (możliwość odtworzenia zapisanego obrazu wideo ≥ 14 dni wstecz) | TAK |  |
|  | Monitor LCD wyświetlający ustawione na akceleratorze parametry wewnątrz bunkra terapeutycznego | TAK |  |
|  | Mechaniczny front pointer | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego przesuwu stołu terapeutycznego o wartości wyliczone w systemie Eclipse (przesunięcie pomiędzy punktem wyznaczonym na obrazie tomografii komputerowej a punktem terapeutycznym) | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do procedur automatycznej cyfrowej kontroli parametrów fizycznych i geometrycznych akceleratora | TAK |  |
| Kolimator wielolistkowy |  |  |  |
|  | Szerokości wszystkich listków w izocentrum ≤ 5 mm | TAK |  |
|  | Szerokość przynajmniej części listków w izocentrum ≤ 3 mm lub dodatkowy mikrokolimator wielolistkowy dołączany do oferowanego akceleratora z listkami o szerokości w izocentrum ≤ 3 mm | TAK |  |
|  | W przypadku zaoferowania dodatkowego mikrokolimatora wielolistkowego wymagane są następujące parametry: - Oferowany mikrokolimator wielolistkowy zapewnia realizację radioterapii w technice dynamicznej IMRT typu „sliding window” - Oferowany mikrokolimator wielolistkowy zapewnia realizację radioterapii w dynamicznej technice obrotowej VMAT - Plany leczenia z wykorzystaniem oferowanego mikrokolimatora wielolistkowego mogą być w pełnym zakresie przygotowywane i obliczane w posiadanym systemie planowania leczenia Eclipse lub zostaną dostarczone co najmniej 3 stacje planowania leczenia, umożliwiające przygotowywanie i obliczanie planów leczenia w pełnym zakresie dla oferowanego mikrokolimatora wielolistkowego (w szczególności IMRT i VMAT) - Oferowany mikrokolimator wielolistkowy jest w pełni zintegrowany z wykorzystywanym systemem weryfikacji i zarządzania ARIA Wraz z mikrokolimatorem zostanie dostarczone wyposażenie pozwalające na wykonywanie testów jakościowych – co najmniej test Winstona-Lutza |  |  |
|  | Możliwość realizacji planów leczenia statycznych i dynamicznych IMRT typu Sliding Window oraz typu VMAT na innym aparacie terapeutycznym stosowanym obecnie w Zakładzie Radioterapii bez konieczności rekalkulacji planu leczenia z uwagi na zapewnienie ciągłości leczenia chorych w przypadku awarii aparatu | TAK |  |
|  | Sterowanie kolimatorem wielolistkowym przez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Automatyczne ustawianie kształtu pola MLC poprzez komputer sterujący oferowanym akceleratorem | TAK |  |
|  | Liczba listków | ≥ 120 |  |
|  | Liczba banków listków w kolimatorze | 2 |  |
|  | Liczba listków w banku | ≥ 60 |  |
|  | Maksymalne pole ograniczane kolimatorem | ≥ 20 cm x 40 cm |  |
|  | Kolimator zdolny do wykonywania leczenia techniką łuku konformalnego, IMRT typu „Sliding Window" oraz VMAT typu RapidArc | TAK |  |
|  | Przeciek promieniowania między listkami | max. 3% |  |
|  | Minimalna odległość pomiędzy dwoma naprzeciwległymi listkami MLC podczas emisji promieniowania | ≤ 5 mm |  |
|  | Maksymalne wysunięcie listka przy pozostałych listkach niewysuniętych | ≥ 15 cm |  |
|  | Przeplatanie listków MLC z naprzeciwległych banków - listki z banku 1 kolimatora MLC mogą znajdować się pomiędzy listkami z banku 2 podczas emisji wiązki | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice dynamicznej radioterapii łukowej IMRT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
| System wizualizacji EPID |  |  |  |
|  | Portalowy system wizualizacji w wiązce promieniowania EPID (Electronic Portal Imaging Device) zintegrowany z akceleratorem | TAK |  |
|  | Detekcja obrazu wiązki megawoltowej | TAK |  |
|  | Powierzchnia czynna: ≥ 40 x 40 cm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: ≥ 1024 x 1024 pikseli | TAK |  |
|  | Bezwzględna rozdzielczość przestrzenna ≤ 0.4 mm | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych z filtrem spłaszczającym oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Obrazowanie portalowe we wszystkich terapeutycznych wiązkach fotonowych bez filtra spłaszczającego oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Ramię detektora umożliwiające pełne schowanie detektora w ramieniu akceleratora | TAK |  |
|  | Zmechanizowane wysuwanie detektora do zadanej pozycji roboczej i wycofanie do pozycji spoczynkowej | TAK |  |
|  | Detektor przesuwany w osiach X i Y w zakresie min. 11,5 cm w każdej z osi | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum wiązki terapeutycznej MV: ≤ 2 mm | TAK |  |
|  | Sterowanie ruchem za pomocą wspólnej kasety sterującej całym akceleratorem | TAK |  |
| Oprogramowanie systemu wizualizacji EPID |  |  |  |
|  | Zapamiętywanie obrazów systemu EPID w bazie danych obrazowych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami DRR z wykorzystywanego systemu planowania leczenia Eclipse, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Porównywanie on-line, na stacji sterującej akceleratorem, obrazów systemu EPID z obrazami symulacyjnymi z wykorzystywanych symulatorów Acuity, zawartymi w bazie danych systemu ARIA | TAK |  |
|  | Symulacja ustawienia listków kolimatora wielolistkowego na obrazach symulacyjnych i portalowych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu EPID oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Oprogramowanie dozymetryczne do weryfikacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT dla wszystkich wymaganych wiązek fotonowych wykorzystujące obrazy z oferowanego systemu EPID i pozwalające na ich przeglądanie oraz ocenę | TAK |  |
| Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego dla techniki IGRT |  |  |  |
|  | Sprzęt i oprogramowanie systemu IGRT jest integralnym elementem akceleratora, umożliwiające realizację funkcji „Image Guided Radiation Therapy” (IGRT) w oparciu o technologię rekonstrukcji tomograficznej Cone Beam CT | TAK |  |
|  | Oferowany systemy IGRT oparty na technologii wiązki kilowoltowej do 140 kV, uzyskującej obrazy wiązką kilowoltową w osi prostopadłej w stosunku do megawoltowej wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego IGRT zamocowany bezpośrednio na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Materiał detektora promieniowania X: aSi | TAK |  |
|  | Rozdzielczość: ≥ 768 x 768 pikseli | TAK |  |
|  | Obszar aktywny: ≥ 25 x 25 cm | TAK |  |
|  | Maksymalna prędkość akwizycji obrazu: 15 ramek/sek. | TAK |  |
|  | Przetwornik A/D ≥ 14 bit | TAK |  |
|  | Dokładność pozycjonowania detektora względem izocentrum: ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Napięcie lampy rentgenowskiej od 40 kV do 150 kV | TAK |  |
|  | Pojemność cieplna lampy rentgenowskiej ≥ 1000 000 HU | TAK |  |
|  | Lampa rtg wyposażona w kolimator promieniowania X o następujących cechach: a) sterowany przez komputer sterujący oferowanego akceleratora, b) system kontrolny zapobiegający napromienieniu nieaktywnej części detektora | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy DRR, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy symulacyjne z symulatorów Acuity, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Nakładanie obrazów 3D CBCT uzyskanych poprzez Zintegrowany System Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D pacjenta wraz z konturami narządów anatomicznych, odczytane z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów kilowoltowych, wykonanych systemem IGRT, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie dwóch ortogonalnych obrazów: kilowoltowego, wykonanego systemem IGRT i megawoltowego, wykonanego portalem elektronicznym, nałożonych na obrazy referencyjne DRR z systemu Eclipse lub symulacyjne z symulatorów Acuity | TAK |  |
|  | Korekcja ustawienia stołu terapeutycznego w osiach X, Y i Z wyliczana na podstawie nałożenia rekonstrukcji 3D z obrazów CBCT ze Zintegrowanego Systemu Obrazowania Rentgenowskiego na obrazy 3D z systemu Eclipse | TAK |  |
|  | Zdalne sterowanie stołem terapeutycznym oferowanego akceleratora w celu korekcji jego ustawienia, wyliczonych dowolną z wyżej wymienionych metod | TAK |  |
|  | Tryby pracy klinicznej Systemu Obrazowania Rentgenowskiego IGRT | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – kV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb nakładania obrazów radiograficznych kV – MV z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb lokalizacji markerów rtg z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb wstępnej weryfikacji na podstawie obrazu fluoroskopowego | TAK |  |
|  | Tryb CBCT z repozycjonowaniem stołu terapeutycznego | TAK |  |
|  | Tryb podglądu anatomii pacjenta podczas emisji wiązki terapeutycznej | TAK |  |
|  | Oprogramowanie systemu IGRT wbudowane w stację sterującą akceleratorem | TAK |  |
| Opcja radioterapii VMAT |  |  |  |
|  | Realizacja przez oferowany akcelerator dynamicznej radioterapii łukowej VMAT, z wykorzystaniem wszystkich wymaganych wiązek fotonowych | TAK |  |
|  | Pełna dawka frakcyjna może być podana przy jednym obrocie ramienia akceleratora | TAK |  |
|  | Ciągła, dynamiczna i jednoczesna synchronizacja mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego ruchu listków kolimatora wielolistkowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora w czasie włączonej ekspozycji promieniowania | TAK |  |
|  | Możliwość dynamicznej zmiany ustawień kolimatora w trakcie realizacji napromieniania, w tym dynamicznej rotacji kąta kolimatora | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia w jednym polu terapeutycznym techniki łukowej oraz IMRT | TAK |  |
|  | Realizacja napromieniania w technice VMAT z automatycznym dosłanianiem przez szczęki podstawowe tej części pola, która w danym segmencie VMAT jest całkowicie przesłonięta listkami kolimatora wielolistkowego | TAK |  |
|  | Planowanie leczenia w technice VMAT w posiadanym przez Zamawiającego systemie planowania leczenia Eclipse, poprzez wykorzystanie posiadanego dedykowanego modułu optymalizacji rozkładu dawki | TAK |  |
|  | Przesyłanie planu leczenia w technice VMAT z bazy danych wykorzystywanego systemu ARIA do oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zautomatyzowany proces realizacji napromieniania planu VMAT na oferowanym akceleratorze | TAK |  |
|  | Pełna weryfikacja poprawności parametrów napromieniania w technice VMAT poprzez system sterowania oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | Zapamiętywanie danych o zrealizowanym napromienianiu w technice VMAT w bazie danych wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
| System synchronizacji oddechowej dedykowany do napromieniowania z bramkowaniem oddechowym |  |  |  |
|  | Realizacja planów leczenia wykonanych w wykorzystywanym systemie planowania leczenia 3D Eclipse na podstawie skanów tomograficznych zsynchronizowanych z cyklem oddechowym pacjenta, identyczna jak w wykorzystywanych akceleratorach wysokoenergetycznych serii TrueBeam | TAK |  |
|  | System śledzenia cyklu oddechowego pacjenta, wykorzystujący: - stereoskopową kamerę śledzącą, obejmująca emiter i odbiornik promieniowania podczerwonego - markery ze znacznikami odbijającymi promieniowanie podczerwone, umieszczany na klatce piersiowej pacjenta, wykonane z materiału o minimalnym współczynniku pochłaniania promieniowania fotonowego megawoltowego, lub wykorzystanie techniki śledzenia powierzchni ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie zatrzymywaniem i uruchamianiem emisji wiązki terapeutycznej oferowanego akceleratora, zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczne zatrzymywanie emisji wiązki w przypadku niezgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
|  | Automatyczne wznawianie emisji wiązki w przypadku odzyskania zgodności rzeczywistej czynności oddechowej pacjenta z zarejestrowanym uprzednio wzorcem | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego podczas realizacji radioterapii IMRT typu Sliding Window zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
|  | Bezpośrednie sterowanie ruchem listków kolimatora wielolistkowego MLC oraz ruchem ramienia akceleratora podczas realizacji radioterapii VMAT zgodnie z cyklem oddechowym pacjenta i związanym z nim sterowaniem emisją wiązki | TAK |  |
|  | System umożliwiający wizualizację toru oddechowego pacjenta w postaci monitora lub okularów umożliwiających realizację terapii na tzw. głębokim wdechu (DIBH) w pełni zintegrowany z systemem tomografii komputerowej wykorzystywanym do celów planowania radioterapii | TAK |  |
| Zaawansowane funkcje obrazowania IGRT i kontroli ruchów pacjenta |  |  |  |
|  | Obrazowanie fluoroskopowe wspomagające weryfikację ułożenia pacjenta przed rozpoczęciem napromieniania pozwalające na: - bramkowane i niebramkowane nałożenie struktur planowania na obraz fluoroskopowy - określenie apertury kolimatora MLC i szczęk kolimatora podstawowego - możliwość zweryfikowania progów bramkowania dla bramkowanych terapii | TAK |  |
|  | Rekonstrukcja obrazów 3D CBCT na oferowanym akceleratorze z uwzględnieniem czynności oddechowej pacjenta (tzw. 4D CBCT) | TAK |  |
|  | Automatyczna i cykliczna akwizycja obrazów radiograficznych 2D sterowana cyklem oddechowym pacjenta lub zadanymi przez użytkownika interwałami czasowymi lub interwałami dawki lub zadanymi przez użytkownika kątami położenia ramienia | TAK |  |
|  | Nakładanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym konturów struktur, narządów krytycznych bezpośrednio na obrazach radiograficznych 2D z systemu IGRT, uzyskanych podczas napromieniania pacjenta | TAK |  |
|  | Automatyczna lokalizacja zaimplantowanych markerów na obrazach IGRT i analiza zgodności ich bieżącej lokalizacji z planem leczenia oraz z wyłączaniem wiązki terapeutycznej w przypadku przekroczenia zadanej tolerancji | TAK |  |
|  | Obliczanie on-line obrazu 2D DRR w płaszczyźnie obrazowania 2D IGRT | TAK |  |
| Komputerowy system sterowania oferowanym akceleratorem |  |  |  |
|  | Zintegrowana konsola sterująca akceleratorem oraz kontrolująca akcelerator wraz z całym wyposażeniem, tj.: - - systemem generowania wiązek terapeutycznych, - - kolimatorem wielolistkowym, - - systemem obrazowym megawoltowym (EPID) i kilowoltowym (IGRT), - stołem terapeutycznym | TAK |  |
|  | System Automatycznego Sekwencjonowania Pól - automatyczne i bezpośrednie (bez operacji import/eksport) przekazywanie wszystkich ustawień mechanicznych i fizycznych (w tym kolimatora MLC) dla kolejnych pól w realizowanym planie leczenia z wykorzystywanego systemu ARIA do akceleratora | TAK |  |
|  | System oprogramowania pozwalający na automatyczne przeprowadzanie zaplanowanych procedur kontroli jakości oferowanego akceleratora wraz z kolimatorem wielolistkowym i systemem obrazowania EPID oraz IGRT i analizę uzyskanych wyników na podstawie wykonanego obrazowania kV lub MV z wykorzystaniem oferowanego fantomu do kontroli jakości zintegrowanego systemu IGRT, umożliwiający realizację testów w celu weryfikacji i analizy przynajmniej: - a) lokalizacji izocentrum oferowanego akceleratora, - b) dokładności pozycjonowania głowicy, szczęk kolimatora oraz stołu terapeutycznego, - c) dokładności pozycjonowania listków kolimatora wielolistkowego, - d) stabilności mocy dawki oraz profilu wiązki, e) generowanie wykresów trendów dla poszczególnych testów | TAK |  |
|  | System antykolizyjny zapewniający bezpieczeństwo ruchów oferowanego akceleratora, w tym głowicy, systemu portalowego EPID i IGRT oraz stołu terapeutycznego, poprzez detekcję potencjalnych kolizji i zapobieganie tym kolizjom z ciałem pacjenta oraz własnymi elementami, z zastosowaniem: - a) zabezpieczeń poprzez dotyk i/lub ucisk (np. typu touch guards) b) zabezpieczeń pojemnościowych poprzez dotyk | TAK |  |
|  | Konsola sterująca akceleratorem umożliwia automatyczne ustawianie i weryfikację parametrów akceleratora na podstawie danych z wykorzystywanego systemu weryfikacji i zarządzania ARIA | TAK |  |
| Opcja automatycznej realizacji IMRT dla dużych pól |  |  |  |
|  | Realizacja napromieniania w technice IMRT dla dużych pól, w których występuje dwu lub trzy krotne przesuwanie całych grup listków kolimatora wielolistkowego, przy jednokrotnym uruchomieniu emisji wiązki (bez rozbijania na sekwencję 2 lub 3 mniejszych pól IMRT) | TAK |  |
|  | Opcja umożliwia ustawienie maksymalnej liczby MU dla jednego pola terapeutycznego identyczna jak w wykorzystywanych akceleratorach wysokoenergetycznych serii TrueBeam | TAK |  |
| Optyczny System Pozycjonowania i Weryfikacji Pozycji Pacjenta* |  |  |  |
|  | System trójwymiarowego obrazowania powierzchni ciała pacjenta dla celów pozycjonowania i weryfikacji pozycji pacjenta w czasie rzeczywistym za pomocą zestawu 3 kamer obserwujących ciało pacjenta | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać wykorzystanie jako obrazu referencyjnego, konturów ciała pacjenta zaimportowanych w formacie DICOM RT STRUCT oraz obrazu powierzchni pacjenta zebranego przez system w trakcie poprzedniego pozycjonowania bądź podczas pozycjonowania na tomografie komputerowym, a także import koordynat izocentrum z planu terapeutycznego w formacie DICOM RT PLAN. System powinien wykazywać się pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego formatem DICOM | TAK |  |
|  | Porównanie powierzchni obrazowanej z referencyjną powinno zachodzić w sposób automatyczny, w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | System posiada możliwość graficznego zobrazowania (zwizualizowania) obszarów niedopasowania ze wskazaniem kierunku sugerowanej korekty pozycji ciała pacjenta | TAK |  |
|  | Wektor wymaganej korekcji pozycji pacjenta dla 6 stopni swobody | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania obiektów z obszaru o wielkości minimalnej (wartości podane dla układu współrzędnych IEC 61217 wyznaczającym izocentrum pomieszczenia Gantry) - ≥ 65 cm dla osi X, - ≥ 100 cm dla osi Y, - ≥ 35 cm dla osi Z, rozłożonym symetrycznie wokół izocentrum | TAK |  |
|  | Możliwość obrazowania powierzchni ciała pacjenta w obszarze objętości skanowanej niezależnie od położenia osi stołu terapeutycznego i kąta głowicy | TAK |  |
|  | Dokładność detekcji pozycji ≤1 mm | TAK |  |
|  | Powtarzalność detekcji pozycji ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Dokładność detekcji ruchu ≤ 1 mm | TAK |  |
|  | Możliwość obliczenia przez system odległości od źródła promieniowania do powierzchni ciała pacjenta dla stołu obróconego w zakresie ±90° od izocentrum | TAK |  |
|  | Możliwość zweryfikowania odległości od źródła promieniowania do powierzchni ciała pacjenta dla stołu obróconego w zakresie ±90° od izocentrum | TAK |  |
|  | Możliwość definiowania minimum 1 dowolnego obszaru zainteresowania stanowiącego obszar obserwacji i weryfikacji w zakresie obszaru obrazowania przez system kamer | TAK |  |
|  | Możliwość dostrojenia kamer w zależności od warunków oświetlenia panujących w pomieszczeniach | TAK |  |
|  | Dostęp do systemu zarówno z pomieszczenia terapii jak i sterowni | TAK |  |
|  | System ma interfejs do oferowanego akceleratora | TAK |  |
|  | System powinien posiadać możliwość monitorowania powierzchni pacjenta w czasie procesu radioterapii oraz automatycznego zatrzymania terapii w razie detekcji ruchu poza zdefiniowanym zakresem tolerancji | TAK |  |
|  | Funkcje automatycznego wysłania sygnału wyzwalającego i wstrzymującego wiązkę promieniowania | TAK |  |
|  | System powinien umożliwiać realizowanie procedur radioterapeutycznych w technice DIBH (Deep Inspiration Breath Hold) | TAK |  |
|  | Fantom pozwalający na wykonanie kalibracji koniecznych do prawidłowego, precyzyjnego działania systemu | TAK |  |
|  | System pozwoli na jego samodzielną kalibrację przez wyszkolony personel Zamawiającego w przypadku stwierdzenia zmiany pozycji bądź orientacji zestawów kamer wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia | TAK |  |
|  | Bezprzerwowy zasilacz UPS zapewniający w przypadku utraty napięcia możliwość zapisania zebranych danych na stacjach roboczych, bezpiecznego zakończenia pracy z pacjentem w czasie trwania radioterapii bramkowanej oddechowo oraz zakończenia pracy z systemem | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia programowe przed nieautoryzowanym dostępem. Możliwość nadawania danemu użytkownikowi unikalnego loginu i hasła z modułu administratora. Wspólna baza użytkowników dla całego systemu | TAK |  |
|  | Rozdzielczość każdej z kamer | co najmniej 1024 x 1024 pikseli |  |
|  | Możliwość definiowania wielu obszarów zainteresowania | co najmniej 4 |  |
|  | Wyświetlanie rozbieżności pozycji pacjenta poza określony limit w stosunku do obrazu referencyjnego za pomocą odpowiednich kolorów wyświetlanych w czasie rzeczywistym podczas napromieniania pacjenta na ekranie systemu zlokalizowanego w sterowni akceleratora | TAK |  |
|  | Weryfikacja pozycji piersi napromienianej techniką DIBH (Deep Inspiration Breath Hold) dla 6 stopni swobody (6 DoF) | TAK |  |
| Integracja akceleratora w wykorzystywanym systemie zarządzania radioterapią ARIA firmy VMS wersja 16 i wyższe |  |  |  |
|  | Ustawianie na akceleratorze parametrów terapeutycznych odczytanych z bazy wykorzystywanego systemu ARIA | TAK |  |
|  | Automatyczna weryfikacja poprawności ustawień parametrów na akceleratorze z parametrami zaplanowanymi dla każdego z kolejnych pól w sesji | TAK |  |
|  | Zapisywanie w posiadanej bazie danych systemu ARIA danych o przeprowadzonym napromienieniu | TAK |  |
|  | Kompletny system zarządzania pracą oferowanego akceleratora oraz kontrolą parametrów jego pracy obejmujący stacje roboczą i oprogramowanie | TAK |  |
| Wyposażenie i oprogramowanie dodatkowe |  |  |  |
|  | Wdrożenie i integracja systemu do zdalnego wsparcia pacjenta, umożliwiającego komunikację pacjent-szpital, automatyczne udostępnianie informacji o leczeniu oraz zaplanowanych terminach, obsługę powiadomień i dokumentów oraz raportów i ankiet, a także monitorowanie efektywności procesu terapeutycznego | TAK Podać czas trwania licencji |  |
|  | Wdrożenie systemu analitycznego współpracującego z systemem ARIA, umożliwiającego automatyczną synchronizację danych, monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności, analizę czasu realizacji świadczeń, wykorzystania zasobów oraz liczby obsługiwanych pacjentów, z możliwością konfiguracji pulpitów użytkownika, progów alarmowych i zakresu analiz zgodnie z potrzebami zamawiającego | TAK Podać czas trwania licencji |  |
| Gwarancja i dostępność części zamiennych dla urządzenia |  |  |  |
|  | Warunki gwarancji dla urządzenia: min. 36 miesięcy od daty podpisania bez zastrzeżeń „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji”, w tym min. 4 bezpłatne przeglądy serwisowe rocznie | TAK podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych do urządzenia oraz serwis pogwarancyjny min. 10 lat po upływie okresu gwarancji | TAK |  |
| Dokumentacja dotycząca urządzenia |  |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi oferowanego urządzenia w języku polskim w formie pisemnej oraz elektronicznej– należy dostarczyć nie później niż przed podpisaniem „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
| Prace adaptacyjne |  |  |  |
|  | Wykonanie prac adaptacyjnych Pracowni, koniecznych do zainstalowania oferowanego akceleratora i jego prawidłowej pracy | TAK |  |
| Szkolenie |  |  |  |
|  | Szkolenie podstawowe w zakresie obsługi Sprzętu dla personelu obsługującego wykonane przed podpisaniem „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
|  | Szkolenie techniczne w zakresie konserwacji i obsługi sprzętu dla pracowników Działu Aparatury Medycznej wykonane przed podpisaniem „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne dla personelu obsługującego. Termin szkolenia do ustalenia podczas instalacji sprzętu. | TAK |  |

Specyfikacja asortymentowo – cenowa

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT [%] | WARTOŚĆ VAT-U [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | (6 + 8) |
|  | Akcelerator | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Opcja VMAT (opisana w poz. 122, 123) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | System do zdalnego wsparcia pacjenta (opisany w poz. 182) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | System analityczny (opisany w poz. 183) | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Prace adaptacyjne | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-4) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Jeżeli w ramach jednej pozycji zastosowanie ma więcej niż jedna stawka podatku VAT, wymaga się wyceny osobno dla każdego elementu przedmiotu zamówienia objętego daną stawką podatku VAT.