Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-41/26

# Parametry techniczne – zbiornik kriogeniczny na ciekły azot (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe lub używane (rok produkcji nie wcześniej niż 2021), kompletne i gotowe do użycia - bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Zbiornik kriogeniczny do przechowywania materiału biologicznego w parach ciekłego azotu | TAK |  |
|  | Możliwość przechowania minimum 600 worków do głębokiego mrożenia (wymiary stosowanych worków: 225 x 120 mm, pojemność 100 ml) | TAK |  |
|  | Statywy, umożliwiające przechowanie pojemników mrożeniowych, w całości wypełniające zbiornik | TAK |  |
|  | Automatyczny system napełniania i kontroli poziomu ciekłego azotu kompatybilny z istniejącym systemem. Podpięcie do istniejącego systemu bez ingerencji w instalację. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz wskazujący wartość temperatury w zbiorniku na min 2 poziomach (każdy poziom 2 czujniki) | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa nieprawidłowej pracy (zbyt wysoki lub niski poziom azotu, uszkodzenie czujnika, zbyt długie otwarcie pokrywy) | TAK |  |
|  | Wymiary: - szerokość nie większa niż 90 cm, - wysokość nie większa niż 115 cm, - wysokość po otwarciu pokrywy nie więcej niż 1200cm Średnica wewnętrzna 790 +/-30mm Pojemność ciekłego azotu 365l +/-3 litry. Waga pełnego zbiornika 475kg +/- 3kg | TAK, podać |  |
|  | Kształt zbiornika okrągły, pokrywa prostokątna | TAK |  |
|  | Kontroler PSU Connection Unit Typ np. M507CE lub równoważny wraz z kartą ethernetową oraz wszystkie niezbędne elementy umożliwiające podłączenie kontrolera do szpitalnej sieci LAN i uruchomienia wizualizacji w istniejącym w stacji monitoringu | TAK |  |
|  | Niezależny system monitorowania temperatury zgodny z systemem posiadanym przez użytkownika, pomiar w 2 punktach jako rozbudowa istniejącego systemu, umożliwiający wysyłanie powiadomień, zdalnych alarmów o awarii zbiornika, przekroczeniach temperatur, 12 diodowy system powiadamiania o statusie urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie obsługiwane przyciskami (bez ekranu dotykowego), wyświetlacz ciekłokrystaliczny, minimum 3 porty komunikacyjne, zasilanie z sieci oraz bateryjne w razie awarii zasilania (akumulator do podtrzymania w zestawie) jako standardowe wyposażenie, pomiar temperatur za pomocą 8 termistorów, standardowo zaprogramowane 19 alarmów w razie awarii, system musi posiadać możliwość zdalnej diagnozy, komunikacja za pośrednictwem LAN, WiFi, 4G, sterownik musi posiadać możliwość wyprowadzania zdalnych alarmów, możliwość podłączenia w szereg już istniejących w banku sterowników | TAK |  |
|  | Zbiornik musi być kompatybilny z istniejącym systemem zainstalowanym w banku, podłączenie do instalacji by-pas, odgazowania, alarmowania – centralnego monitorowania, oraz systemu CryoStatusMonitor, RTR | TAK |  |
|  | W zestawie: wszystkie niezbędne elementy jak: przyłącza, węże, zawory umożliwiające podłączenie zamrażarki do zbiornika zasilającego | TAK |  |
|  | Platforma separująca dla uzyskania prawidłowego profilu temperatury w zbiorniku | TAK |  |
|  | Oferowany zbiornik i jego system kontroli muszą być kompatybilne z istniejącym (będącym na gwarancji) a jego włączenie do instalacji winno uzyskać zgodę gwaranta | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK, podać |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Minimum 15 letnie doświadczenie w dystrybucji, oraz serwisowaniu tego typu zbiorników, poświadczone certyfikatem, oferent musi posiadać uprawnienia do obsługi urządzeń MDD,MRD poświadczone certyfikatem | TAK |  |
|  | Wykonanie mapowania temperatury zbiornika na 2 poziomach za pomocą rejestratorów temperatury posiadających aktualną kalibrację w min. 5 punktach na poziom | TAK |  |
|  | Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |