Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-31/26 z dnia 05.03.2026r.

Parametry techniczne – gastroskop zabiegowy

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać i załączyć dokumenty potwierdzające (jeżeli posiada) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Gastroskop zabiegowy zapewniający obrazowanie w standardzie HDTV | TAK |  |
|  | Całkowita długość endoskopu: 1300 mm +/- 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica sondy endoskopowej: 10 mm +/- 1 mm | TAK, podać |  |
|  | Średnica końcówki sondy endoskopowej: 9 mm +/- 1 mm | TAK, podać |  |
|  | Długość robocza sondy: 1000 mm +/- 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Końcówka endoskopu o zakresie kątów odchylenia: - w górę 200° +/- 10° - w dół 90° +/- 10° - w prawo 90° +/- 10° - lewo 90° +/- 10° | TAK, podać |  |
|  | Kanał biopsyjny o średnicy min. 3,7 mm | TAK |  |
|  | Minimalna odległość widoczności od końcówki sondy endoskopowej: 4 mm +/- 1 mm | TAK, podać |  |
|  | Układ optyczny o głębi ostrości w zakresie min. 2-100 mm | TAK, podać |  |
|  | Pole widzenia układu optycznego: 150° +/- 10° | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 przyciski na głowicy endoskopu, dowolnie programowalne, do sterowania funkcjami procesora | TAK |  |
|  | Aparat w pełni zanurzalny, bez nakładek uszczelniających oraz zabezpieczających | TAK |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego procesorami CV-190 oraz CV-1500, prod. Olympus w zakresie możliwości podłączenia i wykonania badań | TAK |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego myjniami serii ETD, z funkcją identyfikacji typu i numeru endoskopu | TAK |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego szafą do przechowywania endoskopów DRY 320 prod. Wassenburg Medical | TAK |  |
|  | Transponder do identyfikacji endoskopu w trakcie mycia w posiadanej przez Zamawiającego myjni MINI ETD 2 – 2 szt. | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia. Gwarancja obejmująca uszkodzenia spowodowane na skutek nieprawidłowej eksploatacji czy z winy pacjenta | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Szkolenie instruktażowe dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego aparatu, w cenie urządzenia | TAK |  |
|  | Szkolenie instruktażowe dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli i diagnostyki zakupionego aparatu, w cenie urządzenia | TAK |  |
|  | Dostarczenie Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcji obsługi urządzenia w języku polskim (w wersji papierowej oraz elektronicznej) - paszportu urządzenia w formie książeczki | TAK |  |
|  | Dostawa i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | TAK |  |