Załącznik nr 3 do zapytania nr DZ/DI-072-18/26 z dnia 10.4.2026r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Uaktualnienie wykorzystywanych modułów / sprzętu / oprogramowania systemu weryfikacji 
i zarządzania Aria oraz planowania leczenia Eclipse VMS wersja 16.0 do najnowszej dostępnej wersji lub dostarczenie rozwiązania równoważnego:

| Lp. | Parametry | Wartość wymagana | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aktualizacja oprogramowania systemu zarządzania radioterapią Aria* oraz systemu planowania leczenia Eclipse* wraz z wirtualizacją umożliwiającą dystrybucję aplikacji poprzez system zdalnego dostępu typu Citrix lub dostarczenie systemów równoważnych. Zaktualizowane/nowe systemy muszą zapewnić zachowanie dotychczasowych funkcjonalności opisanych załącznik nr 1 do OPZ Wykonawca musi zapewnić zachowanie wszystkich danych alfanumerycznych i obrazowych, zgromadzonych w aktualnie wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie Aria i Eclipse w bazie systemów Eclipse i Aria w najnowszej wersji lub w bazie dostarczonego systemu równoważnego, w szczególności: - dane demograficzne pacjentów - dane o przeprowadzonej radioterapii pacjentów - plany leczenia - wszelkie obrazy CT, NMR, PET, DRR, portalowe i inne, znajdujące się w bazie systemu Aria - dane administracyjne - dane dozymetryczne o wiązkach promieniowania zawarte w systemie Eclipse | TAK |  |
|  | Wymagane cechy systemu planowania leczenia po dokonaniu unowocześnienia: - Pełna obsługa polskiej strony kodowej pozwalająca na użytkowanie w systemie wszystkich polskich znaków językowych we wszystkich polach, np. imię i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy typu DRR, a także w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektów - Pulpit użytkownika – indywidualnie personalizowany pulpit dla każdego użytkownika systemu pozwalający w szybki i przejrzysty sposób wyświetlić np. najistotniejsze zadania lub spotkania do realizacji zarówno dla poszczególnego użytkownika, jak i pacjenta czy aparatu - Konturowanie struktur anatomicznych pozwalające na efektywne zastosowanie rozszerzonych narzędzi do konturowania, w tym konturowanie umożliwiające modelowanie stołu terapeutycznego oraz akcesoriów unieruchamiających pacjenta, konturowanie oparte na bazie obrazów PET z automatycznym uwzględnianiem informacji o wartościach SUV, funkcjonalność konturowania w oparciu o badania 4D CT lub 4D CBCT (wiele serii obrazowych wykonanych dla różnych faz cyklu oddechowego pacjenta) pozwalające na tworzenie obiektów typu Maximum Intensity Projection, Minimum Intensity Projection, Average Intensity Projection oraz deformacyjnej propagacji obrysów struktur na inne serie obrazowe z badania 4D CT; wizualizacja statystyki dla krzywej funkcji oddechowej zaimportowanej z badania CT lub zarchiwizowanej podczas napromieniania na wykorzystywanych przez Zamawiającego akceleratorach TrueBeam - narzędzie do realizacji elastycznej, deformacyjnej fuzji obrazów różnych modalności CT-CT, CT-NMR, CT-PET, CT-CBCT - fuzja skanów poprzecznych i wzdłużnych - propagacja (przenoszenie) okonturowanych struktur pomiędzy poddanymi fuzji zestawami obrazów - narzędzie do oceny planów leczenia pod względem ich wrażliwości na ewentualny ruch pacjenta (zmiana położenia izocentrum) oraz niedokładności na skanach CT. Po obliczeniu rozkładu dawek musi istnieć możliwość wprowadzenia wartości przesunięcia izocentrum lub procentowego błędu kalibracji CT, a następnie obliczenia dawki „niepewności” i jej porównania z dawkami nominalnymi oraz wizualizacja „niepewności” za pomocą histogramów DVH - rozbudowany moduł lekarskich zleceń radioterapeutycznych o możliwość dokładnego definiowania założeń co do dawek zarówno dla targetów terapeutycznych jak i dla wielu narządów krytycznych - rozbudowany moduł przygotowania do napromieniania o możliwość dodawania i generowania nowych obrazów DRR, bezpośrednią walidację poprawności przygotowania planu leczenia do realizacji na aparacie wraz z hiperłączami do odpowiednich aplikacji pozwalających na ostateczne zatwierdzenie planu leczenia - rozbudowanie opcji optymalizacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT o automatyczne uwzględnianie obliczania dawki w objętości terapeutycznej wraz z kontynuacją optymalizacji planu leczenia - obsługa optymalizacji planu wieloenergetycznego, który jest dowolną kombinacją wiązek fotonowych o różnych energiach w polach planu typu IMRT lub RapidArc - obsługa i integracja posiadanych akceleratorów TrueBeam - integracja uprawnień użytkowników systemu z kontrolerem domeny Windows Active Directory szyfrowana komunikacja pomiędzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem uruchomionym na stacji roboczej systemu | TAK |  |
|  | Wymagane cechy systemu po dokonaniu unowocześnienia: - Pełna obsługa polskiej strony kodowej pozwalająca na użytkowanie w systemie wszystkich polskich znaków językowych we wszystkich polach, np. imię i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy typu DRR, a także w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektów - Wizualizacja przebiegu procesu leczenia (Visual Care Path) – graficzna prezentacja kolejności realizacji kolejnych etapów poszczególnych procedur związanych z realizacją leczenia wraz z wizualnymi statusami - Eskalacja kolejności zadań i realizacji poszczególnych procedur (Workflow Management) – możliwość wymuszania przez system zachowania ścisłej ścieżki realizacji poszczególnych procedur terapeutycznych - Koncepcja list kontrolnych (Checklist) dla poszczególnych zadań i spotkań – możliwość definiowania własnych list kontrolnych, których wypełnienie może wpływać na dalszą realizację procedur - Pulpit użytkownika – indywidualnie personalizowany pulpit dla każdego użytkownika systemu pozwalający w szybki i przejrzysty sposób wyświetlić np. najistotniejsze zadania lub spotkania do realizacji zarówno dla poszczególnego użytkownika, jak i pacjenta czy aparatu - Pulpit Pacjenta – scentralizowane wszystkie informacje demograficzne i kliniczne dla poszczególnego pacjenta z prezentacją graficzną przebiegu każdego etapu leczenia, a także z informacją o sumie dawek wynikających z odbytych sesji terapeutycznych czy innych wynikach badań lekarskich i diagnostycznych - tworzenie list roboczych dla użytkowników przypisanych do poszczególnych pacjentów wraz z informacją o przekroczeniu terminu realizacji - moduł klinicznych przeglądów okresowych pacjenta i realizacji napromieniania wraz z generowaniem statystyk dokładności realizacji - moduł podsumowujący realizację procedur radioterapeutycznych z bezpośrednim i szybkim dostępem do informacji np. o przesunięciach pacjenta wynikających z geometrycznej weryfikacji ułożenia pacjenta, a także bezpośredni dostęp do obrazów weryfikacyjnych - obsługa i integracja akceleratorów TrueBeam - integracja uprawnień użytkowników systemu z kontrolerem domeny Windows Active Directory - szyfrowana komunikacja pomiędzy serwerem bazy danych a oprogramowaniem uruchomionym na stacji roboczej systemu | TAK |  |
|  | Zachowanie w oferowanej wersji systemu wszystkich danych alfanumerycznych i obrazowych, zgromadzonych w aktualnie wykorzystywanym systemie weryfikacji i zarządzania, w szczególności następujące dane: - administracyjne, demograficzne pacjentów - o przeprowadzonej radioterapii pacjentów - plany leczenia - obrazy CT, NMR, DRR, EPID, IGRT i inne znajdujące się w bazie systemu Aria - administracyjne zarządzania systemem (w tym nazwy i uprawnienia użytkowników) - definicje i parametry urządzeń terapeutycznych - dozymetryczne o wiązkach promieniowania w systemie Eclipse | TAK |  |
|  | Jedna, wspólna baza oferowanego systemu zarządzania oraz oferowanego systemu planowania leczenia w zakresie wszystkich danych o pacjentach, napromienianiu i obrazowych oraz planowania leczenia: - skany CT, NMR, PET - EPID i IGRT posiadanych akceleratorów TrueBeam i Edge - dane o radioterapii, zapisane w pamięci serwera systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia, muszą być dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji oferowanego systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia: - stacjach fizycznych planowania leczenia - stacjach sterujących procesem napromieniania na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach serii TrueBeam wraz z systemem EPID oraz systemem IGRT On-Board Imager | TAK |  |
|  | Jedna, wspólna lista pacjentów oferowanych programów systemu zarządzania oraz planowania leczenia | TAK |  |
|  | Jedna, wspólna lista urządzeń terapeutycznych oferowanego systemu zarządzania oraz planowania leczenia | TAK |  |
|  | Jeden, wspólny system logowania i uprawnień użytkowników oferowanego systemu zarządzania oraz planowania leczenia zintegrowany z kontrolerem domeny Windows Active Directory | TAK |  |
|  | Aktualizacja systemu Velocity* (7 licencji) wraz z wirtualizacją umożliwiającą dystrybucję aplikacji poprzez system zdalnego dostępu typu Citrix lub dostarczenie systemu równoważnego spełniającego parametry opisane w załącznik nr 1 do OPZ | TAK |  |
|  | Bezpośrednia integracja akceleratorów TrueBeam #1276, TrueBeam #2411, EDGE #2804, TrueBeam #3250, TrueBeam #3599, TrueBeam #3682, TrueBeam #4256, TrueBeam #6920 w systemie zarządzania radioterapią (zaktualizowanym lub nowym). Wykonawca zapewni oprogramowanie konieczne do pełnej itegracji. Wersja systemu Maestro zintegrowanych akceleratorów musi być w najnowszej wersji. | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania trzech systemów bramkowania oddechowego RGSC (numery seryjne: 2936, 2594 i 2598), zainstalowanych na aparatach: skaner CT Somatom Definition AS, skaner CT Open Go oraz w modelarni lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. Zaktualizowane/nowe systemy muszą mieć wspólną bazę danych pacjentów z systemami bramkowania oddechowego zainstalowanymi na akceleratorach TrueBeam oraz EDGE Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Wymiana serwerów, macierzy, stacji roboczych, komputerów sterujących akceleratorami w zakresie koniecznym do spełnienia wymagań wersji oferowanego systemu zarządzania i weryfikacji oraz zapewniających zdalny dostęp do aplikacji klienckich oferowanego systemu zarządzania. Wykonanie rozbudowy infrastruktury sieciowej w PCPD i CPD2 niezbędnej do uruchomienia systemu. Zamawiający wymaga, aby dostarczona infrastruktura serwerowa (w tym macierze dyskowe) została tak dobrana, aby możliwe było jej zainstalowanie w dwóch niezależnych serwerowniach Zamawiającego w celu uzyskania pełnej redundancji sprzętowej. Dostarczony sprzęt musi zapewnić stabilną i wydajną pracę systemu przez min. 5 lata Macierze dyskowe muszą posiadać przestrzeń netto niezbędną do przeniesienia danych w rozmiarze ok. 30 TB oraz muszą zapewnić przestrzeń na co najmniej 5 lata stabilnej i wydajnej pracy systemu. | TAK |  |
|  | Serwery lub rozwiązanie równoważne dla oferowanych systemów zarządzania, planowania i zdalnego dostępu, wraz z niezbędnymi licencjami na systemy operacyjne – w ilości i o parametrach technicznych zgodnych z wymogami producenta oferowanego oprogramowania systemu weryfikacji i zarządzania, planowania leczenia oraz obrazowego, zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie oferowanego systemu przez okres minimum 5 lat, w tym każdy serwer o parametrach minimalnych: - min. 2 procesory min. 10-rdzeniowe, - min. 256GB pamięci (dla serwerów obsługujących zdalny dostęp dopuszcza się 128GB RAM), - min. 2x dysk SSD 2,5” Hot Plug min. 960GB SAS 12Gb/s (RAID 1), - zintegrowany kontroler RAID z min. 512MB pamięci cache, - karta sieciowa światłowodowa 2x 10Gb, - karta sieciowa LAN min. 2x 10Gb, - karta zdalnego zarządzania. | TAK |  |
|  | Sieciowe macierze dyskowe do przechowywania wszystkich danych w bazie oferowanego systemu zarządzania oraz serwerów wirtualnych – min. 2szt., każda o parametrach minimalnych: - 2 kontrolery FC 16 Gb/s, - 4 porty FC na kontroler, przestrzeń dyskowa pozwalająca zmagazynować wszystkie obecne dane oraz utrzymać funkcjonalność systemu przez min. okres kolejnych 5 lat. | TAK |  |
|  | 2 x Streamer (biblioteka taśmowa) umożliwiający wykonywanie kopii bezpieczeństwa oferowanego systemu bezpośrednio na taśmie typu LTO-9 – 2 szt., każda z taśmą czyszczącą – 1 szt. i taśmami LTO-9 – min. 20 szt. | TAK |  |
|  | Komputer - stacja robocza zastępująca dotychczas wykorzystywaną stację fizyczną systemu Eclipse, przeznaczona do bezpośredniej komunikacji z serwerem oferowanego systemu zarządzania w standardowej konfiguracji klient-serwer w sieci lokalnej – 2 szt., każda w konfiguracji wymaganej przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia wraz z licencją na system operacyjny, w tym minimum: - min. 1 procesor min. 8-rdzeniowy, - min. 32 GB RAM - twardy dysk min. 1 TB - karta graficzna min. 1GB, - karta sieciową 100/1000/10000 Mbps - mysz i klawiatura - system operacyjny zalecany przez producenta dostarczanego systemu, - monitor LCD min. 27” o minimalnej rozdzielczości 2560x1440 Stacje robocze muszą być certyfikowane przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia. | TAK |  |
|  | Komputery - terminale dostępowe (62 szt.) do oferowanego systemu zarządzania, zastępujące dotychczas wykorzystywane terminale systemu Aria oraz Eclipse każdy w konfiguracji spełniającej wymogi oferowanego oprogramowania wraz z licencją na system operacyjny. W tym 58 monitorów LCD minimum 27 cali, o minimalnej rozdzielczości 2560x1440 oraz 4 piórkowe tablety graficzne LCD o przekątnej ekranu minimum 21 cali, minimalnej rozdzielczości 1600x1200, pióro bezprzewodowe i bezbateryjne. | TAK |  |
|  | Komputer - stacja robocza zastępująca dotychczas wykorzystywaną stację fizyczną systemu Eclipse dedykowaną wyłącznie do prac badawczo-rozwojowych w konfiguracji wymaganej przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia wraz z licencją na system operacyjny oraz z monitorem LCD minimum 27 cali o rozdzielczości min. 2560x1440. Stacja robocza musi być certyfikowana przez producenta oferowanego systemu planowania leczenia. | TAK |  |
|  | Dostarczenie niezbędnej liczby licencji na edytor tekstów* służący do tworzenia dokumentów i formularzy w module Dynamic Documents, który będzie w pełni zgodny z oferowanym systemem lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. Dodatkowo licencje na komercyjną aplikację do przeglądania plików w formacie pdf. | TAK |  |
|  | Dostarczenie nowych serwerów obliczeniowych FAS dla systemu planowania leczenia (min. 12 szt.). Nowe serwery FAS muszą zostać wyposażone w procesory graficzne GPU spełniające wymagania optymalizacji IMRT, MCO i obliczeń rozkładu dawki algorytmem Acuros XB. | TAK |  |
|  | Utrzymanie integracji lub integracja posiadanego przez Zamawiającego serwera HL7, służącego do importowania danych demograficznych z systemu HIS (AMMS firmy Asseco Poland S.A. Zamawiającego do systemu ARIA, umożliwiającego przyjmowanie danych demograficznych pacjentów kierowanych na radioterapię z systemu szpitalnego HIS i ich zapis w systemie zarządzania i weryfikacji ARIA. W momencie przesłania zlecenia do pracowni planowania leczenia (w systemie HIS) generowany jest komunikat (ORM_O01) na podstawie którego w systemie ARIA lub równoważnym zostanie utworzony nowy pacjent lub zostaną zaktualizowane jego dane. Konieczne jest przesłanie następujących danych pacjenta: imiona (z rozbiciem na imię pierwsze i drugie), nazwisko, pesel (jako drugie id w systemie ARIA lub równoważnym), MIP (unikalne id pacjenta w obrębie instytutu jako pierwsze id), data urodzenia, płeć, adres, numer telefonu, rozpoznanie ICD 10. Wykonawca może wykorzystać posiadaną licencję lub zobowiązuje się do dostarczenia dedykowanej licencji dla systemu HIS Zamawiającego firmy Asseco Poland S.A. wymaganej do integracji HL7 z dostarczanym systemem. | TAK |  |
|  | Dostęp zdalny do infrastruktury możliwy jest za pomocą łączy teleinformatycznych typu VPN. Dostęp taki może być udostępniany po złożeniu imiennego wniosku według wzoru przekazanego przez NIO. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rejestrowania przebiegu zdalnych sesji (za pomocą systemu PAM). | TAK |  |
|  | Obsługa wszystkich dostępnych obecnie aparatów terapeutycznych firmy VMS (TrueBeam i Edge) | TAK |  |
|  | Aktualizacja algorytmów do oceny planu leczenia oparte na MCO (Multi-Criteria Optimization)* lub rozwiązanie równoważne | TAK |  |
|  | Aktualizacja algorytmów do stereotaksji śródczaszkowej HyperArc* lub rozwiązanie równoważne: - model dla wielu przerzutów śródczaszkowych, - kreator przygotowania planu HyperArc*, - Virtual Dry Run do weryfikacji kolizji, - narzędzia optymalizacji HyperArc*, - parametry oceny jakości pokrycia obszaru tarczowego. | TAK |  |
|  | Aktualizacja algorytmów optymalizacji dla fotonów (PO) lub rozwiązanie równoważne – dla technik: IMRT i VMAT - narzędzie Aperture Shape Controller - powiększenie, i uproszczenie apertury kolimatora MLC (łączenie małych segmentów) w technice VMAT, - narzędzie Auto-feathering – automatyczne wygładzanie gradientu dawki w obszarze nakładania się pól, - tryb Convergence Mode - poprawa wyniku optymalizacji poprzez zmianę harmonogramu przejścia do następnego poziomu rozdzielczości (wydłużenie czasu optymalizacji), - możliwość zdefiniowania poziomu rozdzielczości przy restarcie optymalizacji. | TAK |  |
|  | Obliczenia rozkładów dawek oparte o karty procesorów graficznych (GPU) dla optymalizacji IMRT/VMAT algorytmu Acuros XB | TAK |  |
|  | Aktualizacja algorytmów dozymetrii portalowej dla algorytmu AAA wiązek - promieniowania fotonowe - HI FFF | TAK |  |
|  | Obsługi skryptów (API) | TAK |  |
|  | Konfiguracja dostarczonego systemu z systemem archiwizującym VNA Zamawiającego | TAK |  |
|  | Tryb M3i — Multi-Modality Motion Imaging dla systemu Velocity* - jednoczesne wyświetlanie kilku objętości obrazów w celu ułatwienia przeglądania | TAK |  |
|  | Obsługa 4D Cine dla systemu Velocity* - pozwalająca przeglądać lub edytować obrys podczas odtwarzania poszczególnych faz poprzez ręczny wybór postępu fazy lub w pętli | TAK |  |
|  | Konfiguracja zaktualizowanego/nowego systemu Velocity* z systemami archiwizującym VNA Zamawiającego | TAK |  |
|  | Śledzenie zmian objętości zdefiniowanych struktur w systemie Velocity* | TAK |  |
|  | Nawigatory monitorujące porównywanie dostarczonej dawki do planowanej dawki w celu oceny terapii w systemie Velocity* | TAK |  |
|  | Aktualizacja algorytmów rekonstrukcji trybu CBCT. Aktualizacja posiadanego oprogramowania na akceleratorach TrueBeam i EDGE. | TAK |  |
|  | Tryby CBCT mają posiadać opcje związane z kalibracją CBCT | TAK |  |
|  | Aktualizacja algorytmów akwizycji obrazów CBCT. Aktualizacja posiadanego oprogramowania na akceleratorach TrueBeam i EDGE. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na konsoli sterującej akceleratorów liczby jednostek monitorowych w liczbach całkowitych | TAK |  |
|  | Zdalne połączenia z pomocą techniczną. Możliwość zdalnego połączenia się inżynierów serwisu Wykonawcy z systemem Zamawiającego poprzez bezpieczne szyfrowane połączenie w celu podjęcia działań diagnostyczno-serwisowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo rejestrowania przebiegu zdalnych sesji (system PAM). Dostęp do systemu Zamawiającego możliwy jest na podstawie udzielonej przez Zamawiającego zgody dla Wykonawcy realizującego przedmiot umowy, na podstawie złożonego wniosku. | TAK |  |
|  | Realizacja techniki napromieniania HyperArc* do stereotaksji śródczaszkowej na akceleratorach EDGE lub TrueBeam: - obrazowanie przed zrealizowaniem lub po zrealizowaniu łuku, - zmianę kolejności pól, aby zapewnić bezpieczeństwo i efektywność realizacji planu, - informacje o prawidłowym ułożeniu pacjenta do realizacji terapii HyperArc*. - pełna automatyzacja ruchów gantry i kolimatora, - możliwość akwizycji/modyfikowania parametrów planu jest ograniczona do wcześniej zaplanowanej strefy bezpiecznej, - zdalne sterowanie ruchami stołu i gantry, - brak możliwości wyłączenia wymuszonego obrazowania w planach HyperArc*. | TAK |  |
|  | Zautomatyzowanie przesunięcia stołu akceleratora z pierwotnego początku układu współrzędnych, zdefiniowanego na etapie planowania leczenia | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania akceleratora do bramkowanej akwizycji badań CBCT | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania akceleratora do akwizycji badania CBCT z małym łukiem | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania akceleratora do rekonstrukcji badania CBCT - 4D w trybie online | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania akceleratora do wydłużonego obszaru rekonstrukcji badania CBCT | TAK |  |
|  | Aktualizacja oprogramowania akceleratora do akwizycji CBCT ze wstrzymywaniem oddechu | TAK |  |
|  | Wskazanie dawki pochłoniętej przez pacjenta w czasie badania CBCT | TAK |  |

- Zakup nowych elementów lub dostarczenie rozwiązań równoważnych:

| Lp. | Elementy wymagane | Wartość wymagana | Elementy oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dostarczenie dodatkowych licencji (15 szt.) na oprogramowanie Time Planner systemu Aria do planowania sesji radioterapeutycznych na posiadanych akceleratorach TrueBeam i Edge lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. Po dostarczeniu dodatkowych licencji łączna liczba licencji na oprogramowanie Time Planner lub rozwiązanie równoważne ma wynieść 72 szt. | TAK |  |
| 2. | Dostarczenie oprogramowania opcji do planowania leczenia w systemie Eclipse w technice hybrydowej łączącej w jednym łuku VMAT pozycje ze stałą pozycją głowicy i polem dynamicznym IMRT oraz obrotem kolimatora podczas promieniowania przy realizacji łuku VMAT dla 3 stacji systemu planowania leczenia 3D Eclipse, o następujących właściwościach: - dedykowany moduł optymalizacyjny dla techniki RapidArc z połączonym IMRT i obrotowym kolimatorem, wbudowany w oprogramowanie systemu Eclipse - automatyczna optymalizacja ruchu listków kolimatora MLC, mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego, prędkości obrotu ramienia akceleratora oraz obrotu kolimatora - możliwość definicja zakresu łuku VMAT, ilości pozycji ze statyczną głowicą (IMRT), obrotu kolimatora, - wbudowane narzędzie typu Skin Flash Tool umożliwiające automatyczne wyciąganie dawki ku powierzchni skóry na etapie optymalizacji planu leczenia lub dostarczenie rozwiązania równoważnego – kompletnego systemu planowania leczenia (min. 3 stacje), pozwalającego na zaplanowanie radioterapii w tej technice na posiadanych przez Zamawiającego akceleratorach. | TAK |  |
| 3. | Dostarczenie opcji dla posiadanych akceleratorów TrueBeam i Edge, pozwalającej na zautomatyzowaną realizację napromieniania na akceleratorze TrueBeam lub Edge w technice hybrydowej łączącej w jednym łuku VMAT pozycje ze stałą pozycją głowicy i polem dynamicznym IMRT oraz obrotem kolimatora podczas promieniowania przy realizacji łuku VMAT – dla 4 akceleratorów: EDGE nr ser H192804, TrueBeam H194256, TrueBeam H196920 oraz TrueBeam H193682. lub dostarczenie rozwiązania równoważnego. | TAK |  |

- Informacje dodatkowe:

| 1. | Jako opcję dodatkową prośba o wycenę w osobnej pozycji możliwości aktualizacji do najnowszej dostępnej wersji w okresie do 6 miesiecy od wykonania opisanej aktualizacji systemu. |
| --- | --- |
| 2. | Zamawiający rezygnuje z upgrade infokiosków. |
| 3. | Proszę o przygotowanie oferty w dwóch opcjach z gwarancją na okres 36 miesięcy oraz 48 miesięcy. |

- Opis posiadanego systemu

W Narodowym Instytucie Onkologii – Państwowym Instytucie Badawczym im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziale w Gliwicach funkcjonuje Pełna Zintegrowana Linia Radioterapeutyczna. W skład tej linii obecnie wchodzą urządzenia i oprogramowanie wyłącznie jednego producenta - firmy Varian Medical Systems (VMS), w tym m.in.: 9 liniowych przyspieszaczy (serii Ethos 1 sztuka, TrueBeam 7 sztuk oraz EDGE 1 sztuka. Wszystkie elementy ww. linii terapeutycznej połączone są systemem zarządzania ARIA produkcji firmy Varian Medical Systems. Obecna – 16 wersja oprogramowania ARIA została zainstalowana w Instytucie Onkologii w Gliwicach w 2020 r. W skład linii wchodzi między innymi oprogramowanie dedykowane do planowania rozkładu dawki w radioterapii 3D Eclipse, konturowania, weryfikacji obrazowych oraz Aria Zarządzania Ruchem Chorych. Oprogramowania są zainstalowane na  serwerach z oprogramowaniem bazodanowym: 11 serwerów obliczeniowych, serwery do wirtualizacji, 4 macierze dyskowe. System obsługuje ponad 300 użytkowników oraz zarządza licencjami (wymienionymi w tabeli nr1) na oprogramowanie umożliwiające: administrowanie ruchem chorych, przesyłanie informacji terapeutycznych z systemu planowania leczenia do aparatów terapeutycznych oraz komunikację z aparatami do badań obrazowych: CT, NMR i CT/PET.

Szczegółową funkcjonalność opisano w tabeli 2.

Tabela 1: Zamawiający posiada oprogramowanie ARIA firmy Varian Medical Systems:

| Lp. | Oprogramowanie | Liczba licencji |
| --- | --- | --- |
|  | PI-ARIA-connection VMS 2.0 | 1 (SITE) |
|  | PI-RT_Intent VMS 2.0 | 10 |
|  | PI-Dose-Drafting VMS 2.0 | 10 |
|  | PI-Monitor-TPMS VMS 2.0 | 10 |
|  | PI-Plan-Review VMS 2.0 | 10 |
|  | DICOM_Print VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | VarianMultimetRapidPlanModel2 VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | TargetQualityIndices VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | Varian_Leaf_Motion_Calculator VMS 8.2 | 1 (SITE) |
|  | Multiatlas_segmentation VMS 15.0 | 1 (SITE) |
|  | MLC_Shape_Option VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Elekta_VMAT_160MLC VMS 13.6 | 1 (SITE) |
|  | Anisotropic_Analytical_Algorit VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Clinical_Assessment VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Acuros_External_Beam VMS 10.0 | 1 (SITE) |
|  | MobileApp VMS 11.0 | 1 (SITE) |
|  | 4D_Def_Propagation VMS 2.1 | 1 (SITE) |
|  | DICOM VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | HalcyonDynamicFlattening VMS 15.6 | 1 (SITE) |
|  | AvoidanceStructure VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | Elekta_BeamModulator VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | Electron_Monte_Carlo VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | MIRS_Def_CTMR VMS 2.1 | 1 (SITE) |
|  | PlanUncertainty_Site VMS 13.0 | 1 (SITE) |
|  | PD_ScriptingAPI VMS 1.0 | 1 (SITE) |
|  | Eclipse_Optimization VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | MIRS_Rigid_Registration VMS 1.1 | 1 (SITE) |
|  | Remote_GPU_Calculation VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | RT_Prescription_Workspace VMS 11.0 | 1 (SITE) |
|  | TPS_Web_Services_DVH VMS 13.6 | 1 (SITE) |
|  | HumanitasBreastRapidPlanModel VMS 16.0 | 1 (SITE) |
|  | Eclipse_Clinical_Protocol VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Beam_Configuration VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Local_GPU_Calculation VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | LMC_Elekta VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | MSS_Leaf_Motion_Calculator VMS 8.2 | 1 (SITE) |
|  | LMC_Siemens_160 VMS 8.8 | 1 (SITE) |
|  | EclipseScriptingClinicalWrite VMS 15.1 | 1 (SITE) |
|  | EclipseConeDoseCalculation VMS 13.0 | 1 (SITE) |
|  | SRSNormalTissueObjective VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | Offline_Image_Review-paired VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | FluenceToCompensatorConversion VMS 13.6 | 1 (SITE) |
|  | Eclipse_Optimization_Dose_View VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | Eclipse_Citrix VMS 11.0 | 1 (SITE) |
|  | LT_Archive VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Reporting_Workspace VMS 1.0 | 1 (SITE) |
|  | MM_Image_Registration VMS 2.1 | 1 (SITE) |
|  | MIRS_ScriptingAPI VMS 2.1 | 1 (SITE) |
|  | LMC_Elekta_BeamModulator VMS 8.2 | 1 (SITE) |
|  | ARIA_RO_Citrix VMS 11.0 | 1 (SITE) |
|  | Eclipse_Selection VMS 13.0 | 1 (SITE) |
|  | Progressive_Resolut_Optimizer VMS 8.2 | 1 (SITE) |
|  | Eclipse_Optimization_GPU VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | Plan_Geometry_Optimizer VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Eclipse_Optimization_Algorithm VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | Acuros_External_Beam_GPU VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | AutomaticLowerDoseObjective VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | VarianMultimetRapidPlanModel1 VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | LMC_Elekta_160 VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | Data_Segmentation VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Image_ImportExport VMS 8. | 1 (SITE) |
|  | HybridVMATMCOPlanGeneration VMS 15.6 | 1 (SITE) |
|  | LMC_Siemens VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | LMC_Varian VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Pencil_Beam_Convolution VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | MIRS_Smart_Segmentation VMS 2.1 | 1 (SITE) |
|  | Smart_LMC_Jaw_Tracking VMS 10.0 | 1 (SITE) |
|  | Elekta_OmniWedge VMS 8.2 | 1 (SITE) |
|  | User_Home_Screen VMS 13.6 | 1 (SITE) |
|  | TargetAutoCrop VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | TDS_Connection VMS 8.6 | 1 (SITE) |
|  | RapidPlan_Model_Configuration VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | 4D_Capabilities VMS 13.0 | 1 (SITE) |
|  | Report_Manager VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Elekta_160_MLC_Planning VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | VirtualDryRun VMS 15.5 | 1 (SITE) |
|  | Siemens_160_MLC_Planning VMS 8.8 | 1 (SITE) |
|  | Smart_LMC_Sliding_Window VMS 10.0 | 1 (SITE) |
|  | Smart_LMC_MSS VMS 10.0 | 1 (SITE) |
|  | RapidPlan_DVHE_algorithm VMS 13.5 | 1 (SITE) |
|  | EclipseVisualScripting VMS 15.0 | 1 (SITE) |
|  | Deluxe_Reports VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Dose_Volume_Optimizer VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | HalcyonLongTreatmentField VMS 15.6 | 1 (SITE) |
|  | Portal_Dose_Image_Prediction VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Message_Ticker VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | Couch_modeling VMS 15.0 | 1 (SITE) |
|  | Smart_LMC VMS 10.0 | 1 (SITE) |
|  | Generalized_Gaussian_Pencil_Be VMS 8.0 | 1 (SITE) |
|  | RapidPlan_DVHE VMS 13.5 | 2 |
|  | MCOBasedTradeoffAnalysis VMS 15.5 | 4 |
|  | HyperArcPlanCreation VMS 15.5 | 3 |
|  | RT_Summary_Workspace VMS 11.0 | 94 |
|  | Patient_Check_In VMS 8.0 | 57 |
|  | Irreg_Planning VMS 8.0 | 21 |
|  | Offline_Image_Review-unpaired VMS 8.0 | 30 |
|  | RDS_RapidArc VMS 15.1 | 37 |
|  | Eclipse_RapidArc_Jaw_Tracking VMS 8.8 | 11 |
|  | Eclipse_RapidArc_Planning VMS 8.2 | 10 |
|  | DICOM_WorklistModality VMS 16.0 | 4 |
|  | Chart_QA VMS 8.0 | 57 |
|  | PortalDose_Calculation_Arc VMS 10.0 | 10 |
|  | EclipseBiologicalEvaluation VMS 8.8 | 2 |
|  | BV_VEGO VMS 16.0 | 20 |
|  | Time_Planner VMS 8.0 | 57 |
|  | CollimatorAngleOptimizer_CAO VMS 15.5 | 3 |
|  | Interactive_IMRT_Planning VMS 8.0 | 10 |
|  | EclipseScriptingInterface VMS 11.0 | 37 |
|  | Electronic_SurfaceCompensation VMS 8.0 | 10 |
|  | TxPreparation VMS 11.0 | 94 |
|  | EclipseSRSLocalization VMS 8.8 | 3 |
|  | Outlook_Synch VMS 8.0 | 57 |
|  | 2D_Brachytherapy_Planning VMS 8.0 | 20 |
|  | Eclipse_RapidArc_Avoid_Sect VMS 8.6 | 10 |
|  | EclipseConformalOptimization VMS 8.8 | 2 |
|  | Eclipse_RapidArc_Multi_Arcs VMS 8.6 | 10 |
|  | PortalDose_Calculation VMS 8.0 | 10 |
|  | DICOM_WorklistPhoton VMS 16.0 | 1 |
|  | ContouringWS VMS 11.0 | 37 |
|  | PlanEvaluationWS VMS 11.0 | 37 |
|  | EclipseConePlanning VMS 13.0 | 3 |
|  | Dynamic_Documents VMS 8.0 | 13 |
|  | QuadDual_ImageMerge_Simulator VMS 8.0 | 7 |
|  | Image_Browser VMS 1.0 | 96 |
|  | Patient_Home_Screen VMS 11.0 | 94 |
|  | Conformal_Arc_Planning_dMLC VMS 8.0 | 10 |
|  | Dose_Calculation VMS 8.0 | 20 |
|  | RIA_WORKSPACE_COUNT VMS 1.0 | dynamiczna |
|  | Activity_Capture VMS 8.0 | 57 |
|  | Patient_Manager VMS 8.0 | 94 |
|  | ExternalBeam_Planning_Advanced VMS 8.0 | 37 |
|  | PortalDosimetry_Review VMS 8.0 | 10 |
|  | ReferencePointWS VMS 11.0 | 94 |
|  | EclipseBiologicalOptimization VMS 8.8 | 2 |
|  | EditingLogWS VMS 11.0 | 94 |
|  | PlanParametersWS VMS 11.0 | 94 |

Tabela 2: Zamawiający posiada system zarządzania i weryfikacji ARIA v. 16 o następujących cechach:

| 1. | Cechy systemu ARIA v 16 |
| --- | --- |
| 1.1 | - Pełna obsługa polskiej strony kodowej pozwalająca na użytkowanie w systemie wszystkich polskich znaków językowych we wszystkich polach, np. imię i nazwisko pacjenta, identyfikatory pacjenta, kursy leczenia, pola leczenia, obrazy typu DRR, a także w nazwach i komentarzach wszystkich tych obiektów. - Architektura algorytmów do optymalizacji dynamicznych planów leczenia IMRT (Dose Volume Optimizer) oraz do optymalizacji układu wiązek terapeutycznych dla planów dynamicznych IMRT (Beam Angle Optimizer) w wersji 64-bitowej. - Wizualizacja przebiegu procesu leczenia (Visual Care Path) – graficzna prezentacja kolejności realizacji kolejnych etapów poszczególnych procedur związanych z realizacją leczenia wraz z wizualnymi statusami. - Eskalacja kolejności zadań i realizacji poszczególnych procedur (Workflow Management) – możliwość wymuszania przez system zachowania ścisłej ścieżki realizacji poszczególnych procedur terapeutycznych. - Listy kontrolne (Checklist) dla poszczególnych zadań i spotkań – możliwość definiowania własnych list kontrolnych, których wypełnienie może wpływać na dalszą realizację procedur. - Pulpit użytkownika – indywidualnie personalizowany pulpit dla każdego użytkownika systemu pozwalający w szybki i przejrzysty sposób wyświetlić np. najistotniejsze zadania lub spotkania do realizacji zarówno dla poszczególnego użytkownika, jak i pacjenta, czy aparatu. - Pulpit Pacjenta – scentralizowane wszystkie informacje demograficzne i kliniczne dla poszczególnego pacjenta z prezentacją graficzną przebiegu każdego etapu leczenia, a także z informacją o sumie dawek wynikających z odbytych sesji terapeutycznych czy innych wynikach badań lekarskich i diagnostycznych. - Konturowanie struktur anatomicznych pozwalające na efektywne zastosowanie rozszerzonych narzędzi do konturowania, w tym konturowanie umożliwiające modelowanie stołu terapeutycznego oraz akcesoriów unieruchamiających pacjenta, oparte na bazie obrazów PET z automatycznym uwzględnianiem informacji o wartościach SUV, funkcjonalności konturowania w oparciu o badania 4D CT (wiele serii obrazowych wykonanych dla różnych faz cyklu oddechowego pacjenta) pozwalające na tworzenie obiektów typu Maximum Intensity Projection, Minimum Intensity Projection, Average Intensity Projection oraz deformacyjnej propagacji obrysów struktur na inne serie obrazowe z badania 4D CT; wizualizacja statystyki dla krzywej funkcji oddechowej zaimportowanej z badania CT lub zarchiwizowanej podczas napromieniania na wykorzystywanych przez Zamawiającego akceleratorach: Edge, TrueBeam firmy VMS. - Konturowanie w oparciu o atlas anatomiczny (Smart Segmentation) – automatyzacja konturowania struktur w obrębie całego ciała na podstawie zaimplementowanego atlasu anatomicznego opartego na wskazaniach ekspertów (Knowledge Based Smart Segmentation ); moduł zawiera przypadki kliniczne dla różnych typów nowotworów, ich lokalizacji, stopnia zaawansowania, a także wieku i płci pacjenta. - Narzędzie do realizacji Radioterapii Adaptacyjnej – elastyczna, deformacyjna fuzja obrazów różnych modalności CT-CT, CT-NMR, CT-PET, CT-CBCT: - uwzględnianie zmian anatomicznych pacjenta pomiędzy kolejnymi frakcjami i dostosowywanie planu leczenia do aktualnego stanu pacjenta, - uwzględnianie zmiany zarówno w położeniu jak i objętości i kształcie struktur anatomicznych, - fuzja skanów poprzecznych i wzdłużnych, - propagacja (przenoszenie) okonturowanych struktur pomiędzy poddanymi fuzji zestawami obrazów. - Narzędzie do oceny planów leczenia pod względem ich wrażliwości na ewentualny ruch pacjenta (zmiana położenia izocentrum) oraz niedokładności na skanach CT. Po obliczeniu rozkładu dawek istnieje możliwość wprowadzenia wartości przesunięcia izocentrum lub procentowego błędu kalibracji CT, a następnie obliczenia dawki „niepewności” i jej porównania z dawkami nominalnymi oraz wizualizacja „niepewności” za pomocą histogramów DVH (Dose Volume Histogram). - Tworzenie list roboczych dla użytkowników przypisanych do poszczególnych pacjentów wraz z informacją o przekroczeniu terminu realizacji. - Moduł klinicznych przeglądów okresowych pacjenta i realizacji napromieniania wraz z generowaniem statystyk dokładności realizacji oraz z obsługą modułu do weryfikacji dozymetrycznej dawki in-vivo. - Moduł RT Summary podsumowujący realizację procedur radioterapeutycznych z bezpośrednim i szybkim dostępem do informacji np. o przesunięciach pacjenta wynikających z geometrycznej weryfikacji ułożenia pacjenta, a także bezpośredni dostęp do obrazów weryfikacyjnych. - Moduł lekarskich zleceń radioterapeutycznych z możliwością dokładnego definiowania założeń, co do dawek zarówno dla GTV / CTV / PTV jak i dla wielu narządów krytycznych. - Dostęp do modułu zleceń radioterapeutycznych poprzez przeglądarkę internetową z dowolnego komputera w sieci szpitalnej mającego dostęp do serwera bazodanowego wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu zarządzania radioterapią. - Moduł przygotowania do napromieniania z możliwością dodawania i generowania nowych obrazów DRR, bezpośrednią walidację poprawności przygotowania planu leczenia do realizacji na aparacie wraz z hiperłączami do odpowiednich aplikacji pozwalających na ostateczne zatwierdzenie planu leczenia. - Opcja optymalizacji dynamicznych planów leczenia IMRT oraz VMAT wraz z automatycznym uwzględnieniem obliczania dawki w objętości terapeutycznej wraz z kontynuacją optymalizacji planu leczenia. - Obsługa zintegrowanych akceleratorów firmy VMS typu Edge oraz TrueBeam rozbudowanych o fotonowe wiązki terapeutyczne typu FFF. - Wyszukiwarka grupy pacjentów spełniających zadane kryteria, np. co do wieku, płci, rozpoznania ICD, daty napromieniania. - Obsługa urządzeń mobilnych typu iPad – umożliwia obsługę aplikacji systemu poprzez tablety połączone w sieć rozproszoną Wi-Fi na terenie Centrum Onkologii. |
| 1.2 | Jedna, wspólna baza danych zawierająca wszystkie dane o pacjentach i napromienianiu: dane obrazowe, terapeutyczne oraz plany leczenia (skany CT, NMR, PET, obrazy: PortalVision, CBCT, plany leczenia Eclipse) - relacyjna baza danych, służąca do przechowywania danych o radioterapii znajduje się w pamięci serwera systemu. Dane zapamiętane na serwerze dostępne są w dowolnym czasie na dowolnej stacji systemu wyposażonej w odpowiednie oprogramowanie, - oprogramowanie bazy danych, służące do przechowywania danych obrazowych oraz planów leczenia znajduje się w pamięci serwera systemu. Dane zapamiętane na serwerze są dostępne bezpośrednio i automatycznie w dowolnym czasie na dowolnej stacji roboczej systemu: - TPS wyposażone w oprogramowanie do planowania leczenia 3D, - stacjach sterujących procesem napromieniania na akceleratorach Edge, TrueBeam z systemami EPID Portal Vision oraz systemami IGRT On-Board Imager, MLC - firmy VMS. |
| 1.3 | Oprogramowanie służące do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta w radioterapii posiada następujące cechy: - jedną, wspólną listę pacjentów dla posiadanych przez Zamawiającego stacji systemu zarządzania, - jeden, wspólny, współdzielony system licencji oprogramowania pozwalający wykorzystać oprogramowanie na dowolnej posiadanej przez Zamawiającego stacji systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia, - bezpośrednie i automatyczne zapamiętanie diagnozy pacjenta, w tym: kodu z międzynarodowych tabel kodów diagnostycznych, stopnia zaawansowania nowotworu TNM, diagnozy histopatologicznej, informacji czy jest to ognisko pierwotne czy wtórne, we wspólnej bazie danych systemu zarządzania radioterapią i planowania leczenia, - definiowanie etapów radioterapii, - definiowanie obszarów do napromienienia w kolejnych etapach, - określenie całkowitych dawek promieniowania dla zdefiniowanych obszarów oraz dawek frakcyjnych, - definiowanie, zmianę i odczyt danych o polach promieniowania, za pomocą, których leczony będzie pacjent, - edycja oraz modyfikacja kształtów pól z kolimatorem wielolistkowym, - bezpośrednie i automatyczne przeglądanie historii napromieniania pacjenta wraz z automatycznie wprowadzonymi informacjami o poprawności napromieniania i podsumowaniami podanych pacjentowi dawek promieniowania zapisanych we wspólnej bazie danych dla posiadanych stacji systemu, - planowanie czasu pracy aparatów terapeutycznych, pozostałego sprzętu oraz personelu, - tworzenie harmonogramu procedur terapeutycznych pacjenta, - umawianie pacjentów na zabiegi terapeutyczne i wszelkie inne czynności, określone przez użytkownika w wykorzystywanym przez Zamawiającego systemie zarządzania radioterapią, - przeglądanie i zarządzanie terminarzami lekarzy, techników, fizyków, a także sprzętu radioterapeutycznego, - samodzielne potwierdzanie przez pacjenta faktu przybycia na codzienne napromienianie. |
| 2. | Wirtualizację systemu zarządzania oraz planowania leczenia poprzez aplikację CITRIX zapewniające zdalny dostęp do aplikacji klienckich umożliwiając: - zdalny (spoza szpitala, poprzez łącze internetowe) lub lokalny (wewnątrz szpitala) dostęp do oferowanego systemu zarządzania i planowania leczenia dla 100 jednoczesnych użytkowników, - pracę użytkowników w systemie z dowolnego miejsca przy wykorzystaniu komputerów i większości dostępnych urządzeń mobilnych, - łatwość skalowania wydajności systemu poprzez dodawanie nowych komponentów sprzętowych lub dodawanie wirtualnych serwerów udostępniających aplikacje klienckie oferowanego systemu. Komunikacja zdalnego dostępu spoza sieci szpitalnej jest realizowana poprzez posiadane przez Zamawiającego łącze internetowe. |
| 2.1 | Oprogramowanie umożliwiające wirtualizację systemu weryfikacji i zarządzania oraz zapewnienia zdalnego dostępu do aplikacji klienckich: |
| 2.1.1 | Systemy operacyjne Microsoft Windows Server 2016 DataCenter Edition English |
| 2.1.2 | Licencję dostępowe do systemu zdalnego dostępu do wymaganego powyżej systemu operacyjnego dla 100 jednocześnie pracujących użytkowników - Microsoft RDS CAL user |
| 2.1.3 | Licencję dostępowe do wymaganego powyżej systemu dla 100 jednocześnie pracujących użytkowników - Microsoft Server CAL user. |
| 2.1.4 | 100 licencji użytkowników na użytkowanie oprogramowania Citrix VDA |
| 2.1.5 | Oprogramowanie HyperV dla 4 serwerów |
| 2.2 | Zdalny o dostęp do systemu weryfikacji i zarządzania ARIA 16 obejmujący: - system Citrix Secure Gateway zabezpieczające dostęp do systemu spoza sieci komputerowej ,z sieci lokalnej (wewnątrz szpitala) i dostęp zdalny (spoza szpitala, poprzez łącze internetowe), - szyfrowanie przesyłanych danych pomiędzy oferowanym systemem wirtualizacji, a stacją użytkownika za pomocą protokołu SSL, - poświadczenia dla uwierzytelnionych stacji komputerowych poprzez generowane certyfikaty, - dostęp do o systemu wirtualizacji jedynie z zarejestrowanych urządzeń, - indywidualne nazwy użytkowników i hasła dla osób mających dostęp do oferowanego programu wirtualizacji, - mechanizmy zabezpieczeń przeciw nieautoryzowanemu dostępowi do aplikacji klienckich oferowanego systemu zarządzania. |
| 2.3 | Zarządzanie aktywnymi połączeniami użytkowników do systemu weryfikacji i zarządzania systemu obejmuje: - balansowanie obciążenia systemu i ruchu pomiędzy serwerami poprzez dedykowane oprogramowanie Citrix XenApp, - automatyczne wylogowanie użytkownika po zadanym okresie bezczynności umożliwiające zwolnienie zablokowanych aplikacji systemu zarządzania oraz planowania leczenia, - możliwość kontroli stanu aktywności użytkowników z możliwością przejęcia przez administratora aktywnej sesji oraz wylogowanie nieaktywnego użytkownika blokującego dostęp do aplikacji oferowanego systemu zarządzania oraz planowania leczenia. |
| 2.4 | Bezpieczeństwo danych i zapasowa kopia bezpieczeństwa systemu weryfikacji i zarządzania obejmuje: - podwójną macierz dyskową zawierającą wszystkie dane systemu, w tym bazę danych, dane obrazowe, dane systemowe, system wirtualnych serwerów – macierze połączone w trybie Active-Active umożliwiając ciągłe działanie w trybie lustrzanej zawartości danych (mirroring), a jednocześnie automatyczne, pełne przejęcie kontynuacji bezprzerwowej pracy przez jedną z macierzy w sytuacji awarii drugiej – brak dla użytkowników systemu zarządzania jakichkolwiek skutków awarii pojedynczego elementu dostarczonej infrastruktury serwerowej, |
| 2.5 | Oprogramowanie systemu zarządzania dedykowane mobilnej stacji systemu posiada następujące cechy: - bezpieczeństwo danych medycznych poprzez spersonalizowane logowanie do aplikacji oraz poprzez komunikację sieciową z wykorzystaniem protokołu szyfrowanego, - przeglądanie kalendarza spotkań oraz zadań m.in. dla każdego użytkownika systemu zarządzania dowolnego posiadanego aparatu, np. Edge, TrueBeam, bądź dla dowolnego pacjenta, - przegląd terminarza w trybie widoku dziennego bądź tygodniowego, - przegląd listy pacjentów dla zalogowanego użytkownika, pacjentów oczekujących w kolejce na dany dzień terminarza, a także pacjentów z aktywnymi na dany dzień spotkaniami i zadaniami, - szybkie wyszukiwanie wybranego pacjenta z listy pacjentów na podstawie identyfikatora imienia lub nazwiska, - przeglądanie danych medycznych związanych z pacjentem, w tym: - zebranie i podsumowanie w jednym miejscu najważniejszych danych personalnych i medycznych związanych ze stanem zdrowia oraz z realizacją poszczególnych etapów radioterapii, - dane demograficzne oraz kontaktowe, - opisy medyczne i komentarze dotyczące stanu zdrowia pacjenta, - prezentacja realizacji poszczególnych etapów radioterapii, w tym: - przegląd historii napromieniania, - przegląd historii zebranych obrazów weryfikujących ułożenie pacjenta, - podgląd i weryfikacja obrazów portalowych megawoltowych, kilowoltowych z systemu OBI oraz tomograficznych z systemu OBI CBCT, - przegląd informacji o przesunięciach stołu na podstawie weryfikacji obrazowej, - przegląd notatek, komentarzy wpisywanych na podstawie np. bieżących obserwacji. |
| 3. | Oprogramowanie Smart Adapt - algorytm do fuzji elastycznej obrazów TK-TK, TK-MR, TK-PET systemu planowania leczenia. |
| 3.1 | Pełna integracja algorytmu deformacyjnego z oferowanym systemem planowania leczenia (bez jakichkolwiek operacji typu import/eksport). |
| 3.2 | Automatyczne dopasowanie obrazów różnych modalności z zastosowaniem deformacji krzywoliniowej dopasowywanego obrazu. |
| 3.3 | Automatyczne przenoszenie i elastyczne dopasowywanie konturów struktur pomiędzy różnymi obrazami. |
| 3.4 | Automatyczne przenoszenie i elastyczne dopasowywanie konturów struktur pomiędzy obrazami należącymi do różnych faz oddechowych 4D TK. |
| 4. | Oprogramowanie algorytmu obliczeniowego AcurosXB, dla wiązek terapeutycznych fotonowych z i bez filtra spłaszczającego, typu GGBS (Grid Based Boltzman Solver), dla technik konformalnych, dynamicznych IMRT oraz łukowych IMRT typu RapidArc/VMAT, dla wszystkich stacji roboczych systemu planowania leczenia ECLIPSE : - obliczanie rozkładu dawki pochłoniętej w organizmie pacjenta napromienianego wiązkami fotonowymi poprzez numeryczne rozwiązywanie równań transportu Boltzmana, - wyniki obliczeń są pozbawione szumu statystycznego, - bardzo wysoka dokładność obliczeń dla obszarów o bardzo różnych gęstościach, jak płuca, kości oraz implanty tytanowe, także w obszarze na granicy pomiędzy tymi ośrodkami, - obliczenia dla wiązek fotonowych generowanych przez wykorzystywane u Zamawiającego akceleratory Edge i TrueBeam firmy VMS. |
| 4.1 | Pełna integracja algorytmu obliczeniowego z oferowanym systemem planowania leczenia (bez jakichkolwiek operacji typu import/eksport). |
| 4.2 | Pełna integracja algorytmu obliczeniowego i dostępność na każdej stacji planowania leczenia zintegrowanej linii radioterapeutycznej przetwarzanych przy jego pomocy danych przechowywanych w centralnym repozytorium/bazie (bez wielokrotnej konieczności wykonywania operacji typu import/eksport). |
| 4.3 | Wykorzystanie do konfiguracji i modelowania dostarczonego algorytmu danych zebranych i skonfigurowanych w posiadanym obecnie używanym algorytmie AAA oraz Acuros XB systemu planowania leczenia Eclipse firmy VMS. |
| 5. | Oprogramowanie umożliwiające planowanie w technice RapidArc o następujących cechach: - automatyczna optymalizacja ruchu listków kolimatora Millennium MLC120, HD120 MLC, mocy dawki emitowanego promieniowania fotonowego oraz prędkości obrotu ramienia akceleratora wysokoenergetycznego Edge oraz TrueBeam, - progresywna technika optymalizacji, - obliczenia wykonywane w nie mniej niż 170 segmentach pełnego łuku 360°, - definiowanie parametrów brzegowych, co do dawki w obszarze targetu oraz w narządach krytycznych – liczbowo lub graficznie na wykresie DVH - definiowanie wag parametrów brzegowych, - wyświetlanie podczas procesu optymalizacji histogramów rozkładu dawki w wybranych przez Użytkownika narządach krytycznych, obszarach zainteresowań oraz w „targecie”, - wyświetlanie graficzne funkcji celu podczas procesu optymalizacji, - automatyczne obliczanie przez system rozkładu dawki pochłoniętej z wykorzystaniem algorytmu AAA lub AcurosXB, po zakończeniu procesu optymalizacji, - pełne wykorzystanie narzędzi obecnie wykorzystywanego systemu Eclipse do oceny planu leczenia – narzędzia i procedury identyczne, jak dla innych technik radioterapii w Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS, - narzędzia systemu Eclipse do obróbki danych obrazowych oraz konturowania – narzędzia i procedury identyczne, jak dla innych technik radioterapii w Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej firmy VMS, - automatyczne zapamiętywanie pełnych planów leczenia RapidArc w bazie danych dostarczonego systemu zarządzania, - zaawansowane opcje planowania radioterapii w technice RapidArc: - planowanie radioterapii w technice RapidArc z użyciem jednego lub wielu łuków (jednoczesna optymalizacja), - planowanie radioterapii w technice RapidArc z użyciem jednego lub wielu izocentrów, - planowanie radioterapii w technice RapidArc z użyciem łuków koplanarnych i niekoplanarnych, - planowanie radioterapii w technice RapidArc z użyciem łuków częściowych - sektory pomijane. |
| 5.1 | Dedykowany moduł optymalizacyjny dla techniki RapidArc, spełnia wszystkie funkcjonalności stosowanego modułu wykorzystywanego w systemie planowania leczenia Eclipse firmy VMS. |
| 6. | Oprogramowanie Interactive IMRT Planning systemu Eclipse, o następujących cechach: - zintegrowane z systemem planowania leczenia 3D Eclipse, - planowanie dla wiązek fotonów wg algorytmu „inverse planning” w technice IMRT, realizowanej na akceleratorach firmy VMS z kolimatorem Millennium MLC120 oraz HD, - zadawanie parametrów brzegowych optymalizacji w oparciu o DVH, - zmiany warunków brzegowych w trakcie optymalizacji bez jej przerywania, - bezpośrednie wykorzystanie konturów z oferowanego systemu Eclipse, - automatyczna optymalizacja fluencji wiązek, - automatyczne obliczanie dawek przez posiadany system Eclipse z użyciem map fluencji z opcji Interactive IMRT Planning, bez jakichkolwiek operacji importu i eksportu, - tworzenie biblioteki planów IMRT , - tworzenie biblioteki zestawów warunków brzegowych dla optymalizacji, - automatyczne generowanie danych sterujących kolimatorami wielolistkowymi Millennium MLC120 oraz HD firmy VMS, - generowanie map fluencji, - możliwość porównywania obliczonych i zmierzonych map fluencji, - automatyczne i bezpośrednie zapamiętywanie pełnych planów leczenia IMRT wraz z mapami fluencji oraz parametrami optymalizacji w bazie danych systemu Eclipse i Aria, - automatyczna realizacja planów IMRT dynamicznych Sliding Window na wykorzystywanych akceleratorach liniowych firmy VMS, |
| 7. | System Eclipse Physicians Desktop: - bezpośrednie i automatyczne (bez konieczności wykonywania operacji import/eksport) zapamiętywanie pełnych planów teleterapeutycznych we wspólnej bazie danych, - bezpośrednie i automatyczne (bez konieczności wykonywania operacji import/eksport) wykorzystanie przez stacje Eclipse Physicians Desktop lub rozwiązania równoważne obrazów CT, NMR, PET/CT, zapamiętanych we wspólnej bazie danych, - bezpośrednie i automatyczne (bez konieczności wykonywania operacji import/eksport) wykorzystanie przez stację Eclipse Physicians Desktop danych alfanumerycznych i obrazowych, zapamiętanych we wspólnej bazie danych, - bezpośrednie i automatyczne zapisywanie wszelkich danych radioterapeutycznych alfanumerycznych i obrazowych w bazie danych, - zestaw narzędzi do obróbki danych obrazowych: - import danych obrazowych CT, NMR, PET poprzez sieć komputerową i ich zapamiętywanie w bazie danych wykorzystywanej u Zamawiającego Pełnej Zintegrowanej Linii Radioterapeutycznej, - wyświetlanie i wybór serii obrazów CT, NMR, PET, - automatyczna oraz ręczna fuzja różnych serii obrazów, w tym obrazów tomografii komputerowej bez i z kontrastem, obrazów tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego oraz obrazów tomografii komputerowej i tomografii pozytonowej, - zestaw narzędzi do konturowania posiada następującą funkcjonalność: - konturowanie na skanach poprzecznych, - konturowanie na obrazach zrekonstruowanych pod dowolnym kątem, - „free-hand”: wprowadzanie dowolnego kształtu obrysu przy użyciu myszy: rysowanie ciągłej linii lub punktów wielokąta, - „inteligentny pędzel”: zamalowywanie obszarów z automatyczną analizą gradientu gęstości – pędzel „wyczuwa”, gdzie kończy się zaznaczana struktura, - zastosowanie predefiniowanych kształtów – okrąg, elipsa, prostokąt, - korekcja wprowadzonego kształtu, - usuwanie części kształtu, - przesuwanie kształtu, - obracanie kształtu, - lustrzane odbicie kształtu, - powiększanie/pomniejszanie kształtu, - kopiowanie kształtu pomiędzy obrazami 2D, - trójwymiarowy pędzel o zmiennej wielkości, - zastosowanie predefiniowanego kształtu kuli o wybranej wielkości, - interpolacja 3D struktur, - ekstrapolacja 3D struktur, - automatyczny margines 3D, - automatyczne wyszukiwanie obrysu ciała na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, - automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej na podstawie dolnej granicy gęstości CT, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, - wypełnianie „Flood Fill”: automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej począwszy od wskazanego punktu początkowego, na podstawie specjalnego współczynnika przyrostu, na obrazie 2D lub w wybranej serii obrazów 2D, - wypełnianie „CT-Ranger”: automatyczne wyszukiwanie struktury anatomicznej poprzez zdefiniowanie zakresu gęstości CT, - zestaw narzędzi do dodatkowej obróbki struktur otrzymanych w wyniku działania automatyzowanych funkcji konturowania, np.: - zachowywanie tylko jednej, największej części, - odrzucenie wszystkich części o objętości mniejszej niż zadana wielkość, - wypełnienie wszystkich „dziur” w strukturze, jeśli są one mniejsze niż zadana wielkość, - konturowanie z zastosowaniem zautomatyzowanego łańcucha czynności – system musi podpowiadać, jakie kolejne kroki podjąć, aby najefektywniej obrysować strukturę, w zależności od rodzaju struktury anatomicznej, - funkcja planowania leczenia 3D: - planowanie radioterapii dla wiązek fotonów i elektronów, emitowanych z wykorzystywanych u Zamawiającego akceleratorów Edge i TrueBeam, - planowanie radioterapii dla wiązek fotonów bez filtra spłaszczającego (FFF), - planowanie leczenia z wykorzystaniem bolusów, - planowanie leczenia z wykorzystaniem kolimatorów wielolistkowych, MillenniumMLC120 oraz HD120 MLC, - planowanie leczenia z wykorzystaniem klina dynamicznego, - funkcja wirtualnej symulacji: - cyfrowa rekonstrukcja radiogramów DRR w czasie rzeczywistym z nakładaniem pola, bloków i kształtu MLC, - generowanie obrazów DRR dla każdej z wiązek w planie leczenia, - automatyczna aktualizacja obrazu DRR dla danej wiązki w przypadku zmiany geometrii wiązki, - prezentacja BEV z obrazem DRR w tle, - rzutowanie konturów struktur anatomicznych i obszarów zainteresowań na obraz DRR, - eksport danych o położeniu izocentrum do systemu laserów pozycjonujących firmy LAP, - narzędzia do ewaluacji planów leczenia: - wyświetlanie sumarycznych rozkładów dawki wiązek elektronowych i fotonowych, - wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na skanach CT, użytych do planowania, - wyświetlanie rozkładu dawek w postaci izodoz na płaszczyznach wskazanych przez użytkownika, - obliczanie i wyświetlanie histogramów objętościowych dawki (DVH), - wyświetlanie planu w geometrii BEV, - możliwość przygotowania planów etapowych dla danego pacjenta, - sumowanie planów etapowych dla danego pacjenta (musi być możliwość zsumowana dowolnej liczby planów), - wyświetlanie sumarycznego rozkładu dawki dla planów etapowych dla danego pacjenta, - porównywanie planów leczenia poprzez histogramy objętościowe dawek (wyświetlanie histogramów DVH dla różnych planów leczenia na wspólnym wykresie). |
| 7.1 | Wspólna baza systemu Eclipse Physicians Desktop systemu zarządzania wszystkich danych o pacjentach, napromienianiu i obrazowych oraz planowania leczenia (skany CT, NMR, PET, obrazy CBCT firmy VMS, plany leczenia TPS Eclipse firmy VMS) - relacyjna baza danych, służąca do przechowywania danych o radioterapii znajduje się w pamięci serwera systemu zarządzania. Dane zapamiętane na serwerze są dostępne w dowolnym czasie na dowolnej stacji systemu zarządzania oraz systemu planowania wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie |
| 7.2 | Konfiguracja i geometria wiązek terapeutycznych, z zachowaniem parametrów fizycznych, pozwala na realizację na posiadanych akceleratorach Edge i TrueBeam firmy VMS napromieniania przy pomocy: - wiązek fotonowych – statycznych, - wiązek elektronowych – statycznych, - wiązek fotonowych - technika obrotowa, - wiązek fotonowych - z klinem dynamicznym. |
| 7.3 | Możliwość planowania z wykorzystaniem bolusów. |
| 7.4 | Możliwość planowania z wykorzystaniem kolimatorów wielolistkowych zainstalowanych na posiadanych akceleratorach TrueBeam, Edge firmy VMS. |
| 7.5 | Możliwość planowania z wykorzystaniem klina dynamicznego na posiadanych akceleratorach TrueBeam, Edge firmy VMS. |
| 7.6 | Wyświetlanie rozkładu dawek: - sumarycznych od wiązek fotonowych i elektronowych, - w postaci izodoz na skanach TK użytych do planowania, - w postaci izodoz na płaszczyznach wskazanych przez użytkownika. |
| 7.7 | Wyświetlanie planu w geometrii BEV (Beams-Eye-View). |
| 7.8 | Możliwość przygotowania planów wieloetapowych dla danego pacjenta. |
| 7.9 | Sumowanie planów etapowych dla danego pacjenta. |
| 7.10 | Obliczanie i wyświetlanie histogramów DVH. |
| 7.11 | Porównywanie planów leczenia przy pomocy histogramów DVH; jednoczesne wyświetlanie DVH różnych planów. |
| 7.12 | Możliwość tworzenie przez użytkownika biblioteki planów leczenia. |
| 7.13 | Możliwość tworzenia przez użytkownika biblioteki narządów krytycznych. |
| 8. | Tomograf komputerowy Siemens Somatom Definition AS dedykowany do planowania leczenia: - wyposażony w system bramkowania oddechowego RPM, - podłączony do systemu zarządzania ARIA, - posiada możliwość wykonywania wirtualnej symulacji, - zintegrowany z worklistą generowaną przez system ARIA. |
| 8.1 | Tomograf komputerowy Siemens Open Go dedykowany do planowania leczenia: - wyposażony w system bramkowania oddechowego RPM, - podłączony do systemu zarządzania ARIA, - posiada możliwość wykonywania wirtualnej symulacji, - zintegrowany z worklistą generowaną przez system ARIA. |
| 9. | Magnetyczny rezonans jądrowy Siemens Magnetom Aera dedykowany do planowania leczenia: - podłączony do systemu zarządzania ARIA, - posiada możliwość wykonywania wirtualnej symulacji, zintegrowany z worklistą generowaną przez system ARIA. |
| 10. | Wolnostojące stanowiska typu „info-kiosk” do automatycznej rejestracji pacjentów -2 szt : Stanowiska te umożliwiają samodzielne i automatyczne zgłaszanie się pacjenta do kolejki pacjentów oczekujących na realizację procedur radioterapeutycznych na akceleratorach Edge i TrueBeam firmy VMS, na podstawie indywidualnego identyfikatora z kodem kreskowym. |
| 10.1 | Parametry posiadanych stanowisk typu „info-kiosk”: - wolnostojąca obudowa do użytku wewnątrz budynku - monitor dotykowy LCD 19” - zintegrowany czytnik kodów kreskowych - komputer spełniający wymogi systemu zarządzania zabezpieczenie przeciw przepięciowe i przeciw skokom napięcia. |
| 10.2 | Oprogramowanie Patient Check-In systemu zarządzania do samodzielnego i automatycznego zgłaszania się pacjenta do kolejki pacjentów oczekujących na napromienianie. |
| 11. | Czytniki kodów kreskowych Metrologic MS9540 USB Voyager Scanner do identyfikacji pacjentów za pomocą kodów kreskowych w dostarczonym systemie Kod kreskowy zawiera zakodowany numer identyfikacyjny pacjenta, wpisany do bazy danych systemu zarządzania Czytniki kodów kreskowych są podłączone do: - konsoli akceleratorów TrueBeam (7 szt.), - konsoli akceleratora Edge (1 szt.), - stacjach Edit przy symulatorach CT (2 szt.), - stacji Edit w modelarni (1 szt.), - stacji Edit w rejestracji (1 szt.). |
| 12. | Stacja systemu Eclipse Planner Desktop dedykowana do prac badawczo-rozwojowych (bez wykorzystywania w celach klinicznych), z oprogramowaniem Application Programming Interface. Jest to niezależna stacja systemu planowania leczenia w pełni zgodna z pozostałymi stacjami systemu planowania leczenia Eclipse, dedykowana do prac badawczo-rozwojowych z oprogramowaniem API, które pozwala użytkownikowi na implementację w systemie Eclipse dostarczonym rozwiązaniu własnych algorytmów obliczeniowych poprzez Distributed Calculation Framework. - Obliczania rozkładu dawki dla wiązek fotonowych. - Obliczania rozkładu dawki dla wiązek protonowych. - Obliczania rozkładu dawki dla wiązek elektronowych. - Optymalizacji dla wiązek fotonowych. - Optymalizacji dla wiązek protonowych. - Obliczania ruchu listków kolimatora wielolistkowego MLC. - Obliczania rzeczywistej mapy fluencji. - Obliczania kompensatorów dla wiązek protonowych. - Obliczania modyfikatorów wiązek protonowych. - Nieelastycznego nakładania (fuzji) obrazów. |
| 13. | System komunikacji z pacjentem w oparciu o wiadomości typu e-mail lub SMS umożliwiający: - przesyłanie dowolnych wiadomości bądź informacji medycznych z wykorzystaniem przygotowanych szablonów treści, w tym np. broszur informacyjnych, - przesyłanie informacji związanych z terminami wizyt (np. przypomnienie, przesunięcie, odwołanie), - przechowywanie dla indywidualnego pacjenta historii komunikacji drogą elektroniczną. |
| 14. | Oprogramowanie Velocity v. 4.1 o następujących cechach: |
| 14.1 | - import w standardzie DICOM i przechowywanie badań obrazowych, wykonanych na dowolnym urządzeniu CT, CBCT, NMR, PET, SPECT, DCE, przechowywanych w dowolnym systemie PACS, OIS (Oncology Information System), EMR (Electronic Medical Record), TPS (Treatment Planning System) czy też przyniesionych na nośniku zewnętrznym, np. CD ROM , - import w standardzie DICOMRT i przechowywanie radioterapeutycznych planów leczenia, wraz z pełną informacją o rozkładzie dawki pochłoniętej, - import planów leczenia dla akceleratorów liniowych: serii TrueBeam, Edge firmy VMS, - import planów leczenia z akceleratorów: CyberKnife oraz Tomoterapii firmy ACCURAY, - prezentacja na chronologicznej mapie graficznej: - połączeń pomiędzy zestawami badań obrazowych, reprezentujących przeprowadzenie fuzji tych zestawów badań, - zestawów obrysowanych struktur, związanych z danym zestawem badań obrazowych, - planu/planów leczenia, powiązanych z danymi zestawami badań obrazowych i obrysowanych struktur. |
| 14.2 | Wbudowane narzędzia do obróbki danych obrazowych: - fuzji elastycznej zestawów badań obrazowych CT, NMR, PET, - ręcznego konturowania struktur anatomicznych, obszarów zainteresowań oraz targetów, - konturowania 4D wraz z tworzeniem ITV, - automatycznego konturowania struktur anatomicznych, także w oparciu o atlas anatomiczny, - propagacji istniejących struktur do innego badania obrazowego wraz z ich elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (morfing). |
| 14.3 | Wbudowane narzędzia do obróbki rozkładu dawki: - do innego badania obrazowego wraz z ich elastyczną deformacją w celu dopasowania do anatomii pacjenta zawartej w docelowym badaniu (pozwala np. przetransferować rozkład dawki do nowego badania obrazowego, wykonanego kilka lat po radioterapii, w celu sprawdzenia, czy wznowa jest w obszarze poddanym uprzednio radioterapii czy poza nim), - narzędzia do modelowania biologicznego dawki (obliczania BED) w celu znormalizowania rozkładu dawki względem liczby frakcji lub względem dawki na dany organ, - sumowania rozkładów dawek, obliczonych w różnych okresach, na podstawie różnych badań obrazowych, - mapowania rozkładu dawki na zestawy obrazów funkcjonalnych (PET, NMR), - sumowania rozkładów dawek podanych za pomocą różnych urządzeń terapeutycznych – np. TrueBeam z CyberKnife, - narzędzia do przeglądania i oceny planów leczenia, - interaktywna prezentacja Rooms-eye-view, - prezentacja beam-eye-view, - prezentacja histogramów DVH, - eksport w standardzie DICOM i DICOMRT badań obrazowych, struktur oraz rozkładów dawek. |
| 15. | Moduły obrazowe Image Management systemu Aria 16: - Off-Line Review – równoczesny dostęp dla 30 użytkowników, - Import/Export - dostępne dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach systemu, - Dicom3 Query Retreive&Storage - dostępne dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach systemu, - Dicom RT - dostępne dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach systemu ARIA. |
| 16. | Moduły Disease Management Smart Space systemu Aria 16 – który obejmuje moduły: - Clincal Assessment – do wprowadzania szczegółowego opisu choroby i stanu pacjenta, dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach systemu Aria, - Dynamic Documents – do tworzenia dowolnych dokumentów oraz formularzy w formacie Microsoft Word, z jednoczesną możliwością automatycznego wstawiania danych z bazy systemu zarządzania radioterapią oraz jego przechowywania w bazie danych systemu zarządzania radioterapią, jako części Elektronicznego Rekordu Medycznego pacjenta (EMR) – dla 13 jednoczasowych użytkowników systemu; dostępne na stacjach systemu wyposażonych w oprogramowanie Microsoft Word. |
| 17. | Moduły systemu weryfikacji i zarządzania Aria wersja 16 do prowadzenia elektronicznej karty pacjenta radioterapeutycznego: - Patient Manager - Image Browser - Report Manager - Plan Parameter - Reference Points - Editing Log - Treatment Preparation - Patient Overview - RT Summary - Time Planner - Activity Capture - Patient Check-In - Outlook Sync - Chart QA |
| 18. | Oprogramowanie do raportowania AURA systemu Aria 16, umożliwiające generowanie dowolnych raportów zawierających wybrane przez użytkownika informacje z bazy danych systemu zarządzania radioterapią – dla dowolnej stacji systemu. |
| 19. | Moduły oprogramowania Reports systemu Aria 16, umożliwiające korzystanie z posiadanego zestawu gotowych raportów, zawierających dane pobrane z bazy danych systemu zarządzania radioterapią – dostępne dla dowolnej liczby użytkowników i na wszystkich stacjach roboczych systemu zarządzania radioterapią. |
| 20. | System planowania leczenia 3D Eclipse Planner Desktop firmy VMS obejmujący algorytmy obliczania rozkładu dawki oraz wszystkie aktywne moduły dla 20 jednoczasowych użytkowników. |
| 21. | System planowania leczenia 3D Eclipse Physicians Desktop firmy VMS dla 17 jednoczasowych użytkowników systemu. |
| 22. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse Interactive IMRT Planning Sliding Window firmy VMS dla 10 jednoczasowych użytkowników. |
| 23. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse Interactive VMAT Planning do planowania radioterapii w technice RapidArc firmy VMS dla 10 jednoczasowych użytkowników. |
| 24. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse Cone Planning firmy VMS dla 3 jednoczasowych użytkowników. |
| 25. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse RapidPlan firmy VMS dla 2 jednoczasowych użytkowników. |
| 26. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse HyperArc Planning dla 3 jednoczasowych użytkowników |
| 27. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse MCO Multi-Criteria Optimization dla 4 jednoczasowych użytkowników |
| 28. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse Smart Segmentation firmy VMS |
| 29. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse Smart Adapt firmy VMS |
| 30. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse 4D Capabilities firmy VMS |
| 31. | Moduł oprogramowania systemu Eclipse Biological Optimization and Evaluation firmy VMS dla 1 użytkownika. |
| 32. | Moduł oprogramowania systemu Portal Dosimetry firmy VMS dla 10 jednoczasowych użytkowników. |
| 33. | Oprogramowanie systemu Maestro v 2.7 dla akceleratorów Edge S/N 2804, TrueBeam S/N 1276, TrueBeam S/N 2411, TrueBeam S/N 3250, TrueBeam S/N 3599, TrueBeam S/N 3682, TrueBeam S/N4256 - firmy VMS |
| 34. | Oprogramowanie systemu Maestro v 4.1 dla akceleratora TrueBeam S/N 6920 - firmy VMS |
| 35. | Terminale dostępowe (Dell Precision 3431 SFF) do systemu Aria oraz Eclipse – 59 szt., z monitorami Dell UltraSharp 27 (29szt.) oraz NEC PA271Q (30 szt.) |
| 36. | Lokalne stacje robocze systemu Eclipse - 2 szt. |
| 37. | Serwery FAS (Framework Agent Server) – 11 szt. |
| 38. | Obecnie zajęta przestrzeń dyskowa na posiadanych macierzach – 30 TB |
| 39. | Serwery dla systemu zarządzania i weryfikacji oraz systemu Velocity wraz z macierzami dyskowymi. |
| 40. | System RPM sn#2936 (system bramkowania oddechowego) dedykowany dla tomografu komputerowego CT Open Go firmy Siemens. |
| 41. | System RPM sn#2594 (system bramkowania oddechowego) dedykowany dla tomografu komputerowego CT Somatom Definition AS firmy Siemens |
| 42. | System RPM sn# 2598 (system bramkowania oddechowego) dedykowany dla modelarni |