# Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-60/26

Parametry techniczne – wstrzykiwacz kontrastu

| Lp | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać i załączyć dokumenty potwierdzające (jeżeli posiada) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe) | TAK |  |
|  | Waga urządzenia: max 45 kg | TAK |  |
|  | Kompatybilność MRI: 3 T | TAK |  |
|  | Minimalna prędkość przepływu: 0,1 – 10 ml/s | TAK |  |
|  | Minimalna dokładność przepływu: 0,1 ml/s | TAK |  |
|  | Czujniki wykrywające powietrze | TAK |  |
|  | Czujnik wykrywający ciśnienie w systemie wężyków | TAK |  |
|  | Pojemniki na środek kontrastowy o minimalnej pojemności 65 ml | TAK |  |
|  | Pojemnik na NaCl o minimalnej pojemności 65 ml | TAK |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w systemie: 21 bar | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika: kolorowy terminal dotykowy LCD lub TFT | TAK |  |
|  | Bezprzewodowe połączenie terminala z wstrzykiwaczem | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej | TAK |  |
|  | Możliwość stosowania wielogodzinnych materiałów zużywalnych dla wielu pacjentów ze sterylnością pracy do 8h lub 24h | TAK |  |
|  | Zestaw kompletnych materiałów startowych dla 10 badań z kontrastem | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące (nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia) | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia, podstawowej konfiguracji oraz konserwacji | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego w cenie urządzenia | TAK |  |

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Wstrzykiwacz kontrastu | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw kompletnych materiałów startowych dla 10 badań z kontrastem | zestaw | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Gwarancja | m-cy | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA 1-3 |  |  |  |