| LP | PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA TYPU BACK-UP | WYMAGANE | OFEROWANE (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator immunochemiczny – rok produkcji minimum 2021 wraz z drukarką. | TAK | Pełna nazwa: __________________ Rok produkcji:__________________ Producent: ____________________ |
| 2 | Analizator dopuszczony do obrotu na terytorium RP, posiadający wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, spełniający wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa obsługi, certyfikat CE. | TAK |  |
| 3 | Szeroki zakres wykonywanych oznaczeń (analizator główny lub back-up) a w tym wymagane: Pro-adrenomedulina Antygen Legionella pneumophila Antygen Streptococcus pneumoniae p/ciała anty-HDV p/ciała anty- Borrelia burgdorferi Ig G (ilościowe) p/ciała anty- Borrelia burgdorferi Ig M (ilościowe) Quantiferon TB Adenowirus-antygen w kale Rotawirus – antygen w kale Campylobacter-antygen w kale Clostridioides difficile-antygen GDH w kale Clostridioides difficile – wykrywanie toksyn A i/lub B w kale Helicobacter pylorii – antygen w kale | TAK |  |
| 4 | Analizator nastołowy, w pełni automatyczny, typu random access z możliwością wykonywania pilnych badań. | TAK |  |
| 5 | Analizator wykonujący oznaczenia w technice chemiluminescencji. | TAK |  |
| 6 | Wydajność analizatora minimum 85 testów na godzinę. |  |  |
| 7 | Analizator z magazynem odczynnikowym zapewniającym chłodzenie odczynników do temperatury wymaganej przez Producenta. | TAK |  |
| 8 | Wbudowany system kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną. | TAK |  |
| 9 | Identyfikacja odczynników i próbek badanych za pomocą wewnętrznego czytnika kodów kreskowych lub innego rozwiązania. | TAK |  |
| 10 | Czujniki skrzepów dla próbek. | TAK |  |
| 11 | Przebieg reakcji w jednorazowej kuwecie. | TAK |  |
| 12 | Pipetowanie próbek pacjentów za pomocą jednorazowych tipsów | TAK |  |
| 13 | Monitorowanie zużycia odczynników i materiałów zużywalnych w aparacie | TAK |  |
| 14 | Zastosowanie materiałów kontrolnych do wewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości oznaczeń immunochemicznych (minimum 2 poziomy decyzyjne). | TAK, PODAĆ DOSTĘPNE PARAMETRY OBJĘTE KONTROLĄ |  |
| 15 | Oprogramowanie własne w języku polskim, zapewniające stały monitoring poziomu odczynników i materiałów zużywalnych. | TAK |  |
| 16 | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica, Asseco). | TAK |  |
| 17 | Analizator zaopatrzony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS. | TAK |  |
| 18 | Wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne | TAK |  |
| 19 | Serwisowanie analizatora przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanych urządzeń | TAK |  |
| 20 | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy. | TAK |  |
| 21 | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii autoryzowanemu serwisowi (telefonicznie, pocztą elektroniczną). | TAK |  |
| 22 | Bezpłatne przeszkolenie użytkowników (tj. 2-5 pracowników) z zakresu obsługi analizatora w miejscu instalacji urządzeń. | TAK |  |
| 23 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 24 | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie dostępnych oznaczeń. | TAK |  |
| 25 | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego. | TAK |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.