Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowe nr DZ/AM-231-61/26


Zakup źródeł kalibracyjnych do testów podstawowych gamma kamer oraz skanerów SPET/CT PET/CT dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej–Curie – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddziału w Gliwicach

Harmonogram dostawy źródeł kalibracyjnych dla Pracowni Scyntygrafii 

oraz Pracowni Diagnostyki PET DK/ZMN w 2026 r.

	L.p.
	DK/ZMN
	Rodzaj źródła
	Ilość sztuk
	Nieprzekraczalny termin dostawy

	1
	Pracownia Scyntygrafii
	Źródło punktowe Co-57 

(0.995 MBq ± 15%, model PHI-0138)

Kompatybilne z systemem Symbia ProSPECTA Siemens 
	1
	do 31 stycznia 2027

	2
	
	Źródło płaskie Co-57 

(555 MBq, model MED 3709)
	1
	do 30 listopada 2026

	3
	
	Źródło liniowe Co-57

(444 MBq, kod produktu: 3657.AD.012M.N)

Kompatybilne z systemem VERITON-CT Spectrum Dynamics
	1
	do 31 marca 2027

	4
	Pracownia Diagnostyki PET
	Źródło cylindryczne Ge-68 do systemu PET/CT Biograph 600 Vision Siemens
(111 MBq ± 15%)
	1
	do 01 grudnia 2026

	5
	
	Źródło liniowe Ge-68 do systemu PET/CT Biograph 600 Vision Siemens 

(2x45 MBq ± 15%,  – komplet składający się z 2 prętów)
	1
	



P A R A M E T R Y  T E C H N I C Z N E

1. Źródło punktowe Co – 57 do testów podstawowych skanera SPECT/CT (1 szt.):               

	1.INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model/Typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Numer katalogowy
	Podać
	

	5
	Rok produkcji źródła - 2026
	TAK
	

	2. OPIS PARAMETRÓW

	1
	Źródło punktowe (zamknięte),w kapsułce ze stali kwasoodpornej, przeznaczone do automatycznej kontroli parametrów fizycznych 
	TAK
	

	2
	Aktywność źródła
	0.995 MBq ± 15%
	

	3
	Wymiary części aktywnej max. 1 mm x 2 mm
	TAK
	

	4
	Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności
	TAK
	


2. Źródło płaskie Co – 57 do testów podstawowych gamma kamer oraz systemów SPECT/CT (1 szt.):                 

	1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model/Typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Numer katalogowy
	Podać
	

	5
	Rok produkcji źródła - 2026
	TAK
	

	2. OPIS PARAMETRÓW

	1
	Źródło płaskie, nieelastyczne
	TAK
	

	2
	Wymiary zewnętrzne źródła
	Dokładnie
 638 x 454 mm
	

	3
	Wymiary części aktywnej źródła
	Dokładnie 

610 x 419 mm
	

	4
	Aktywność źródła
	555 MBq ± 15%
	

	5
	Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności
	TAK
	


3. Źródło liniowe Co-57 do kontroli jakości skanera SPECT/CT 12-głowicowego  (1 szt.):                  

	1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model/Typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Numer katalogowy
	Podać
	

	5
	Rok produkcji źródła – 2027
	TAK
	

	2. OPIS PARAMETRÓW

	1
	Aktywność źródła
	444 MBq ± 15%
	

	2
	Wymiary części aktywnej źródła 
	Dokładnie 

1.57 mm x 400 mm 
	

	3
	Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności
	TAK
	


4. Źródło jednorodne cylindryczne Ge-68 do kontroli jakości systemu PET Siemens Biograph VISION 600 EDGE (1 szt.):         
	1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model/Typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Numer katalogowy
	Podać
	

	5
	Rok produkcji źródła – 2026
	TAK
	

	2. OPIS PARAMETRÓW

	1
	Źródło cylindryczne jednorodne, zamknięte
	TAK
	

	2
	Wymiary źródła: 20 cm (średnica) x 35 cm (długość) 
	TAK
	

	3
	Aktywność źródła 
	111 MBq ± 15%
	

	4
	Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności
	TAK
	


5. Źródło liniowe Ge-68 do kontroli jakości systemu PET Siemens Biograph VISION 600 EDGE:            

	1. INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

	1
	Producent
	Podać
	

	2
	Model/Typ
	Podać
	

	3
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4
	Numer katalogowy
	Podać
	

	5
	Rok produkcji źródła – 2026
	TAK
	

	2. OPIS PARAMETRÓW

	1
	Źródło liniowe zamknięte, 2 szt. (1 komplet) 
	TAK
	

	2
	Długość każdego z dwóch źródeł dokładnie 19.2 cm
	TAK
	

	3
	Aktywność źródła
	2 x 45 MBq ± 15%
	

	4
	Certyfikat/świadectwo dla deklarowanej aktywności
	TAK
	


Strona 2 z 4

