Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-83/26

Parametry techniczne – urządzenie do fotoferezy pozaustrojowej (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Urządzenie do fotoferezy pozaustrojowej w systemie off-line | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: Szerokość: 60 cm (+/- 10%) Głębokość: 35cm (+/- 10%) Wysokość: (wraz ze wspornikiem) max: 120cm | TAK, podać |  |
|  | Waga urządzenia: 25kg (+/- 10%) | TAK, podać |  |
|  | Technologia naświetlania oparta na LED, UV o długości fali 365 nm (+/- 10 nm) | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie działające w systemie zestawów jednorazowych, przystosowanych do jałowego łączenia drenów. Zestawy jednorazowe oznakowane kodem kreskowym, wyposażone w pojemnik do naświetlania oraz pojemnik do cyrkulacji. Podanie fotouczulacza poprzez filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Zestawy jednorazowe wyposażone w 2 porty typu SPIKE | TAK, podać |  |
|  | Średni czas procedury: nie więcej niż 20 min. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy (przekątna nie mniej niż 9”) z menu w języku polskim wyświetlający parametry procesu w czasie rzeczywistym oraz instrukcję dla użytkownika z kolejnymi etapami procedury | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 2 porty USB (min. USB2.0) oraz wbudowana karta sieciowa ze złączem RJ-45 | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie samodzielnie obliczające ilość fotouczulacza koniecznego do procedury oraz ustalające i czas naświetlenia preparatu | TAK |  |
|  | Wbudowana pompa perystaltyczna zapewniająca przepływ płynów | TAK |  |
|  | Możliwość generowania i drukowania raportów z każdej procedury | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system ciągłej autodiagnostyki i monitorowania parametrów procedury. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system musi generować jednoczesne min. alarmy akustyczne i automatycznie wstrzymywać proces naświetlania | TAK |  |
|  | Wbudowane czujniki min.: HCT (hematokrytu), ciśnienia, temperatury | TAK |  |
|  | W zestawie kompletne i w pełni kompatybilne z urządzeniem: Zasilacz awaryjny UPS (zabezpieczający przebieg procedury na wypadek przerwy w zasilaniu z czasem podtrzymania min. 15min.), Drukarka laserowa do drukowania raportów w formacie A4 (z dodatkowym kompletem materiałów eksploatacyjnych), Czytnik kodów kreskowych, Czytnik RFiD do identyfikacji worka | TAK |  |
|  | W zestawie: 100 jednorazowych zestawów do procedury fotoferezy | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50 Hz | TAK, podać |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne − serwisowania urządzenia przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria związane z bieżącą pracą | TAK |  |
|  | Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin w dni robocze. | TAK |  |
|  | Bezpośredni kontakt do inżynierów serwisu w godzinach 7-15 w dni robocze | TAK |  |
|  | Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i/lub w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej i/lub elektronicznej | TAK |  |

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Vat [%] | Wartość VAT [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | (6 + 8) |
|  | Dzierżawa urządzenia do fotoferezy pozaustrojowej | m-ce | 48 |  |  |  |  |  |
|  | Jednorazowe zestawy do procedury fotoferezy | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-2)* |  |  |  |  |  |  |  |  |