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Parametry techniczne – urządzenie do fotoferezy pozaustrojowej (minimalne parametry techniczne) 
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	TAK, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	TAK, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK, podać
	

	4. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	TAK, dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające
	

	Parametry podstawowe

	5. 
	Urządzenie do fotoferezy pozaustrojowej w systemie off-line 
	TAK
	

	6. 
	Wymiary zewnętrzne: 
Szerokość: 60 cm (+/- 10%)
Głębokość: 35cm (+/- 10%)
Wysokość: (wraz ze wspornikiem) max: 120cm
	TAK, podać
	

	7. 
	Waga urządzenia: 25kg (+/- 10%)
	TAK, podać
	

	8. 
	Technologia naświetlania oparta na LED, UV o długości fali 365 nm (+/- 10 nm)
	TAK, podać
	

	9. 
	Urządzenie działające w systemie zestawów jednorazowych, przystosowanych do jałowego łączenia drenów. Zestawy jednorazowe oznakowane kodem kreskowym, wyposażone w pojemnik do naświetlania oraz pojemnik do cyrkulacji. Podanie fotouczulacza poprzez filtr antybakteryjny
	TAK
	

	10. 
	Zestawy jednorazowe wyposażone w 2 porty typu SPIKE
	TAK, podać
	

	11. 
	Średni czas procedury: nie więcej niż 20 min.
	TAK, podać
	

	12. 
	Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran dotykowy (przekątna nie mniej niż 9”) z menu w języku polskim wyświetlający parametry procesu w czasie rzeczywistym oraz instrukcję dla użytkownika z kolejnymi etapami procedury
	TAK, podać
	

	13. 
	Urządzenie wyposażone w min. 2 porty USB (min. USB2.0) oraz wbudowana karta sieciowa ze złączem RJ-45 
	TAK, podać
	

	14. 
	Urządzenie samodzielnie obliczające ilość fotouczulacza koniecznego do procedury oraz ustalające i czas naświetlenia preparatu
	TAK

	

	15. 
	Wbudowana pompa perystaltyczna zapewniająca przepływ płynów
	TAK
	

	16. 
	Możliwość generowania i drukowania raportów z każdej procedury
	TAK
	

	17. 
	Urządzenie wyposażone w system ciągłej autodiagnostyki i monitorowania parametrów procedury. 
W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system musi generować jednoczesne min. alarmy akustyczne i automatycznie wstrzymywać proces naświetlania
	TAK
	

	18. 
	Wbudowane czujniki min.: HCT (hematokrytu), ciśnienia, temperatury
	TAK
	

	19. 
	W zestawie kompletne i w pełni kompatybilne z urządzeniem:
Zasilacz awaryjny UPS (zabezpieczający przebieg procedury na wypadek przerwy w zasilaniu z czasem podtrzymania min. 15min.),
Drukarka laserowa do drukowania raportów w formacie A4 (z dodatkowym kompletem materiałów eksploatacyjnych),
Czytnik kodów kreskowych, 
Czytnik RFiD do identyfikacji worka
	TAK
	

	20. 
	W zestawie: 100 jednorazowych zestawów 
do procedury fotoferezy
	TAK
	

	21. 
	Zasilanie 230V/50 Hz
	TAK, podać
	

	Gwarancja i serwis

	22. 
	W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
− wykonywania w czasie trwania umowy okresowych
przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne
− serwisowania urządzenia przez cały okres dzierżawy
obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria związane z bieżącą pracą 
	TAK
	

	23. 
	Interwencja serwisu na zgłoszenie awarii do 24 godzin w dni robocze.
	TAK
	

	24. 
	Bezpośredni kontakt do inżynierów serwisu w godzinach 7-15 w dni robocze
	TAK
	

	25. 
	Szkolenie dla użytkowników oraz pracowników Działu Aparatury Medycznej z obsługi i konserwacji urządzenia
	TAK
	

	26. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim i/lub w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej i/lub elektronicznej
	TAK
	











SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
[PLN]
	Wartość
netto
[PLN]
	Vat
[%]
	Wartość
VAT
[PLN]
	Wartość
brutto
[PLN]

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	(4 x 5)
	
	(6 x 7)
	(6 + 8)

	1. 
	Dzierżawa urządzenia do fotoferezy pozaustrojowej
	m-ce
	48
	
	
	
	
	

	1. 
	Jednorazowe zestawy
do procedury fotoferezy
	szt.
	100
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