Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-82/26

Przegląd i konserwacja komór izotopowych wielozadaniowych

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora izotopowa wielozadaniowa | 20132-624-A (rękawicowa A) | 3049 | 2014 | Von Gahlen Nederland B.V. | DK/ZMN | 30 dni od daty zawarcia umowy/ złożenia zamówienia |
| 2 |  | 2013-624-B (rękawicowa B) | 3050 |  |  |  |  |

Wymagania:

Przegląd wykonany zgodnie z wymaganiami producenta zawierający co najmniej:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego oraz funkcjonowania urządzeń i jego podzespołów; gotowości do pracy.

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych.

- Kontrola szczelności komór.

- Sprawdzenie i ewentualna wymiana uszczelek, lampek sygnalizacyjnych.

- Sprawdzenie szczelności filtrów.

- Sprawdzenie liczności cząstek.

- Sprawdzenie działania oświetlenia wewnętrznego.

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych.

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego.

- Sprawdzenie poprawności zamykania/otwierania śluz podawczych.

- Czyszczenie zabrudzeń, pyłu i kurzu pod blatem w obu komorach.

- Analiza błędów okresowo pojawiających się na panelu sterowania.

- Wymiana filtrów HEPA wraz z kontrolą szczelności i integralności.

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Komora izotopowa wielozadaniowa 20132-624-A | usługa | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Komora izotopowa wielozadaniowa 2013-624-B | usługa | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

| Gwarancja | Ważność oferty | Termin płatności |
| --- | --- | --- |
| Wybierz element. | Wybierz element. | Wybierz element. |

UWAGA!

Wykonawca po przeglądzie wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu każdorazowo po przeprowadzonym przeglądzie.