Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr DZ/AM-231-84/26

Naprawa komory gorącej dla modułu znakowanych izotopem C11 MIP1-1P s/n 38C1D wraz z wykonaniem przeglądu ponaprawczego

| Lp. | Nazwa | Model | Nr seryjny | Rok produkcji | Producent | Komórka organizacyjna | Termin realizacji I przeglądu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komora gorąca dla modułu znakowanych izotopem C11 | MIP1-1P | 38C1D | 2009 | Comecer | DN/ZRO | do 31 października 2026 |

Wymagania:

Naprawa komory gorącej MIP1-1P zawierająca co najmniej:

- Wymianę zasilacza impulsowego 24V, 3.5A

- Wymianę wewnętrznej osłony gumowej manipulatora

- Serwis windy pneumatycznej aktywnościomierza

- Wymianę uchwytu aktywnościomierza

- Wymianę sondy promieniowania układu ACS

- Naprawę panelu dotykowego i napędu drzwi

- Przywrócenie podciśnienia komory (usunięcie nieszczelności)

- Przywrócenie prawidłowego działania przesłony komory

- Przywrócenie oświetlenia w komorze

- Wymianę filtrów wentylacji (wlot/wylot)

Przegląd ponaprawczy komory gorącej MIP1-1P wykonany zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu zawierający co najmniej:

- Test podciśnienia komory (weryfikacja szczelności dynamicznej/statycznej)

- Test integralności i pompowania uszczelek (kontrola szczelności barier pneumatycznych)

- Test szczelności gazów doprowadzonych do komory technicznej

- Test aktywnościomierza na źródle kalibracyjnym (kontrolnym) wraz z weryfikacją funkcji drukowania etykiet

- Test poprawności działania systemu ACS (Access Control System – blokady bezpieczeństwa radiologicznego)

- Test pełnej funkcjonalności i interfejsu użytkownika komory

- Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego

- Wykonanie innych czynności zalecanych przez producenta

Wymagania dotyczące serwisu:

Wymaga się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do każdego przeglądu okazał aktualne paszporty dozymetryczne dla wszystkich osób biorących udział w przeglądzie lub dostarczył stosowne zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki.

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Naprawa komory gorącej dla modułu znakowanych izotopem C11 MIP1-1P s/n 38C1D wraz z wykonaniem przeglądu ponaprawczego | usługa | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |

| Gwarancja | Ważność oferty | Termin płatności |
| --- | --- | --- |
| Wybierz element. | Wybierz element. | Wybierz element. |

UWAGA!

Wykonawca po naprawie wraz z przeglądem wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności naprawcze/przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.

Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia naprawy/przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu po przeprowadzonym przeglądzie.

W przypadku wymiany podzespołów opatrzonych numerami seryjnymi, Wykonawca zawrze w Karcie Pracy dokładne numery seryjne części zdemontowanych oraz nowo zamontowanych.

Jeżeli wymieniona część (np. sonda promieniowania, aktywnościomierz) podlegała wcześniejszemu wzorcowaniu/kalibracji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nową część z aktualnym certyfikatem lub zlecić takie wzorcowanie na własny koszt w laboratorium z akredytacją PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i przekazać Zamawiającemu oficjalne świadectwo wzorcowania.

Dokonanie czytelnego, formalnego wpisu potwierdzającego wykonanie przeglądu i testów po naprawie do paszportu technicznego aparatury.