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Naprawa komory gorącej MIP1 2P s/n 38C1C/0110/V10077 wraz z wykonaniem przeglądu ponaprawczego
	Lp.
	Nazwa
	Model
	Nr seryjny
	Rok produkcji 
	Producent
	Komórka organizacyjna
	Termin realizacji I przeglądu

	1
	Komora gorąca 
	MIP1 2P
	38C1C/0110/V10077
	
2010

	Comecer
	DN/ZRO
	do 30 listopada 2026


Wymagania:
Naprawa komory gorącej MIP1 2P zawierająca co najmniej:
1) Wymianę sondy promieniowania układu ACS
2) Wymianę sondy systemu monitoringu radiologicznego
3) Montaż brakującej uszczelki manipulatora
4) Montaż wewnętrznej gumowej osłony manipulatora
5) Wymianę filtrów wentylacji (wlot/wylot)
6) Przywrócenie podciśnienia komory (usunięcie nieszczelności)
7) Przywrócenie prawidłowego działania przesłony przedniej i tylnej komory

Przegląd ponaprawczy komory gorącej MIP1 2P wykonany zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu zawierający co najmniej:
1) Test podciśnienia komory (weryfikacja szczelności dynamicznej/statycznej)
2) Test integralności i pompowania uszczelek (kontrola szczelności barier pneumatycznych)
3) Test szczelności gazów doprowadzonych do komory technicznej
4) Test aktywnościomierza na źródle kalibracyjnym (kontrolnym) wraz z weryfikacją funkcji drukowania etykiet
5) Test poprawności działania systemu ACS (Access Control System – blokady bezpieczeństwa radiologicznego)
6) Test pełnej funkcjonalności i interfejsu użytkownika komory
7) Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego 
8) Wykonanie innych czynności zalecanych przez producenta

Wymagania dotyczące serwisu:
Wymaga się, aby Wykonawca przed przystąpieniem do każdego przeglądu okazał aktualne paszporty dozymetryczne dla wszystkich osób biorących udział w przeglądzie lub dostarczył stosowne zezwolenie z Państwowej Agencji Atomistyki.
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	Gwarancja
	Ważność oferty
	Termin płatności

	Wybierz element.	Wybierz element.	Wybierz element.


UWAGA!
Wykonawca po naprawie wraz z przeglądem wystawi kartę pracy, w której wyszczególni wykonane czynności naprawcze/przeglądowe, wpisze orientacyjny termin następnego wykonania przeglądu sprzętu oraz napisze czy urządzenie jest sprawne i można je nadal bezpiecznie eksploatować.
Wykonawca zapewni dostawę materiałów niezbędnych do przeprowadzenia naprawy/przeglądu oraz dokona odpowiedniego wpisu do paszportu technicznego sprzętu po przeprowadzonym przeglądzie.
W przypadku wymiany podzespołów opatrzonych numerami seryjnymi, Wykonawca zawrze w Karcie Pracy dokładne numery seryjne części zdemontowanych oraz nowo zamontowanych.
Jeżeli wymieniona część (np. sonda promieniowania) podlegała wcześniejszemu wzorcowaniu/kalibracji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fabrycznie nową część z aktualnym certyfikatem lub zlecić takie wzorcowanie na własny koszt w laboratorium z akredytacją PCA (Polskie Centrum Akredytacji) i przekazać Zamawiającemu oficjalne świadectwo wzorcowania.
Dokonanie czytelnego, formalnego wpisu potwierdzającego wykonanie przeglądu i testów po naprawie do paszportu technicznego aparatury.

