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Parametry techniczne – stół formalinowy
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	Tak, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	Tak, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	Tak
	

	4. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami, (jeśli wymaga)
	Tak, podać
	

	Parametry podstawowe

	1. 
	Specjalistyczny stół formalinowy do przygotowywania i opracowania materiału tkankowego nieutrwalonego oraz utrwalonego w formalinie
	Tak
	

	2. 
	Konstrukcja stołu wykonana w całości ze szlifowanej stali nierdzewnej (brak ostrych krawędzi)
	Tak
	

	3. 
	Grubość stali min. 1,5 mm
	Tak
	

	4. 
	Urządzenie wyposażone w system odciągu oparów 
Konstrukcja stołu umożliwia bezpieczną pracę z podłączonym systemem wentylacji (odciągu oparów) oraz bez podłączenia do systemu wentylacji
	Tak
	

	5. 
	Aspiracja oparów z dolnego, górnego i tylnego obszaru stołu roboczego
	Tak
	

	6. 
	Wbudowane oświetlenie LED oraz dodatkowy system punktowego oświetlenia obszaru roboczego na giętkim ramieniu o jasności min. 12 000 lux
	Tak, podać
	

	7. 
	Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą przycisków zlokalizowanych na frontowej części obszaru roboczego
	Tak
	

	8. 
	Przyciski wyposażone w osłonę uniemożlwiającą przypadkowe przedostanie się wody lub zabrudzeń do wnętrza
	Tak
	

	9. 
	Przedni panel stołu wyposażony w: 
1. Przycisk wyłączania awaryjnego 
1. Główny włącznik stołu 
1. Kolorowy dotykowy panel sterowania LCD pozwalający na: 
· Włączanie/ wyłączanie odciągu 
· Włączanie/ wyłączanie głównego oświetlenia stołu 
· Regulację mocy odciągu 
· Licznik czasu pracy filtra 
· Wizualne i dźwiękowe alarmy wraz z systemem powiadamiania (alarm czasu pracy filtra, alarm parametrów zużytej i czystej formaliny) 
· Wizualne odwzorowanie poziomu czystej i zużytej formaliny 
· Wizualny alarm wyłącznika awaryjnego 
	Tak
	

	10. 
	Urządzenie wyposażone w duży zlew wody o wymiarach 400 x 400 x 200 mm (+/- 20 mm)/ zlew zlokalizowany z prawej strony stołu
	Tak
	

	11. 
	Zastosowana bateria z mieszaczem wody (ciepła/ zimna) wyposażona w ceramiczną głowicę
	Tak
	

	12. 
	System dezynfekcji wody bieżącej (zintegrowany system ozonowania wody, pozwalający na skuteczną eliminację zanieczyszczeń (bakterie, wirusy)
	Tak
	

	13. 
	System dozowania formaliny składający się z wentylowanej obudowy do przechowywania zbiorników na formalinę oraz z: 
1. Kranu i zlewu formalinowego wyposażonego w wyciągane sitko 
1. Zbiornika na świeżą formalinę o poj. min. (10 L)
1. Zbiornika na zużytą formalinę o poj. min. (10 L) 
1. Czujników zużycia i przepełnienia kanistrów formalinowych
1. Systemu szybkozłączek do łatwej wymiany kanistrów 
1. Przycisku nożnego do dozowania  formaliny
	Tak
	

	14. 
	Urządzenie wyposażone w dużą powierzchnię roboczą wykonaną z misy spodniej, wyposażonej w system spryskiwaczy (możliwość szybkiego mycia urządzenia) oraz w wentylowane, wyjmowane panele powierzchni roboczej
	Tak
	

	15. 
	Wyposażenie obszaru roboczego: 
1. Półka na akcesoria 
1. Magnetyczny uchwyt na akcesoria, narzędzia
1. Min. 2 gniazdka elektryczne IP 55
1. Główne oświetlenie stołu 
1. Punktowe oświetlenie obszaru roboczego  
1. Zintegrowany system filtrów w celu zapewniania bezpieczeństwa pracy użytkownika 
1. Swobodna przestrzeń na nogi operatora 
	Tak
	

	16. 
	Wymiary całkowite stołu: 1500 x 950 x 1950 mm (+/- 50 mm)
	Tak
	

	17. 
	Zakres regulacji wysokości blatu roboczego min. 850-1200 mm 
	Tak, podać
	

	18. 
	Podłączenia: 
· Zasilanie 230 V 50Hz z uziemieniem
· Przyłącze wody ciepłej
· Przyłącze wody zimnej 
· Odpływ do kanalizacji
· Wypust do podłączenia do systemu wentylacji
· Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do systemu wodociągowego oraz do posiadanego przez Zamawiającego systemu wentylacji (odciągu oparów)
· Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. węże, zawory, złączki itp. po stronie oferenta
	Tak, podać
	

	19. 
	Izolacja akustyczna ograniczająca głośność pracy urządzenia – dla poprawy komfortu pracy personelu
Poziom głośności nie więcej niż 60 dB
	Tak, podać
	

	20. 
	Stół wyposażony w lampę UV 
	Tak
	

	21. 
	Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania w stole formalinowym posiadany przez zamawiającego systemu dokumentacji fotograficznej Macro Path Pro-X
	Tak
	

	22. 
	Zapas filtrów min 2 kpl. Jeśli zachodzi konieczność stosowania po podłączeniu do systemu wentylacji
	Tak, podać
	

	23. 
	Polietylowa deska do krojenia o wymiarach min. 500 x340 mm (+/- 20 mm) grubość 20 mm 
(+/- 5 mm)
	Tak, podać
	

	24. 
	Konstrukcja stołu pozbawiona bocznych ścianek, oraz szyby frontowej (otwarta przestrzeń stołu roboczego)
	Tak
	

	Gwarancja i serwis

	25. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy (nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia)
	Tak
	

	26. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu
	Tak
	

	27. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń
	Tak
	

	28. 
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem:
· - Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport urządzenia,  
· - Kartę gwarancyjną, 
· - Wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
· - Instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie 
	Tak, podać
	

	29. 
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji)
	Tak, podać częstotliwość przeglądów
	

	30. 
	Czas bezpiecznego używania: minimum 10 lat (określony przez producenta dla oferowanego wyrobu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych)	
	Tak, podać
	

	31. 
	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, akcesoriów oraz serwisu przez min. 10 lat
	Tak
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.



