Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-87/26

Parametry techniczne – stół formalinowy

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak, podać |  |
|  | Model/Typ | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami, (jeśli wymaga) | Tak, podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Specjalistyczny stół formalinowy do przygotowywania i opracowania materiału tkankowego nieutrwalonego oraz utrwalonego w formalinie | Tak |  |
|  | Konstrukcja stołu wykonana w całości ze szlifowanej stali nierdzewnej (brak ostrych krawędzi) | Tak |  |
|  | Grubość stali min. 1,5 mm | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system odciągu oparów Konstrukcja stołu umożliwia bezpieczną pracę z podłączonym systemem wentylacji (odciągu oparów) oraz bez podłączenia do systemu wentylacji | Tak |  |
|  | Aspiracja oparów z dolnego, górnego i tylnego obszaru stołu roboczego | Tak |  |
|  | Wbudowane oświetlenie LED oraz dodatkowy system punktowego oświetlenia obszaru roboczego na giętkim ramieniu o jasności min. 12 000 lux | Tak, podać |  |
|  | Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą przycisków zlokalizowanych na frontowej części obszaru roboczego | Tak |  |
|  | Przyciski wyposażone w osłonę uniemożlwiającą przypadkowe przedostanie się wody lub zabrudzeń do wnętrza | Tak |  |
|  | Przedni panel stołu wyposażony w: - Przycisk wyłączania awaryjnego - Główny włącznik stołu - Kolorowy dotykowy panel sterowania LCD pozwalający na: - Włączanie/ wyłączanie odciągu - Włączanie/ wyłączanie głównego oświetlenia stołu - Regulację mocy odciągu - Licznik czasu pracy filtra - Wizualne i dźwiękowe alarmy wraz z systemem powiadamiania (alarm czasu pracy filtra, alarm parametrów zużytej i czystej formaliny) - Wizualne odwzorowanie poziomu czystej i zużytej formaliny - Wizualny alarm wyłącznika awaryjnego | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w duży zlew wody o wymiarach 400 x 400 x 200 mm (+/- 20 mm)/ zlew zlokalizowany z prawej strony stołu | Tak |  |
|  | Zastosowana bateria z mieszaczem wody (ciepła/ zimna) wyposażona w ceramiczną głowicę | Tak |  |
|  | System dezynfekcji wody bieżącej (zintegrowany system ozonowania wody, pozwalający na skuteczną eliminację zanieczyszczeń (bakterie, wirusy) | Tak |  |
|  | System dozowania formaliny składający się z wentylowanej obudowy do przechowywania zbiorników na formalinę oraz z: - Kranu i zlewu formalinowego wyposażonego w wyciągane sitko - Zbiornika na świeżą formalinę o poj. min. (10 L) - Zbiornika na zużytą formalinę o poj. min. (10 L) - Czujników zużycia i przepełnienia kanistrów formalinowych - Systemu szybkozłączek do łatwej wymiany kanistrów - Przycisku nożnego do dozowania formaliny | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dużą powierzchnię roboczą wykonaną z misy spodniej, wyposażonej w system spryskiwaczy (możliwość szybkiego mycia urządzenia) oraz w wentylowane, wyjmowane panele powierzchni roboczej | Tak |  |
|  | Wyposażenie obszaru roboczego: - Półka na akcesoria - Magnetyczny uchwyt na akcesoria, narzędzia - Min. 2 gniazdka elektryczne IP 55 - Główne oświetlenie stołu - Punktowe oświetlenie obszaru roboczego - Zintegrowany system filtrów w celu zapewniania bezpieczeństwa pracy użytkownika - Swobodna przestrzeń na nogi operatora | Tak |  |
|  | Wymiary całkowite stołu: 1500 x 950 x 1950 mm (+/- 50 mm) | Tak |  |
|  | Zakres regulacji wysokości blatu roboczego min. 850-1200 mm | Tak, podać |  |
|  | Podłączenia: - Zasilanie 230 V 50Hz z uziemieniem - Przyłącze wody ciepłej - Przyłącze wody zimnej - Odpływ do kanalizacji - Wypust do podłączenia do systemu wentylacji - Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do systemu wodociągowego oraz do posiadanego przez Zamawiającego systemu wentylacji (odciągu oparów) - Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. węże, zawory, złączki itp. po stronie oferenta | Tak, podać |  |
|  | Izolacja akustyczna ograniczająca głośność pracy urządzenia – dla poprawy komfortu pracy personelu Poziom głośności nie więcej niż 60 dB | Tak, podać |  |
|  | Stół wyposażony w lampę UV | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania w stole formalinowym posiadany przez zamawiającego systemu dokumentacji fotograficznej Macro Path Pro-X | Tak |  |
|  | Zapas filtrów min 2 kpl. Jeśli zachodzi konieczność stosowania po podłączeniu do systemu wentylacji | Tak, podać |  |
|  | Polietylowa deska do krojenia o wymiarach min. 500 x340 mm (+/- 20 mm) grubość 20 mm (+/- 5 mm) | Tak, podać |  |
|  | Konstrukcja stołu pozbawiona bocznych ścianek, oraz szyby frontowej (otwarta przestrzeń stołu roboczego) | Tak |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy (nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia) | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - - Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport urządzenia, - - Kartę gwarancyjną, - - Wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - - Instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie | Tak, podać |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | Tak, podać częstotliwość przeglądów |  |
|  | Czas bezpiecznego używania: minimum 10 lat (określony przez producenta dla oferowanego wyrobu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, akcesoriów oraz serwisu przez min. 10 lat | Tak |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.