Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-92/26

Parametry techniczne – system do barwienia i nakrywania preparatów

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak, podać |  |
|  | Model/Typ | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami, (jeśli wymaga) | Tak, podać |  |
| Parametry podstawowe – automat do barwienia |  |  |  |
|  | Urządzenie do barwienia zintegrowane z automatem do zamykania preparatów przy użyciu taśmy, bez konieczności ręcznego przenoszenia wybarwionych preparatów do modułu nakrywającego | Tak |  |
|  | Urządzenie do barwienia oraz automatyczna nakrywarka preparatów histologicznych przystosowane do pracy jako osobne niezależne urządzenia lub jako jeden zintegrowany system | Tak |  |
|  | Zaoferowane urządzenia kompatybilne z systemem barwienia i zamykania preparatów posiadanych przez zamawiającego tj. Sakura Tissue-Tek Prisma, oraz Tissue-Tek Film, możliwość stosowania zamiennie tych samych koszyków na szkiełka oraz taśm nakrywkowych we wszystkich urządzeniach do barwienia i zamykania preparatów | Tak |  |
|  | Możliwość barwienia w tym samym czasie min. 650 szkiełek | Tak, podać |  |
|  | Barwiarka z możliwością zaprogramowania min. 50 protokołów barwienia | Tak, podać |  |
|  | Możliwość jednoczesnego prowadzenia min. 10 barwień | Tak, podać |  |
|  | Możliwość programowania min. 50 etapów w ramach jednego programu | Tak, podać |  |
|  | Całkowita ilość stacji barwiących w urządzeniu min. 30 | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 3 stacje startowe oraz 3 stacje końcowe | Tak, podać |  |
|  | Stacje suszące posiadające indywidualnie programowaną temperaturę w zakresie min. (+30o C do +65o C) | Tak, podać |  |
|  | Minimum 2 stacje odparafinowania, suszenia | Tak, podać |  |
|  | Min. 4 stacje płuczące | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w funkcje odparafinowania szkiełek w barwiarce, z wykorzystaniem wysokiej temperatury (bez konieczności stosowania techniki ksylenowej) | Tak |  |
|  | Dedykowane koszyczki (magazynki) o pojemności min. 20 szkiełek, umożliwiające jednoczesne umieszczenie 3 koszyczków w jednej stacji (60 preparatów) Koszyki przystosowane do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami tj. Sakura Tissue-Tek Prisma, oraz Tissue-Tek Film | Tak, podać |  |
|  | Zakres czasowy możliwy do użycia podczas programowania poszczególnych kroków (godz., min., sek.) min. 90 godz. | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wyboru procedury mieszania dla poszczególnych stacji | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w dotykowy panel LCD, o przekątnej min. 10” służący do obsługi urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu aparatu, komunikaty w języku polskim | Tak |  |
|  | Praca systemu w trybie ciągłym, umożliwiająca dodawanie kolejnych magazynków (koszyczków) podczas pracy urządzenia | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do systemu wodociągowego oraz do systemu wentylacji (odciągu oparów), Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. węże, zawory, złączki itp. po stronie Oferenta | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do Integracji urządzenia z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym MedLAN PatARCH | Tak |  |
| Parametry podstawowe - automatyczna nakrywarka do zamykania preparatów |  |  |  |
|  | Urządzenie zintegrowane i dostosowane do pracy z zaoferowanym automatem do barwienia preparatów | Tak |  |
|  | Możliwość użycia koszyczków(magazynków) po min. 20 szkiełek | Tak, podać |  |
|  | Pojemność ładowania do min. 60 preparatów, wsad jednorazowy min. 3x20 szkiełek , kompatybilny z przepustowością automatu do barwienia | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w stację do rozładunku z systemem dosuszania gotowych szkiełek z pojemnością min. 240 szkiełek | Tak, podać |  |
|  | Możliwość nakrywania z prędkością min. 1000 szkiełek na godzinę | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie wykorzystujące metodę nakrywania specjalną taśmą pokrytą żywicą, techniką zaklejania na mokro przy użyciu ksylenu Aparat wyposażony w system kontrolujący poziom ksylenu | Tak |  |
|  | Wbudowany czujnik kontrolujący i sygnalizujący obecność pęcherzyków powietrza | Tak |  |
|  | Możliwość pracy w systemie ciągłym z możliwością dokładania kolejnych koszyków | Tak |  |
|  | Możliwość wbudowania czytnika kodów kreskowych | Tak |  |
|  | Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do systemu wentylacji (odciągu oparów) Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. węże, złączki itp. po stronie Oferenta | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do Integracji urządzenia z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym MedLAN PatARCH | Tak |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: min. 36 miesięcy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport urządzenia, - Kartę gwarancyjną, - Instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie | Tak, podać |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | Tak, podać częstotliwość przeglądów |  |
|  | Czas bezpiecznego używania: minimum 10 lat (określony przez producenta dla oferowanego wyrobu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, akcesoriów oraz serwisu przez min. 10 lat | Tak |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.