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Parametry techniczne – system do barwienia i nakrywania preparatów
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	Tak, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	Tak, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	Tak
	

	4. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami, (jeśli wymaga)
	Tak, podać
	

	Parametry podstawowe – automat do barwienia

	1. 
	Urządzenie do barwienia  zintegrowane z automatem do zamykania preparatów przy użyciu taśmy, bez konieczności ręcznego przenoszenia wybarwionych preparatów do modułu nakrywającego
	Tak
	

	2. 
	Urządzenie do barwienia oraz automatyczna nakrywarka preparatów histologicznych przystosowane do pracy jako osobne niezależne urządzenia lub jako jeden zintegrowany system
	Tak
	

	3. 
	Zaoferowane urządzenia kompatybilne z systemem barwienia i zamykania preparatów posiadanych przez zamawiającego tj. Sakura Tissue-Tek Prisma, oraz Tissue-Tek Film, możliwość stosowania zamiennie tych samych koszyków na szkiełka oraz taśm nakrywkowych we wszystkich urządzeniach do barwienia i zamykania preparatów
	Tak
	

	4. 
	Możliwość barwienia w tym samym czasie min. 650 szkiełek
	Tak, podać
	

	5. 
	Barwiarka z możliwością zaprogramowania min. 50 protokołów barwienia
	Tak, podać
	

	6. 
	Możliwość jednoczesnego prowadzenia min. 10 barwień
	Tak, podać
	

	7. 
	Możliwość programowania min. 50 etapów w ramach jednego programu
	Tak, podać
	

	8. 
	Całkowita ilość stacji barwiących w urządzeniu min. 30
	Tak, podać
	

	9. 
	Urządzenie wyposażone w min. 3 stacje startowe oraz 3 stacje końcowe
	Tak, podać
	

	10. 
	Stacje suszące posiadające indywidualnie programowaną temperaturę w zakresie 
min. (+30o C do +65o C)
	Tak, podać
	

	11. 
	Minimum 2 stacje odparafinowania, suszenia
	Tak, podać
	

	12. 
	Min. 4 stacje płuczące
	Tak, podać
	

	13. 
	Urządzenie wyposażone w funkcje odparafinowania szkiełek w barwiarce, z wykorzystaniem wysokiej temperatury (bez konieczności stosowania techniki ksylenowej)
	Tak
	

	14. 
	Dedykowane koszyczki (magazynki) o pojemności min. 20 szkiełek, umożliwiające jednoczesne umieszczenie 3 koszyczków w jednej stacji (60 preparatów)
Koszyki przystosowane do pracy z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami tj. Sakura Tissue-Tek Prisma, oraz Tissue-Tek Film
	Tak, podać
	

	15. 
	Zakres czasowy możliwy do użycia podczas programowania poszczególnych kroków (godz., min., sek.) min. 90 godz.
	Tak, podać
	

	16. 
	Możliwość wyboru procedury mieszania dla poszczególnych stacji
	Tak
	

	17. 
	Urządzenie wyposażone w dotykowy panel LCD, o przekątnej min. 10” służący do obsługi urządzenia
	Tak, podać
	

	18. 
	Intuicyjne, łatwe w obsłudze menu aparatu, komunikaty w języku polskim
	Tak
	

	19. 
	Praca systemu w trybie ciągłym, umożliwiająca dodawanie kolejnych magazynków (koszyczków) podczas pracy urządzenia
	Tak
	

	20. 
	Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do systemu wodociągowego oraz do systemu wentylacji (odciągu oparów),
Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. węże, zawory, złączki itp. po stronie Oferenta
	Tak
	

	21. 
	Wykonawca zobowiązuje się do Integracji urządzenia z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym MedLAN PatARCH 
	Tak
	

	Parametry podstawowe - automatyczna nakrywarka do zamykania preparatów

	22. 
	Urządzenie zintegrowane i dostosowane do pracy z zaoferowanym automatem do barwienia preparatów
	Tak
	

	23. 
	Możliwość użycia koszyczków(magazynków) po min. 20 szkiełek
	Tak, podać
	

	24. 
	Pojemność ładowania do min. 60 preparatów, wsad jednorazowy min. 3x20 szkiełek , kompatybilny z przepustowością automatu do barwienia
	Tak, podać
	

	25. 
	Urządzenie wyposażone w stację do rozładunku z systemem dosuszania gotowych szkiełek z pojemnością min. 240 szkiełek 
	Tak, podać
	

	26. 
	Możliwość nakrywania z prędkością min. 1000 szkiełek na godzinę
	Tak, podać
	

	27. 
	Urządzenie wykorzystujące metodę nakrywania specjalną taśmą pokrytą żywicą, techniką zaklejania na mokro przy użyciu ksylenu
Aparat wyposażony w system kontrolujący poziom ksylenu
	Tak
	

	28. 
	Wbudowany czujnik kontrolujący i sygnalizujący obecność pęcherzyków powietrza
	Tak
	

	29. 
	Możliwość pracy w systemie ciągłym z możliwością dokładania kolejnych koszyków
	Tak
	

	30. 
	Możliwość wbudowania czytnika kodów kreskowych
	Tak
	

	31. 
	Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do systemu wentylacji (odciągu oparów)
Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. węże, złączki itp. po stronie Oferenta
	Tak
	

	32. 
	Wykonawca zobowiązuje się do Integracji urządzenia z istniejącym u Zamawiającego systemem informatycznym MedLAN PatARCH 
	Tak
	

	Gwarancja i serwis

	33. 
	Gwarancja: min. 36 miesięcy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia
	Tak, podać
	

	34. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu
	Tak
	

	35. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń
	Tak
	

	36. 
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem:
- Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport urządzenia,  
- Kartę gwarancyjną,
- Instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie 
	Tak, podać
	

	37. 
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji)
	Tak, podać częstotliwość przeglądów
	

	38. 
	Czas bezpiecznego używania: minimum 10 lat (określony przez producenta dla oferowanego wyrobu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych)
	Tak, podać
	

	39. 
	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, akcesoriów oraz serwisu przez min. 10 lat
	Tak
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.


