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Parametry techniczne – system do odwapniania materiału kostnego 
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	Tak, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	Tak, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	Tak 
	

	4. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami, (jeśli wymaga)
	Tak, podać
	

	Parametry podstawowe

	1. 
	Zautomatyzowany system do odwapniania materiału kostnego (w tym trepanobioptatów)
	Tak
	

	2. 
	Urządzenie wyposażone w specjalną kwasoodporną powłokę
	Tak
	

	3. 
	Urządzenie wyposażone w system wentylacji komory roboczej oraz odczynnikowej. Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do istniejącego systemu wentylacji.
Wszystkie materiały niezbędne do podłączenia po stronie oferenta
	Tak
	

	4. 
	Komora robocza wyposażona w mieszadło magnetyczne z możliwością regulacji prędkości
	Tak
	

	5. 
	Podgrzewana komora robocza z możliwością ustawienia temperatury odczynnika
	Tak
	

	6. 
	Dedykowany blat roboczy umożliwiający kontrolę próbek
	Tak
	

	7. 
	Urządzenie wyposażone w system zarządzania jakością odczynników
	Tak
	

	8. 
	Możliwość utrwalania materiału tkankowego
	Tak
	

	9. 
	Możliwość odwapniania materiałów w różnych typach kasetek: standardowych, mega, super mega, lub poza kasetką
	Tak
	

	10. 
	Min. 4 zbiorniki na odczynniki: formalina, alkohol, odwapniacz, woda
	Tak
	

	11. 
	Urządzenie wyposażone w UPS (zewnętrzny) gwarantujący ciągłość pracy podczas chwilowego zaniku napięcia
	Tak
	

	12. 
	Możliwość dowolnego definiowania protokołów oraz edycji programów przygotowanych przez producenta
	Tak
	

	13. 
	Predefiniowane protokoły umożliwiające procesowanie szpiku kostnego o średnicy w zakresie min. 1,5 mm – 5 mm
	Tak, podać
	

	14. 
	Min. 7 calowy dotykowy ekran umożliwiający obsługę urządzenia, komunikaty w języku polskim
	Tak, podać
	

	15. 
	Min. 2 porty USB
	Tak
	

	16. 
	Wyposażenie:
- kosz na kasetki,
- przegroda na materiały luźne,
- łagodny odwapniacz  EDTA w opakowaniu 5L – 
5 szt.
	Tak
	

	Gwarancja i serwis

	17. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy (nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia)
	Tak, podać
	

	18. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi i konserwacji zakupionego urządzenia 
	Tak
	

	19. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli i  diagnostyki urządzenia
	Tak
	

	20. 
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem:
· - instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, 
· - paszport urządzenia,  
· - kartę gwarancyjną, 
· - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji (jeśli ma zastosowanie)
	Tak, podać
	

	21. 
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) 
	Tak, podać częstotliwość przeglądów
	

	22. 
	Czas bezpiecznego używania: minimum 10 lat (określony przez producenta dla oferowanego wyrobu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych)	
	Tak, podać
	

	23. 
	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, akcesoriów oraz serwisu przez min. 10 lat
	Tak
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.





