# Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-96/26

Parametry techniczne – system do odwapniania materiału kostnego

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak, podać |  |
|  | Model/Typ | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | Tak |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami, (jeśli wymaga) | Tak, podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Zautomatyzowany system do odwapniania materiału kostnego (w tym trepanobioptatów) | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w specjalną kwasoodporną powłokę | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system wentylacji komory roboczej oraz odczynnikowej. Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do istniejącego systemu wentylacji. Wszystkie materiały niezbędne do podłączenia po stronie oferenta | Tak |  |
|  | Komora robocza wyposażona w mieszadło magnetyczne z możliwością regulacji prędkości | Tak |  |
|  | Podgrzewana komora robocza z możliwością ustawienia temperatury odczynnika | Tak |  |
|  | Dedykowany blat roboczy umożliwiający kontrolę próbek | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system zarządzania jakością odczynników | Tak |  |
|  | Możliwość utrwalania materiału tkankowego | Tak |  |
|  | Możliwość odwapniania materiałów w różnych typach kasetek: standardowych, mega, super mega, lub poza kasetką | Tak |  |
|  | Min. 4 zbiorniki na odczynniki: formalina, alkohol, odwapniacz, woda | Tak |  |
|  | Urządzenie wyposażone w UPS (zewnętrzny) gwarantujący ciągłość pracy podczas chwilowego zaniku napięcia | Tak |  |
|  | Możliwość dowolnego definiowania protokołów oraz edycji programów przygotowanych przez producenta | Tak |  |
|  | Predefiniowane protokoły umożliwiające procesowanie szpiku kostnego o średnicy w zakresie min. 1,5 mm – 5 mm | Tak, podać |  |
|  | Min. 7 calowy dotykowy ekran umożliwiający obsługę urządzenia, komunikaty w języku polskim | Tak, podać |  |
|  | Min. 2 porty USB | Tak |  |
|  | Wyposażenie: - kosz na kasetki, - przegroda na materiały luźne, - łagodny odwapniacz EDTA w opakowaniu 5L – 5 szt. | Tak |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 36 miesięcy (nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia) | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi i konserwacji zakupionego urządzenia | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli i diagnostyki urządzenia | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - - instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, - - paszport urządzenia, - - kartę gwarancyjną, - - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji (jeśli ma zastosowanie) | Tak, podać |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | Tak, podać częstotliwość przeglądów |  |
|  | Czas bezpiecznego używania: minimum 10 lat (określony przez producenta dla oferowanego wyrobu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) | Tak, podać |  |
|  | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, akcesoriów oraz serwisu przez min. 10 lat | Tak |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.