# Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-102/26

Aparat USG (ultrasonograf) z wyposażeniem dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie – Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach

| Lp | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać | Producent___________________ Kraj_______________________ |
|  | Model/typ | TAK, podać | Model_______________________ Typ (jeżeli posiada) ___________ |
|  | Urządzenie klasy Premium fabrycznie nowe, rok produkcji 2026, nieużywane, niebędące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej niewykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, niebędące prototypem | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, podać i załączyć dokumenty potwierdzające |  |
| - PARAMETRY PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Aparat ze zintegrowanym, systemem archiwizacji oraz z wbudowanym videoprinterem B/W sterowanymi z panelu operatora | TAK |  |
|  | Cztery koła skrętne z możliwością blokadą min. 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej | TAK |  |
|  | Fabrycznie wbudowany monitor LCD lub LED, kolorowy, bez przeplotu, z możliwością regulacji położenia min. prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie Przekątna ≥ 21’5 cala Rozdzielczość monitora ≥ 1920x1080 | TAK, podać |  |
|  | Monitor dodatkowy, duplikujący obraz LCD lub LED o przekornej min 24 cala, rozdzielczości ≥ 1920x1080, zawieszony na ścianie za pomocą ramienia z możliwością regulacji wychyłu oraz kąta pochylenia | TAK, podać |  |
|  | Wbudowane w aparat cyfrowe wyjście HDMI na tor audio i video lub DisplayPort wraz z przejściówką z DisplayPort na HDMI | TAK, podać |  |
|  | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 12 cali, z możliwością pochylenia | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wysokości (góra/dół) panelu sterowania Zakres min. 25 cm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość aranżacji panelu dotykowego (personalizacji przez użytkownika) – użytkownik ma możliwość zmienić min.: położenie przycisków funkcyjnych w dozwolonym obszarze ekranu dotykowego , dodać/usunąć poszczególne przyciski funkcyjne. Możliwość zapisu stworzonej aranżacji | TAK, podać |  |
|  | Wirtualna klawiatura alfanumeryczna dostępna na ekranie dotykowym oraz wysuwana spod pulpitu | TAK |  |
|  | Dedykowany, wbudowany podgrzewacz żelu (montowany z prawej lub lewej strony aparatu) | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury podgrzewacza | TAK/NIE, podać |  |
|  | Cyfrowa regulacja TGC dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień | TAK |  |
|  | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 4 000 000 kanałów procesowych | TAK, podać |  |
|  | Dynamika systemu – min. 310dB | TAK, podać |  |
|  | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 2-18 MHz | TAK, podać |  |
|  | Min. 4 aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych | TAK, podać |  |
|  | Uchwyty podtrzymujące kable głowic | TAK |  |
|  | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE) | TAK |  |
|  | Maksymalny czas zapisywania pętli filmowych w trybie M/D-mode min. 180 sek. | TAK, podać |  |
|  | Dysk twardy SSD: min. 500 GB | TAK, podać |  |
|  | Aktywne gniazdo USB min 2.0 do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive) | TAK |  |
|  | Wbudowane w aparat wyjście Ethernet RJ45 | TAK |  |
|  | Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników min. export obrazów, usuwanie badań | TAK, opisać |  |
|  | Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie badań po pływie po określonym czasie ( min. 30/60) dni, konfigurowalna przez użytkownika | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na pamięci Pen-Drive w formatach min. JPG, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) | TAK |  |
|  | Waga aparatu w zakresie max 160 kg | TAK, podać |  |
| - TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |  |
|  | Tryb B | TAK |  |
|  | Dolna granica zakresu głębokości obrazowania systemu max. 2 cm | TAK, podać |  |
|  | Górna granica zakresu głębokości obrazowania systemu min. 40 cm | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Obrazowanie rombowe | TAK/NIE |  |
|  | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) min. 1900fps | TAK, podać |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych, a także z Cine | TAK, podać |  |
|  | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° | TAK |  |
|  | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 3 częstotliwości | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne kodowane z odwróconym impulsem | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu B przy pomocy jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja poprawiająca wizualizację igły | TAK |  |
|  | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na min. dwóch częstotliwościach fundamentalnych jednocześnie | TAK, podać |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Tryb M z Dopplerem Kolorowym | TAK |  |
|  | Anatomiczny tryb M | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Dolna granica zakresu PRF dla dopplera kolorowego max. 1kHz | TAK, podać |  |
|  | Górna granica zakresu PRF dla dopplera kolorowego min. 18kHz | TAK, podać |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji dla trybu Dopplera kolorowego min. automatyczne ustawienie pozycji względem naczynia i pochylenie bramki ROI realizowane po przyciśnięciu dedykowanego przycisku | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego ≥ +/- 20° | TAK, podać |  |
|  | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler z detekcją kierunku | TAK |  |
|  | Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Dolna granica zakresu PRF dla dopplera pulsacyjnego max. 1kHz | TAK, podać |  |
|  | Górna granica zakresu PRF dla dopplera pulsacyjnego min. 23kHz | TAK, podać |  |
|  | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym ≥0,4-20 mm | TAK, podać |  |
|  | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji parametrów przepływu dla trybu spektralnego Dopplera pulsacyjnego min. dopasowanie skali i poziomu linii bazowej, po przyciśnięciu dedykowanego przycisku | TAK |  |
|  | Jednoprzyciskowa funkcja automatycznie umieszczająca bramkę SV w trybie PWD wewnątrz naczynia wraz z automatycznym ustawieniem kąta korekcji | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej ≥ +/- 20° | Tak, podać |  |
| - INNE FUNKCJE |  |  |  |
|  | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex min. 4 wiązek | TAK, podać |  |
|  | Funkcja powiększenia obrazu diagnostycznego - zoom | TAK |  |
|  | Zaawansowany filtr do redukcji szumów specklowych polepszający obrazowanie w trybie 2D z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek o różnej echogeniczności (np. SRI, Xres, zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe do badań min: - brzusznych - ginekologicznych - kardiologicznych - mięśniowo-szkieletowych - pediatrycznych - małych narządów - urologicznych - tętnic szyjnych - żył kończyn górnych - tętnic kończyn górnych - żył kończyn dolnych - tętnic kończyn dolnych | TAK |  |
|  | Pomiary podstawowe na obrazie: - pomiar odległości, - obwodu, - pola powierzchni, - objętości | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary biometryczne min. HC, BPD, AC, FL | TAK |  |
|  | Możliwość stworzenia własnych pomiarów i formuł obliczeniowych | TAK |  |
|  | Funkcja obrazująca powiększenie znacznika pomiarowego (lupa), pozwalająca wykonywać pomiary z bardzo dużą precyzją bez konieczności powiększania obszaru zainteresowania. Okno powiększenia wyświetlone poza obrazem diagnostycznym | TAK |  |
|  | Moduł komunikacji DICOM 3.0. Dicom Modality Worklist - integracja z obecnie posiadanym przez zamawiającego systemem Agfa EI wraz z możliwością weryfikacji i korekcji danych demograficznych (Zamawiający w systemie Agfa EI posiada nieograniczona licencję Dicom Modality Worklist na podpięcie nowych urządzeń) | TAK |  |
|  | Integracja z posiadanym przez zamawiającego systemem AGFA VNA (Zamawiający posiada nieograniczoną licencję na dodawanie nowych urządzeń do systemu VNA Agfa) | TAK |  |
|  | Zapis obrazów na serwerze AGFA VNA w kolorze | TAK |  |
|  | Funkcja anonimizowania badań | TAK |  |
|  | DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | DICOM Q/R | TAK |  |
|  | DICOM Modality Work List | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia protokołów badań – sekwencje następujących po sobie zdarzeń min. pomiary, zmiana trybów obrazowania | TAK |  |
|  | Tryb 3D/4D na głowicach wolumetrycznych, frame rate min. 60 Hz | TAK, podać |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające jakość uzyskanych obrazów wolumetrycznych poprzez znaczące poprawienie rozdzielczości przestrzennej rekonstruowanej struktury np. HDVI lub VSRI działające zarówno w trybie 3D jak i 4D | TAK |  |
|  | Zaawansowany tryb służący do detekcji i obrazowania mikronaczyń z możliwością wyliczenie współczynnika VI (vascular index) z zaznaczonego przez użytkownika obszaru | TAK, podać |  |
| - GŁOWICE |  |  |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Głowica liniowa wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych | TAK |  |
|  | Model/typ (jeśli posiada) | TAK, podać model |  |
|  | Dolna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy max. 4MHz | TAK, podać |  |
|  | Górna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy min. 14MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów: min. 1 500 | TAK, podać |  |
|  | Szerokość skanu: min. 50 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| Głowica convex |  |  |  |
|  | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologicznych | TAK |  |
|  | Model/typ (jeśli posiada) | TAK, podać model |  |
|  | Dolna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy max. 3MHz | TAK, podać |  |
|  | Górna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy min. 8MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów w jednej linii: min. 180 | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania (widzenia): min. 55° | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| - 0 | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| Głowica endokawitarna |  |  |  |
|  | Głowica wewnątrzjamowa wieloczęstotliwościowa wykonana w technologii matrycowej do badań endokawitarnych | TAK |  |
|  | Model/typ (jeśli posiada) | TAK, podać model |  |
|  | Dolna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy max. 3MHz | TAK, podać |  |
|  | Górna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy min. 11MHz | TAK, podać |  |
|  | Kąt skanowania: min. 180° | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów: min. 800 | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |
| Głowica endorektalna |  |  |  |
|  | Głowica do rektalna (endorektalna) dwupłaszczyznowa w układzie Convex/Linia | TAK |  |
|  | Model/typ (jeśli posiada) | TAK, podać model |  |
|  | Dolna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy max. 3MHz | TAK, podać |  |
|  | Górna granica zakresu częstotliwości pracy głowicy min. 11MHz | TAK, podać |  |
|  | Ilość elementów: min. 128 | TAK, podać |  |
|  | Convex - kąt skanowania: min. 170° | TAK, podać |  |
|  | Linia – szerokość skanu: min. 55 mm | TAK, podać |  |
|  | Możliwość pracy z oprogramowaniem do Fuzji obrazów w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Przystawka biopsyjna | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlanie obrazu symultanicznie (obok siebie lub obraz jeden pod drugim), jednoczasowo z obu płaszczyzn głowicy na ekranie aparatu | TAK/NIE, podać sposób wyświetlania |  |
| - MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY APARATU |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy o specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, piersi, nerki, jądra, ścięgna | TAK, podać nazwę |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie strain ratio na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i kalkuluje strain ratio | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o tryb uśpienia systemu (z wbudowaną baterią podtrzymującą zasilanie) z możliwością szybkiego wznowienia pracy urządzenia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł obliczający ryzyko nowotworów przydatków macicy wyliczany z 9 wprowadzonych parametrów (zaimplementowany model ryzyka IOTA ADNEX 2013). Wbudowane narzędzie musi posiadać ocenę prawdopodobieństwa czy badana zmiana ma charakter łagodny czy też złośliwy (wraz z podaniem prawdopodobieństwa występowania jednego z 4 rodzajów zmian złośliwych), wynik musi być wyświetlony na ekranie wraz możliwością przesłania do raportu | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł elastografii uciskowej dedykowany do badań szyjki macicy, z wyliczeniem stosunku elastyczności wewnętrznego ujścia szyjki macicy do zewnętrznego celem oceny ryzyka przedwczesnego porodu | TAK, opisać |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł dedykowany do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiający analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych oraz możliwością klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficze typu strain | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o aplikację umożliwiającą detekcję i pomiary pęcherzyków w jajnikach. Aplikacje wykorzystuje dane objętościowe. Możliwość pracy w trybie automatycznym lub ręcznym | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do badań z ultrasonograficznymi środkami kontrastującymi w trybie trójwymiarowym do procedury histerosalpingosonografii - HyCoSy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o elastografię typu Shear Wave, pozwalająca na uzyskanie konkretnego wyniku pomiaru sztywności tkanki, wyrażonego w kPa lub m/s, dostępną min. na głowicy convex i liniowej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o pomiar stłuszczenia wątroby | TAK |  |
| - INSTRUKCJE |  |  |  |
|  | Instrukcje obsługi dla urządzeń –w formie papierowej i elektronicznej, w języku polskim (dostarczone wraz z urządzeniem) | TAK |  |
|  | Instrukcje obsługi dla urządzeń – wersja elektroniczna (format .pdf, bez hasła zabezpieczającego, z możliwością drukowania i przeszukiwania zawartości – wyszukiwanie konkretnego tekstu) w języku polskim min. 1 sztuka oraz języku angielskim min. 1 sztuka (dostarczone na nośniku CD/DVD lub na nośniku pamięci typu pendrive) dostarczone z urządzeniami | TAK |  |
| - GWARANCJA |  |  |  |
|  | Gwarancja dla urządzenia oraz dostarczonych wraz z urządzeniem głowic min. 36 miesięcy, licząc od dnia wykonania umowy, nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia | TAK, podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych i serwisu zadeklarowana przez producenta min. 8 lat | TAK, podać liczbę lat |  |
|  | Czas bezpiecznego używania: minimum 10 lat (określony przez producenta dla oferowanego wyrobu, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych) | TAK |  |
|  | W cenie zakupu przegląd/y urządzeń gwarancyjne/okresowe w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzeń wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta. Jeżeli producent w powyższym zakresie nie stawia wymogów, Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu na rok, przy czym ostatni przegląd ma zostać wykonany na miesiąc przed zakończeniem okresu gwarancji | TAK, podać częstotliwość wykonywania przeglądów | Częstotliwość wykonywania przeglądów: ….. |
|  | Autoryzowany serwis na terenie UE | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia wady (awarii) rozumiany jako podjęcie działań naprawczych. Zgłoszenie wady uznaje się za skuteczne za pośrednictwem środków teleinformatycznych | TAK |  |
|  | Każda awaria trwająca powyżej 5 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas przestoju aparatu | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany tego samego podzespołu/modułu/elementu/części – maksymalnie 3 naprawy. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego podzespołu/modułu/elementu/części na fabrycznie nowy | TAK |  |
|  | Zużyte lub uszkodzone części zamienne, wymienione podczas naprawy, Wykonawca zutylizuje lub podejmie inne działania zgodne z europejskimi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, bez dodatkowego wynagrodzenia | TAK |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu z zakresu obsługi i konserwacji aparatu dla personelu technicznego 1 dzień roboczy, dla personelu medycznego 2 dni robocze, przed przekazaniem urządzenia do eksploatacji. | TAK |  |
|  | Szkolenie aplikacyjne personelu odbędzie się po przekazaniu urządzenia do zastosowań klinicznych w terminie nie dłuższym niż 15 dni roboczych od podpisania protokołu przekazania do eksploatacji – czas trwania min. 3 dni. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki zakupionego urządzenia | TAK |  |
|  | Szkolenia u Zamawiającego przeprowadzone zostaną przez Wykonawcę w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane stosownym dokumentem | TAK |  |

Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Niespełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA

| LP. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | J.M. | ILOŚĆ | CENA JEDNOSTKOWA NETTO [PLN] | WARTOŚĆ NETTO [PLN] | VAT* [%] | WARTOŚĆ VAT-U [PLN] | WARTOŚĆ BRUTTO [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  |  | (4 x 5) |  | (6 x 7) | (6 + 8) |
|  | Aparat USG | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1a. | Głowica liniowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1b. | Głowica convex | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1c. | Głowica endokawitarna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1d. | Głowica endorektalna | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa, instalacja | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie personelu | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| RAZEM (POZ. NR 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |