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Parametry techniczne – stół formalinowy
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	Tak, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	Tak, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	Tak
	

	4. 
	Oznakowanie znakiem CE 
	Tak, załączyć do oferty deklarację zgodności bądź certyfikat
	

	Parametry podstawowe

	1. 
	Specjalistyczny stół formalinowy do przygotowywania i opracowania materiału tkankowego nieutrwalonego oraz utrwalonego w formalinie
	Tak
	

	2. 
	Konstrukcja stołu wykonana w całości ze szlifowanej stali nierdzewnej (brak ostrych krawędzi)
	Tak
	

	3. 
	Grubość stali min. 1,5 mm
	Tak
	

	4. 
	Urządzenie wyposażone w system odciągu oparów 
Konstrukcja stołu umożliwia bezpieczną pracę z podłączonym systemem wentylacji (odciągu oparów) oraz bez podłączenia do systemu wentylacji
	Tak
	

	5. 
	Aspiracja oparów z dolnego, górnego i tylnego obszaru stołu roboczego
	Tak
	

	6. 
	Wbudowane oświetlenie LED oraz dodatkowy system punktowego oświetlenia obszaru roboczego na giętkim ramieniu o jasności min. 12 000 lux
	Tak, podać
	

	7. 
	Elektryczna regulacja wysokości stołu za pomocą przycisków zlokalizowanych na frontowej części obszaru roboczego
	Tak
	

	8. 
	Przyciski wyposażone w osłonę uniemożlwiającą przypadkowe przedostanie się wody lub zabrudzeń do wnętrza
	Tak
	

	9. 
	Przedni panel stołu wyposażony w: 
1. Przycisk wyłączania awaryjnego 
1. Główny włącznik stołu 
1. Kolorowy dotykowy panel sterowania LCD pozwalający na: 
· Włączanie/ wyłączanie odciągu 
· Włączanie/ wyłączanie głównego oświetlenia stołu 
· Regulację mocy odciągu 
· Licznik czasu pracy filtra 
· Wizualne i dźwiękowe alarmy wraz z systemem powiadamiania (alarm czasu pracy filtra, alarm parametrów zużytej i czystej formaliny) 
· Wizualne odwzorowanie poziomu czystej i zużytej formaliny 
· Wizualny alarm wyłącznika awaryjnego 
	Tak
	

	10. 
	Urządzenie wyposażone w duży zlew wody o wymiarach 400 x 400 x 200 mm (+/- 20 mm)/ zlew zlokalizowany z prawej strony stołu
	Tak
	

	11. 
	Zastosowana bateria z mieszaczem wody (ciepła/ zimna) wyposażona w ceramiczną głowicę
	Tak
	

	12. 
	System dezynfekcji wody bieżącej (zintegrowany system ozonowania wody, pozwalający na skuteczną eliminację zanieczyszczeń (bakterie, wirusy)
	Tak
	

	13. 
	System dozowania formaliny składający się z wentylowanej obudowy do przechowywania zbiorników na formalinę oraz z: 
1. Kranu i zlewu formalinowego wyposażonego w wyciągane sitko 
1. Zbiornika na świeżą formalinę o poj. min. (10 L)
1. Zbiornika na zużytą formalinę o poj. min. (10 L) 
1. Czujników zużycia i przepełnienia kanistrów formalinowych
1. Systemu szybkozłączek do łatwej wymiany kanistrów 
1. Przycisku nożnego do dozowania  formaliny
	Tak
	

	14. 
	Urządzenie wyposażone w dużą powierzchnię roboczą wykonaną z misy spodniej, wyposażonej w system spryskiwaczy (możliwość szybkiego mycia urządzenia) oraz w wentylowane, wyjmowane panele powierzchni roboczej
	Tak
	

	15. 
	Wyposażenie obszaru roboczego: 
1. Półka na akcesoria 
1. Magnetyczny uchwyt na akcesoria, narzędzia
1. Min. 2 gniazdka elektryczne IP 55
1. Główne oświetlenie stołu 
1. Punktowe oświetlenie obszaru roboczego  
1. Zintegrowany system filtrów w celu zapewniania bezpieczeństwa pracy użytkownika 
1. Swobodna przestrzeń na nogi operatora 
	Tak
	

	16. 
	Wymiary całkowite stołu: 1500 x 950 x 1950 mm (+/- 50 mm)
	Tak
	

	17. 
	Zakres regulacji wysokości blatu roboczego min. 850-1200 mm 
	Tak, podać
	

	18. 
	Podłączenia: 
· Zasilanie 230 V 50Hz z uziemieniem
· Przyłącze wody ciepłej
· Przyłącze wody zimnej 
· Odpływ do kanalizacji
· Wypust do podłączenia do systemu wentylacji
· Zamawiający wymaga podłączenia urządzenia do systemu wodociągowego oraz do posiadanego przez Zamawiającego systemu wentylacji (odciągu oparów)
· Wszystkie materiały eksploatacyjne tj. węże, zawory, złączki itp. po stronie oferenta
	Tak, podać
	

	19. 
	Izolacja akustyczna ograniczająca głośność pracy urządzenia – dla poprawy komfortu pracy personelu
Poziom głośności nie więcej niż 60 dB
	Tak, podać
	

	20. 
	Stół wyposażony w lampę UV 
	Tak
	

	21. 
	Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania w stole formalinowym posiadany przez zamawiającego systemu dokumentacji fotograficznej Macro Path Pro-X
	Tak
	

	22. 
	Zapas filtrów min 2 kpl. Jeśli zachodzi konieczność stosowania po podłączeniu do systemu wentylacji
	Tak, podać
	

	23. 
	Polietylowa deska do krojenia o wymiarach min. 500 x340 mm (+/- 20 mm) grubość 20 mm 
(+/- 5 mm)
	Tak, podać
	

	24. 
	Konstrukcja stołu pozbawiona bocznych ścianek, oraz szyby frontowej (otwarta przestrzeń stołu roboczego)
	Tak
	

	Gwarancja i serwis

	25. 
	Gwarancja min. 36 miesięcy (nie krótsza jednak od okresu gwarancji zapewnionej przez producenta urządzenia)
	Tak
	

	26. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu
	Tak
	

	27. 
	Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń
	Tak
	

	28. 
	Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem:
· - Instrukcję obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej, paszport urządzenia,  
· - Kartę gwarancyjną, 
· - Wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, 
· - Instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie 
	Tak, podać
	

	29. 
	Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji)
	Tak, podać częstotliwość przeglądów
	

	30. 
	Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, akcesoriów oraz serwisu przez min. 10 lat
	Tak
	


Wymagane parametry techniczne określone przez Zamawiającego w niniejszym druku są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.



