# Załącznik nr 1 do zapytania cenowego DZ/AM-231-85/26

Parametry techniczne – kieszonkowy aparat USG

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj producenta aparatu USG | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ aparatu USG | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Bezprzewodowy, przenośny aparat USG do szybkiej i precyzyjnej diagnostyki | TAK |  |
|  | Aparat USG kieszonkowy z głowicą sektorowo-liniową w jednej obudowie | TAK |  |
|  | Obudowa aparatu odporna na wstrząsy i upadek, o odporności na wnikanie ciał stałych oraz cieczy min. IP67 | TAK, podać |  |
|  | Aparat współpracujący bezprzewodowo ze smartfonami lub tabletami | TAK |  |
|  | Zasilanie głowic z wbudowanego akumulatora pozwalające na pracę min. 45 minut | TAK, podać |  |
|  | Ładowarka bezprzewodowa indukcyjna w formie podkładki (w zestawie) | TAK |  |
|  | Waga aparatu z akumulatorem max. 250 g | TAK, podać |  |
| Tryby obrazowania |  |  |  |
|  | 2D (B-mode) | TAK |  |
|  | Regulowana głębokość penetracji w trybie 2D | TAK |  |
|  | Maksymalna penetracja do min. 23 cm | TAK, podać |  |
|  | Regulowane wzmocnienia w trybie 2D oraz wybieralna kontrola TGC z 6 wzmocnieniami zależnymi od głębokości | TAK |  |
|  | M-Mode | TAK |  |
|  | Color Doppler | TAK |  |
|  | Regulowane położenie oraz rozmiar bramki Color Doppler | TAK |  |
|  | PW Doppler | TAK |  |
|  | Regulowane położenia linii bazowej w PW Doppler | TAK |  |
|  | Pomiary min.: odległość, wymiary, prędkości przepływu oraz czas w PW Doppler | TAK, podać |  |
| Głowice ultradźwiękowe |  |  |  |
| Głowica liniowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 3-11 MHz | TAK, podać |  |
|  | Pracująca w trybach: 2D, Color Doppler, PW Doppler i M-Mode | TAK |  |
|  | Głębokość penetracji do min. 8 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów min. 190 | TAK, podać |  |
| Głowica sektorowa |  |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy głowicy co najmniej 2-3,5 MHz | TAK, podać |  |
|  | Pracująca w trybach: 2D, Color Doppler, PW Doppler i M-Mode | TAK |  |
|  | Pole widzenia: min. 80° | TAK, podać |  |
|  | Głębokość penetracji do min. 23 cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość kryształów min. 60 | TAK, podać |  |
| Oprogramowanie |  |  |  |
|  | Badania echo serca osób dorosłych | TAK |  |
|  | Badania nerwów | TAK |  |
|  | Badania małych narządów | TAK |  |
|  | Badania naczyń szyjnych i obwodowych | TAK |  |
|  | Badania płuc | TAK |  |
| System archiwizacji |  |  |  |
|  | Możliwość przechowywania min. 300 badań na tablecie | TAK, podać |  |
|  | Możliwość eksportowania zanonimizowanych obrazów, klipów wideo lub badań, w formatach udostępnionych folderów sieciowych (jpg, mp4, DICOM) | TAK |  |
| Tablet |  |  |  |
|  | Producent/kraj producenta tabletu | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ tabletu | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie obsługujące system operacyjny Android w zakresie co najmniej od wersji 14 do 17 lub iOS w zakresie co najmniej od wersji 18 do 26.6 - pamięcią RAM min. 6 GB - pamięcią wbudowaną min. 64 GB. - ekran dotykowym o przekątnej min. 10,9 cali, - rozdzielczość min. 2160 x 1620 pikseli, - pojemność akumulatora min. 6000 mAh. - komunikacja min: Wi-Fi 802.11 oraz Bluetooth 4.2 | TAK, podać |  |
|  | Aplikacja kompatybilna z systemami Android 14 do 17 lub iOS 18 do 26.6 z architekturą procesora ARM64. Interfejs aplikacji musi automatycznie i natywnie skalować się do rozdzielczości ekranu tabletu zachowując pełną responsywność | TAK, podać |  |
|  | Aplikacja dostarczona na nośniku lub do pobrania ze strony internetowej. W przypadku konieczności pobrania ze strony należy podać link do aplikacji lub wskazać skąd należy ją pobrać | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie dostarczone wraz z kompatybilną ładowarką sieciową 230V z kablem do ładowania | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja: - 36 miesięcy na aparat USG, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu - 12 miesięcy na tablet, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK, podać |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne aparatu USG zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu aparatu USG w ostatnim miesiącu gwarancji | TAK, podać częstotliwość | Częstotliwość wymagana przez producenta: ……. |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia dla personelu medycznego w zakresie w zakresie wymaganym do codziennej obsługi urządzenia zakupionego przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia osobnego szkolenia dla personelu Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, właściwej obsługi, diagnostyki i konserwacji urządzenia zakupionego przez Zamawiającego. Szkolenie ma zapewniać prawidłową i bezpieczną pracę na urządzeniu | TAK |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniem: - instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz angielskim (jeśli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej - paszport urządzenia w formie książeczki | TAK |  |