SUKCESYWNA DOSTAWA PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY GLUKOMETRÓW WRAZ Z KOMPATYBILNYMI PASKAMI ORAZ PŁYNEM KONTROLNYM DLA NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO ODDZIAŁU W GLIWICACH 
Załącznik nr 2 do zapytania DZ/DZ-072-197/26
P A R A M E T R Y  W Y M A G A N E
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	PARAMETRY WYMAGANE
	WYMAGANE
	OFEROWANE
(wypełnia Wykonawca)


	1.
	Zasada wykonywania pomiaru – dehydrogenaza glukozowa (GDH) FAD, metodą elektrochemiczną 
	TAK
	

	2.
	Wyświetlacz LCD
	TAK
	

	3.
	Zakres pomiarowy od 10 do 600 mg / dl
	TAK
	

	4.
	Niewielka objętość próbki (0,6 ul)
	TAK
	

	5.
	Czas pomiaru maksymalnie do 4 sekund
	TAK
	

	6.
	Zakres wartości hematokrytu od 10 – 65 %
	
	

	7
	Zapewnienie archiwizacji min. 700 wyników pacjentów i min 30 pomiarów kontrolnych
	TAK
	

	8.
	Pole absorpcyjne na całej szerokości paska
	TAK
	

	9.
	Przycisk wyrzutu testu paskowego
	TAK
	

	
	
	
	

	10.
	Czas ważności testów paskowych po otwarciu do daty ważności podanej na opakowaniu
	
	

	11.
	Zweryfikowane paski testowe na obecność substancji interferujących (deksametazon, …) udokumentowane badaniami w (certyfikowanym) laboratorium
	
	

	12.
	Płyn kontrolny do kontroli oferowanego glukometru na dwóch poziomach kontroli o objętości 5 ml o czasie ważności co najmniej 3 miesiące od otwarcia zestawy kontrolnego
	
	

	13.
	Dostawa kontroli zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości badań w zakresie oferowanych oznaczeń w częstotliwości 4 razy w roku dla 40 glukometrów 
	
	

	14.
	W przypadku awarii glukometru w okresie obowiązującej umowy – wymiana na nowy o tych samych parametrach, na koszt Wykonawcy
	
	

	15.
	Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora (minimum 2 szkolenia) w miejscu instalacji analizatora
	
	

	16.
	Paski do glukometrów pakowane po 100 szt. 
	
	



Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.
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