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Parametry techniczne – automatyczny defibrylator zewnętrzny AED
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj
	TAK, podać
	

	2. 
	Model/Typ
	TAK, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK
	

	4. 
	Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR)  bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga)
	TAK, dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające
	

	Parametry podstawowe

	5. 
	Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, przełączenie trybu za pomocą przełącznika. Zmiana na tryb pediatryczny bez konieczności zmiany elektrod 
– 4 szt.
	TAK
	

	6. 
	Materiał wykonania obudowy: ABS albo inne równoważne tworzywo wysokoudarowe zapewniające odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra
	TAK
	

	7. 
	Defibrylator wykonany w podwyższonym stopniu ochrony przed pyłem i wilgocią – co najmniej klasa IP 54 wg norm obowiązujących w Polsce
	TAK, podać
	

	8. 
	Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim, od chwili uruchomienia informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym dzięki poleceniom głosowym i wizualnym w języku polskim przeprowadzając osobę ratującą przez cały proces resuscytacji
	TAK
	

	9. 
	Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim informujące minimum o:
a) niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku,
b) wymaganej defibrylacji,
c) gotowości urządzenia do pracy,
d) technicznej sprawności urządzenia
	TAK
	

	10. 
	Urządzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzać procedurę testu sprawności urządzenia co najmniej 1 raz na dobę
	TAK, podać częstotliwość wykonywania autotestów
	

	11. 
	Urządzenie musi posiadać funkcję metronomu wspomagającego akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz co najmniej komendy wykonywania ucisków i oddechów zastępczych
	TAK
	

	12. 
	Wymagania dotyczące pracy urządzenia:
a) algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC),
b) czas analizy pracy serca poszkodowanego maksymalnie 10 sekund,
c) czas ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacji w czasie nie dłuższym niż 10 sekund,
d) możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia bez konieczności jego wymiany (np. w przypadku zmiany wytycznych ERC),
e) możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami
	TAK, podać czas analizy pracy serca oraz czas ładowania defibrylatora
	

	13. 
	Konstrukcja defibrylatora AED musi umożliwiać wielokrotne dostarczanie energii bez konieczności wymiany baterii po pojedynczym użyciu urządzenia w akcji ratunkowej
	TAK
	

	14. 
	Defibrylator wyposażony w baterię o okresie żywotności min. 4 lata zapewniającą w sumie nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią
	TAK, podać
	

	15. 
	Wymagania dot. warunków bezpieczeństwa, użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia:
a) wymagania bezpieczeństwa – certyfikat zgodności PN-EN 60601,
b) temperatura robocza defibrylatora min. od 0 do 50°C,
c) temperatura przechowywania defibrylatora min. od -20 do 50°C
	TAK
	

	16. 
	Defibrylator wyposażony w minimum 1 komplet elektrod uniwersalnych, umożliwiających użycie urządzenia zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub wymiany elektrod. Na elektrodach powinien widnieć instruktaż (rysunkowy) prawidłowego umieszczenia na ciele ratowanego
	TAK
	

	17. 
	Elektrody powinny posiadać okres przydatności do użytku minimum 4 lata
	TAK, podać
	

	18. 
	W zestawie gablota na defibrylator oraz oznakowanie zgodne z ILCOR z instrukcją obsługi w języku polskim
	TAK
	

	19. 
	Defibrylatory zostaną oznakowane symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów). Gabloty zostaną oznakowane odpowiednim symbolem AED oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora
	TAK
	

	20. 
	Zamawiający wymaga, aby w ramach całości zamówienia oferowane defibrylatory AED, gabloty do przechowywania defibrylatorów oraz oznakowanie gablot do przechowywania defibrylatorów były jednorodne (ten sam model urządzeń, gablot i wygląd oznakowania)
	TAK
	

	Wyposażenie

	21. 
	Defibrylator szkoleniowy symulujący działanie oferowanego defibrylatora półautomatycznego – 1 szt.
Wymagania dot. urządzenia:
a) analizuje jakość wykonywanej resuscytacji,
b) przeznaczony do użytku podczas szkoleń z pierwszej pomocy,
c) wyposażony w scenariusze, pozwalające na zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania AED oraz uczącymi jak postępować z AED w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia
d) zapewnia pełne odwzorowanie funkcjonalności oferowanego defibrylatora (również w zakresie przełączania trybu dorosły/dziecko)
	TAK
	

	22. 
	Elektrody szkoleniowe wielokrotnego użytku - 2 komplety
	TAK
	

	Gwarancja i serwis

	23. 
	Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski
	TAK
	

	24. 
	W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta.
Należy podać częstotliwość przeglądów wymaganą przez producenta oferowanego urządzenia
Jeżeli przeglądy nie są wymagane przez producenta należy wpisać: „Producent nie wymaga przeglądów okresowych”
	TAK, podać
	

	25. 
	Gwarancja: 
- min. 7 lat na AED, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu
- min. 4 lata na baterię, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu
	TAK, podać
	

	26. 
	Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów
	Tak, podać
	






SPECYFIKACJA CENOWA 
	L.p.
	Przedmiot zamówienia
	j.m
	Ilość
	Cena jednostkowa netto 
	Wartość netto
	VAT %
	Wartość brutto

	1
	2
	3
	4
	5
	6 
	7
	8

	1
	Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)
	szt.
	4
	
	
	
	

	2
	Elektrody uniwersalne
	kpl.
	4
	
	
	
	

	3
	Defibrylator szkoleniowy AED
	szt.
	1
	
	
	
	

	4
	Elektrody szkoleniowe wielokrotnego użytku
	kpl.
	2
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