Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-114/26

Parametry techniczne – automatyczny defibrylator zewnętrzny AED

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2026), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, dołączyć do oferty dokumenty potwierdzające |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Półautomatyczny defibrylator zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci, przełączenie trybu za pomocą przełącznika. Zmiana na tryb pediatryczny bez konieczności zmiany elektrod – 4 szt. | TAK |  |
|  | Materiał wykonania obudowy: ABS albo inne równoważne tworzywo wysokoudarowe zapewniające odporność na upadek z wysokości minimum 1 metra | TAK |  |
|  | Defibrylator wykonany w podwyższonym stopniu ochrony przed pyłem i wilgocią – co najmniej klasa IP 54 wg norm obowiązujących w Polsce | TAK, podać |  |
|  | Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim, od chwili uruchomienia informuje o wszystkich podstawowych czynnościach, które należy wykonać przy poszkodowanym dzięki poleceniom głosowym i wizualnym w języku polskim przeprowadzając osobę ratującą przez cały proces resuscytacji | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony we wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne w języku polskim informujące minimum o: - niewłaściwym podłączeniu elektrod lub ich braku, - wymaganej defibrylacji, - gotowości urządzenia do pracy, - technicznej sprawności urządzenia | TAK |  |
|  | Urządzenie samodzielnie i automatycznie musi przeprowadzać procedurę testu sprawności urządzenia co najmniej 1 raz na dobę | TAK, podać częstotliwość wykonywania autotestów |  |
|  | Urządzenie musi posiadać funkcję metronomu wspomagającego akustycznie tempo prowadzonego masażu serca podczas resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz co najmniej komendy wykonywania ucisków i oddechów zastępczych | TAK |  |
|  | Wymagania dotyczące pracy urządzenia: - algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi resuscytacji Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC), - czas analizy pracy serca poszkodowanego maksymalnie 10 sekund, - czas ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacji w czasie nie dłuższym niż 10 sekund, - możliwość aktualizacji oprogramowania urządzenia bez konieczności jego wymiany (np. w przypadku zmiany wytycznych ERC), - możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami | TAK, podać czas analizy pracy serca oraz czas ładowania defibrylatora |  |
|  | Konstrukcja defibrylatora AED musi umożliwiać wielokrotne dostarczanie energii bez konieczności wymiany baterii po pojedynczym użyciu urządzenia w akcji ratunkowej | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w baterię o okresie żywotności min. 4 lata zapewniającą w sumie nie mniej niż 200 wyładowań maksymalną energią | TAK, podać |  |
|  | Wymagania dot. warunków bezpieczeństwa, użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia: - wymagania bezpieczeństwa – certyfikat zgodności PN-EN 60601, - temperatura robocza defibrylatora min. od 0 do 50°C, - temperatura przechowywania defibrylatora min. od -20 do 50°C | TAK |  |
|  | Defibrylator wyposażony w minimum 1 komplet elektrod uniwersalnych, umożliwiających użycie urządzenia zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów lub wymiany elektrod. Na elektrodach powinien widnieć instruktaż (rysunkowy) prawidłowego umieszczenia na ciele ratowanego | TAK |  |
|  | Elektrody powinny posiadać okres przydatności do użytku minimum 4 lata | TAK, podać |  |
|  | W zestawie gablota na defibrylator oraz oznakowanie zgodne z ILCOR z instrukcją obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Defibrylatory zostaną oznakowane symbolem AED (zgodnie z przyjętym międzynarodowym oznakowaniem defibrylatorów). Gabloty zostaną oznakowane odpowiednim symbolem AED oraz instrukcją udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach zatrzymania krążenia z użyciem defibrylatora | TAK |  |
|  | Zamawiający wymaga, aby w ramach całości zamówienia oferowane defibrylatory AED, gabloty do przechowywania defibrylatorów oraz oznakowanie gablot do przechowywania defibrylatorów były jednorodne (ten sam model urządzeń, gablot i wygląd oznakowania) | TAK |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Defibrylator szkoleniowy symulujący działanie oferowanego defibrylatora półautomatycznego – 1 szt. Wymagania dot. urządzenia: - analizuje jakość wykonywanej resuscytacji, - przeznaczony do użytku podczas szkoleń z pierwszej pomocy, - wyposażony w scenariusze, pozwalające na zapoznanie się z ogólnymi zasadami działania AED oraz uczącymi jak postępować z AED w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia - zapewnia pełne odwzorowanie funkcjonalności oferowanego defibrylatora (również w zakresie przełączania trybu dorosły/dziecko) | TAK |  |
|  | Elektrody szkoleniowe wielokrotnego użytku - 2 komplety | TAK |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Wymagany jest autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta. Należy podać częstotliwość przeglądów wymaganą przez producenta oferowanego urządzenia Jeżeli przeglądy nie są wymagane przez producenta należy wpisać: „Producent nie wymaga przeglądów okresowych” | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja: - min. 7 lat na AED, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu - min. 4 lata na baterię, nie krótsza jednak niż udzielana przez producenta sprzętu | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja min. 10–letniego dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów | Tak, podać |  |

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | j.m | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED) | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Elektrody uniwersalne | kpl. | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Defibrylator szkoleniowy AED | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Elektrody szkoleniowe wielokrotnego użytku | kpl. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |