SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO – CENOWA  DOT. SUKCESYWNEJ DOSTAWY MATERACY PRZEZ OKRES 6 MIESIĘCY  DLA DZIAŁU CENTRALNEJ STERYLIZACJI - NARODOWEGO INSTYTUTU ONKOLOGII IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO  ODDZIAŁU W GLIWICACH
Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-198/26

	LP.
	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	J. M
	ILOŚĆ
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(zł)
	Producent oraz 
nr kat. zaoferowanego produktu
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	5
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(4x5)
	7
	8
(6x7)
	9

(6+8)
	10

	1. 
	Materac piankowy statyczny, min. 2-warstwowy, składający się z warstwy bazowej i nakładki, zapewniający komfort pacjenta podczas zmiany pozycji,

· górna powierzchnia profilowana z podziałem na strefy w celu uzyskania optymalnej redystrybucji ciężaru pacjenta oraz przepływu powietrza,

· stosowany w profilaktyce odleżyn min. 2 stopnia u pacjentów o wadze do min. 140 kg

· rozmiar materaca: 85cm x 200cm x wys. min. 14/15cm

· materac przystosowany do bezpośredniego ustawiania na ramie łóżka,
· pokrowiec zewnętrzny miękki, elastyczny, paroprzepuszczalny, wodoszczelny, zamykany na suwak 
z okapnikiem, suwak wszyty do min. 2 boków materaca: dłuższego i krótszego,
· pokrowiec może być prany w procesach automatycznych w 90st. i suszony w suszarce 
(w Pralni stosowany jest program, bielizna skażona – pranie w temp. 90 st., dezynfekcja – ozonit BNL),
· szwy materaca zgrzewane ultradźwiękowo,

· pokrowiec może być dezynfekowany przez pocieranie środkiem myjącym/ dezynfekcyjnym, lub polewany zimnym roztworem środka myjącego/dezynfekcyjnego (obecnie stosowany jest pianotwórczy Incidin Plus),
· pokrowiec dostosowany do czyszczenia środkami na bazie roztworu chloru do stężenia 1% w sytuacjach wyjątkowych, tj. wymagających neutralizacji zanieczyszczeń z krwi,
· materac przystosowany do ewakuacji pacjentów, posiadający wbudowany osprzęt w postaci pasów bocznych do zamocowania pacjenta na materacu 
(min. 2 uchwyty boczne)
· materac oznakowany trwałą etykietą wewnątrz lub na pokrowcu z informacjami: model materaca, dopuszczalna waga użytkownika, instrukcja prania pokrowca 
· materac: pianka (warstwa bazowa i nakładka) + pokrowiec może być poddawany dezynfekcji w komorze parowej w nadciśnieniu, w temp. 105 st. 

Materac będzie poddawany dezynfekcji parowej każdorazowo wraz z dezynfekcją łóżka. 
Wraz z ofertą Zamawiający dostarczy 1 szt. materaca do testowania.
Wymogi testowe materaca:

· wykonanie 20 procesów parowych w 105 st., w wyniku których:
· brak widocznych uszkodzeń materaca 
(pęknięć, zmarszczeń) 

· brak widocznych odkształceń materaca

· brak niezgodności dot. wymiarów materaca

· brak widocznych odbarwień pokrowca

· brak przebarwień pokrowca po przetarciu 1% r-rem środka chlorowego oraz środka na bazie alkoholu
· wymiary – wg specyfikacji - dopasowane do rozmiarów łóżka

Test ma wynik binarny: zaliczony lub niezaliczony. 
Jeśli dostarczona próbka nie spełni choćby jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
	szt.
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	RAZEM

	
	-----
	
	
	-----


Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas asortyment spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego.

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:

                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

                 BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN

2. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  

3. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
4.    Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do 14 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  
5.     Wymagany termin gwarancji/ przydatności  36  miesięcy  od daty dostarczenia towaru. 
data...................................    








…………………………………………..…………………                                              
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