
Załącznik nr 1 do zapytania DZ/DZ-072-210/26
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA  dot. sukcesywnych dostaw odczynników przez okres 24 miesięcy  do oceny stężenia kwasów nukleinowych oraz przygotowania bibliotek do sekwencjonowania NGS kompatybilnych z sekwenatorem NGS  MiniSeq/MiSeq/NextSeq550Dx  Illumina. 

Zadanie nr 1:  Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatorem MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina lub równoważne – analiza próbek germinalnych
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1
	Biblioteki do sekwencjonowania NGS kompatybilne z sekwenatorem MiniSeq/ MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina
	Zestaw Agilent SureSelect XT HS2 Library Prep Kit 96rxn lub równoważny do przygotowania biblioteki wzbogacanej do sekwencjonowania metodą nowej generacji z zastosowaniem sekwenatora MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina. 
Zestaw do oznaczania zmian w DNA z krwi obwodowej. Zestaw powinien umożliwić pulowanie próbek w ilości 16, 24, 48, 96, 192, 384 sztuk podczas jednej reakcji.
Dostarczone odczynniki muszą umożliwić oznaczenie 5760 próbek. 
Planowane pokrycie zestawu min. 100x dla min. 90% sekwencji celowanej. Sondy dla wszystkich eksonów badanych genów, na zakładki na introny przed i po każdym eksonem o długości zakładki min. 20 pz. Zestaw musi umożliwić sekwencjonowanie panelu genów podanych poniżej. Zamawiający dopuszcza zarówno gotowy produkt jak i możliwość przygotowania produktu typu „custom” pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów. Zestaw musi umożliwiać dołożenie sond w trakcie trwania umowy w miejscach, które będą wykazywały niższe pokrycie oraz dołożenie sond dla kolejnych genów aż do łącznego rozmiaru panelu równego min 450 tys. pz. Zestaw powinien zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzania reakcji oraz kulki magnetyczne do oczyszczania. 
Minimalny zestaw genów przeznaczonych do analizy sekwencji jaki powinien zawierać produkt: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, BMPR1A, APC, EPCAM, MSH6, MUTYH, PMS2, SMAD4, CDKN2A, CDH1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, MAX, TMEM127, VHL, EPAS1, FH, NF1, NF2, AIP, PRKAR1A, AP2S1, CASR, CDC73, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2B, CDKN2C, GNA11, MEN1, PTH.
Proponowany produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowana w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu aby przystosować bibliotekę do sekwencjonowania z wykorzystaniem ww. aparatu. 
W przypadku zestawów równoważnych zamawiający wymaga zaimplementowania oferowanego zestawu do posiadanej stacji pipetującej Biomek i-7, co wiąże się z koniecznością zakupu dodatkowego protokołu/ów umożliwiających pracę urządzenia. Koszty instalacji odpowiedniego protokołu i związanych z tym prac wykonywanych przez firmę Beckman Coulter Life Sciences ponosi dostawca zestawu do przygotowania biblioteki. Posiadane w/w urządzenie jest objęte gwarancją producenta i wszelkie czynności związane z zaimplementowaniem nowego protokołu muszą być wykonywane przez autoryzowany serwis. 
Dostarczenie odczynników udowadniających równoważność zestawów do przygotowania bibliotek musi nastąpić w dniu otwarcia ofert, natomiast uruchomienie nowego protokołu dla stacji pipetującej Biomek i-7 musi być wykonane do 30 dni od otwarcia ofert.
W przypadku produktów równoważnych, Zamawiający zastrzega sobie konieczność przetestowania oferowanych zestawów pod kątem opracowanej, zwalidowanej i stosowanej rutynowo w diagnostyce analizy CNV. Procedura wykrywania CNV została opracowana i zwalidowana na próbkach oznaczanych posiadanym przez Zamawiającego zestawem Agilent SureSelect XT HS2. Koszty kompletnych odczynników niezbędnych do walidacji tej metody na 96 próbkach ponosi oferent.  
Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji jakości na dostarczony asortyment nie krótszego niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru asortymentu przez Zamawiającego.
Wymagane jest wsparcie merytoryczne oraz techniczne w języku polskim certyfikowanego specjalisty aplikacyjnego dla proponowanego produktu.
W dniu otwarcia ofert wymagane jest dostarczenie/przedstawienie szczegółowego wykazu odczynników wraz z ich cenami jednostkowymi oraz numerami katalogowymi.
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2.
	Biblioteki do automatycznego składania kompatybilne z aparatem Magnis NGS Prep System – panel do próbek DNA izolowanych z krwi obwodowej


	Zestaw do przygotowania wzbogaconej biblioteki kompatybilny z urządzeniem Magnis NGS Prep System. Uzyskane biblioteki muszą być dostosowane do sekwencjonowania metodą nowej generacji (NGS) z zastosowaniem sekwenatorów MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina. 
Zestaw musi umożliwić oznaczanie zmian w DNA izolowanym z krwi obwodowej. Zestaw powinien posiadać odpowiednią liczbę indeksów, umożliwiającą pulowanie próbek w ilości 48 sztuk podczas jednej reakcji sekwencjonowania.
Proponowany produkt musi umożliwić wykonanie oznaczenia 576 próbek
Zestaw musi umożliwić sekwencjonowanie panelu genów podanych poniżej. Zamawiający dopuszcza zarówno gotowy produkt jak i możliwość przygotowania produktu typu „custom” pod warunkiem spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów. Zestaw musi umożliwiać dołożenie sond w trakcie trwania umowy w miejscach, które będą wykazywały niższe pokrycie oraz dołożenie sond dla kolejnych genów aż do łącznego rozmiaru panelu równego min 450 tys pz. Sondy dla wszystkich eksonów badanych genów, na zakładki na introny przed i po każdym eksonem o długości zakładki min. 20 pz.
Minimalny zestaw genów przeznaczonych do analizy sekwencji jaki powinien zawierać produkt: BRCA1, BRCA2, PALB2, CHEK2, TP53, PTEN, STK11, MLH1, MSH2, BMPR1A, APC, EPCAM, MSH6, MUTYH, PMS2, SMAD4, CDKN2A, CDH1, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, MAX, TMEM127, VHL, EPAS1, FH, NF1, NF2, AIP, PRKAR1A, AP2S1, CASR, CDC73, CDKN1A, CDKN1B, CDKN2B, CDKN2C, GNA11, MEN1, PTH.
Oferowany produkt musi zawierać wszystkie odczynniki oraz materiały zużywalne niezbędne do przeprowadzenia reakcji na urządzeniu Magnis.
Oferowany produkt musi umożliwić analizę danych uzyskanych z reakcji sekwencjonowania. 
Proponowany produkt musi być kompatybilny z sekwenatorem MiniSeq/MiSeq/NextSeq 550Dx Illumina, co oznacza, że uzyskana biblioteka może być sekwencjonowania w tym sekwenatorze i nie wymaga zastosowania dodatkowych odczynników lub dodatkowego wyposażenia aparatu, które umożliwi wykonanie reakcji w w/w urządzeniu.
Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji jakości na dostarczony asortyment nie krótszego niż 6 miesięcy licząc od daty odbioru asortymentu przez Zamawiającego.
Wymagane jest wsparcie merytoryczne oraz techniczne w języku polskim certyfikowanego specjalisty aplikacyjnego dla proponowanego produktu.
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1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:
                 NETTO: ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
                 BRUTTO:    ……………………………… PLN słownie: …………………………………………………………………………..…………………..….………… PLN
1. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na okres …………….. ( min. 30 dni ) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.  
1. Termin płatności: 30 dni licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
1. Termin realizacji /dostawy: zobowiązuję się do wykonywania dostaw w terminie maksymalnie do ……….. dni roboczych licząc od dnia otrzymania zamówienia.  
1. Wymagany termin gwarancji min. 6 miesięcy od daty dostarczenia towaru. 
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