Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego DZ/AM-231-120/26      
Parametry techniczne (minimalne) – jednostka chłodząca do spektrometru cyfrowego 400 MHz prod. Bruker
	Lp.
	Parametry wymagane
	Wartość wymagana
	Parametr oferowany

	Informacje ogólne

	1. 
	Producent/kraj producenta
	TAK, podać
	

	2. 
	Model/Typ (jeżeli posiada)
	TAK, podać
	

	3. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane, nie powystawowe, kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego
	TAK
	

	4. 
	Rok produkcji nie wcześniej niż 2026

	TAK
	

	5. 
	Urządzenie  oznakowanie znakiem CE potwierdzone deklaracją zgodności bądź certyfikatem CE
	TAK, załączyć dokumenty potwierdzające
	

	Parametry podstawowe

	1. 
	Jednostka chłodnicza dedykowana do generowania i stabilizacji strumienia gazu o regulowanej temperaturze dla sond pomiarowych w spektrometrze cyfrowym 400 MHz prod. Bruker, 

s/n 10069901
	TAK
	

	2. 
	Urządzenie musi zapewnić osiągnięcie temperatury gazu na poziomie min. -400C (mierzonej na końcu linii transferowej) w pełnym zakresie przepływu od 0 do 3000 l/h oraz temperatury otoczenia 16 – 250C
	TAK, podać
	

	3. 
	Zakres regulacji natężenia przepływu gazu roboczego: co najmniej 0 – 3000 Nl/h
	TAK, podać
	

	4. 
	Temperatura punktu rosy dostarczonego gazu: ≤ -500C przy ciśnieniu absolutnym 1 bar
	TAK, podać
	

	5. 
	Pobór mocy w stanie pracy: nie wyższy niż 450W (wymóg mocy pozornej maksymalnie 800 VA)
	TAK , podać
	

	6. 
	Czas schładzania systemu do parametrów roboczych: maksymalnie 15 minut
	TAK, podać
	

	7. 
	Poziom ciśnienia akustycznego podczas pracy urządzenia: poniżej 60 dB(A)
	TAK, podać
	

	8. 
	Urządzenie kompaktowe, nablatowe lub wolnostojące o nieprzekraczającej wadze 30 kg oraz wymiarach maksymalnych:

· Długość 48 cm,

· Szerokość 36 cm,

· Wysokość 43 cm
	TAK, podać
	

	9. 
	Wbudowane zabezpieczenie nadprądowe realizowane przez co najmniej dwa bezpieczniki zwłoczne 10A
	TAK
	

	10. 
	Zasilanie jednofazowe: 220-240V, 50Hz
	TAK
	

	11. 
	Długość linii transferowej: 2 metry (+/- 5%)
	TAK
	

	12. 
	Kompatybilność z spektrometrem cyfrowym 400 MHz, prod. Bruker s/n 10069901
	TAK
	

	Gwarancja i serwis

	13. 
	Gwarancja: 24 miesiące
	TAK
	

	14. 
	W trakcie trwania gwarancji bezpłatne przeglądy serwisowe zgodnie z zaleceniami producenta wraz z wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonywania przeglądów
	TAK, podać częstotliwość
	

	15. 
	Dostawa montaż i uruchomienie urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	16. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej
	TAK
	


