| LP. | PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA PODSTAWOWEGO ORAZ ANALIZATORA DODATKOWEGO TYPU BACK-UP | WYMAGANE | OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwa identyczne fabrycznie nowe analizatory – rok produkcji nie wcześniej niż 2023 – do ilościowego oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii | Tak, podać pełną nazwę, rok produkcji oraz producenta |  |
| 2. | Systemy wyposażone w: - jednostkę sterującą - komputer - monitor - drukarkę laserową - UPS | Tak |  |
| 3. | Komputer musi spełniać wymagania producenta dostarczanego urządzenia tak aby zachować efektywność i wydajność pracy przez co najmniej okres dzierżawy. | Tak |  |
| 4. | Szeroki zakres wykonywanych oznaczeń, a w tym wymagane: - Albumina - Prealbumina - Immunoglobuliny klasy G - IgG - Immunoglobuliny klasy A - IgA - Immunoglobuliny klasy M – IgM - Składnik dopełniacza C3 - Składnik dopełniacza C4 - β2-mikroglobulina - Haptoglobina - Transferyna - Rozpuszczalny receptor transferyny - Ferrytyna - Homocysteina - Lipoproteina (a) - Czynnik RF - α1-kwaśna glikoproteina - Cystatyna C - Wolne łańcuchy lekkie immunoglobulin (kappa i lambda) | Tak, podać listę wszystkich dostępnych badań |  |
| 5. | Praca w systemie 24h / dobę | Tak |  |
| 6. | Możliwe tryby pracy: seria, random oraz STAT | Tak |  |
| 7. | Możliwość bezpłatnego wgrania nowych aplikacji do ewentualnych nowych badań wykonywanych na analizatorze wraz z gotowymi protokołami aplikacyjnymi dla tych testów | Tak |  |
| 8. | Identyfikacja próbek badanych, standardów, materiałów kontrolnych i odczynników na podstawie kodu kreskowego. | Tak |  |
| 9. | Wydajność urządzeń min. 65 analiz na godzinę | Tak |  |
| 10. | Możliwość wykonywania badań w: - surowicy - moczu - PMR | Tak |  |
| 11. | Wbudowany system kontroli jakości z analizą statystyczną i graficzną | Tak |  |
| 12. | Dwukierunkowa komunikacja danych z posiadanym przez Zamawiającego laboratoryjnym systemem informatycznym (InfoMedica, Asseco) a analizatorami do oznaczeń białek specyficznych. | Tak, Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy bezpłatnie protokół transmisji danych w formie elektronicznej i/lub pisemnej |  |
| 13. | W kwocie zaoferowanego Zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do: − - dostarczenia opisu interfejsu pozwalającego na podłączenie aparatów do posiadanego przez Zamawiającego laboratoryjnego systemu informatycznego (InfoMecia, Asseco) − - podłączenia i pokrycia kosztów podłączenia aparatów do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego (InfoMecia, Asseco) − - wykonywania w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych (zgodnie z zaleceniami producenta urządzeń, minimum 1 x w roku), obejmujących: dojazd, pracę inżyniera, wszystkie części zużywalne i zamienne − - serwisowania aparatów oraz sprzętu dodatkowego (w tym: jednostka sterująca, monitor, drukarka, UPS) przez cały okres dzierżawy obejmujące: dojazd, pracę inżyniera serwisu, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria (np. wężyki, przewody odczynnikowe, igły, zawory, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora) związane z bieżącą pracą oferowanego aparat - zakup tonerów wraz z tuszem do dostarczonej drukarki | Tak (pisemna deklaracja Wykonawcy) Wymagana jest pełna transmisja danych, bez konieczności instalacji dodatkowego (ponad standardowego) oprogramowania w komputerze sterującym pracą aparatu; Analizator przesyła do posiadanego przez Zamawiającego systemu informatycznego dane pacjenta tj. imię, nazwisko, PESEL oraz SID zlecenia, nazwę badania, wynik badania wraz z jednostką, datę wyniku oraz nazwę aparatu, na którym zostało wykonane badanie |  |
| 14. | Wyposażenie aparatów w UPS podtrzymujący pracę analizatorów oraz jednostek sterujących przez 30 min. podczas nagłego zaniku napięcia sieci elektrycznej | Tak |  |
| 15. | Bezpłatne aktualizacje oprogramowania podczas trwania umowy | Tak |  |
| 16. | Interwencja serwisu na telefoniczne zgłoszenie awarii bezpośrednio do dedykowanego dla laboratorium inżyniera/serwisanta (przyjazd do Zamawiającego w celu naprawy) do 24 h w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii (zgłoszenie telefoniczne) | Tak, podać dane kontaktowe do dedykowanego serwisanta |  |
| 17. | Bezpłatne szkolenia użytkowników z zakresu obsługi analizatora (min. 2 szkolenia) w miejscu instalacji aparatów | Tak |  |
| 18. | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu/podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie niższych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej dostarczona wraz z aparatami | Tak |  |
| 20. | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie wszystkich oznaczeń, które oferuje Wykonawca | Tak |  |
| 21. | Aktualne, zgodnie z obowiązującymi przepisami karty charakterystyki substancji niebezpiecznych dla odczynników dostarczone wraz z pierwszą dostawą, w przypadku aktualizacji oraz na każde żądanie Zamawiającego | Tak |  |
| 22. | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/746 w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR) bądź Dyrektywą Rady 98/79/WE (IVDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE ( w zależności od klasy wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro) oraz stosownymi oświadczeniami Wykonawcy (jeśli są wymagane). | Tak |  |
| 23. | Wykonawca dostarczy meble laboratoryjne umożliwiające ustawienie obydwu aparatów obok siebie wraz z niezbędnym sprzętem tj. komputerem, monitorem oraz drukarką Specyfikacja mebli w załączeniu | Tak |  |
| 24. | Wymagania techniczne mebli laboratoryjnych: 1. Szafki podwieszane, podblatowe: - korpusy i fronty szafek wykonane z płyty dwustronnie laminowanej o grubości 18 mm(dodatkowo elementy szklane) - zawiasy metalowe typu samodomyk, kąt rozwarcia 90 st. - prowadnice szuflad metalowe teleskopowe, kulkowe z pełnym wysuwem - półki regulowane (co 6cm +/-, wyjmowane) - uchwyty szafek metalowe, rozstaw 128 mm (kształt litery „C”) | Tak |  |
| 25. | Wymagania dodatkowe dotyczące mebli: Producent mebli musi posiadać: - certyfikat dla Systemu Zarządzania ISO 9001:2015 zaświadczający, że stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą w zakresie: - projektowania, produkcji, dostawy i serwisu urządzeń laboratoryjnych, w tym dygestoriów i mebli laboratoryjnych - kompleksowego wyposażenia laboratoriów - atest higieniczny na stoły laboratoryjne i stanowiska do mycia Meble laboratoryjne są wykonywane zgodnie z następującymi normami: - PN EN 14056:2003 „Meble laboratoryjne Zalecenia dotyczące projektowania i instalacji” - PN EN 13150:2004 „Stoły robocze dla laboratoriów” - PN EN 60529:2003 „Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP) - PN EN 13792:2003 „Kod barwny do oznaczania zaworów w obsłudze laboratorium” | Tak |  |
| 26. | ZAKRES PRAC ADAPTACYJNYCH POMIESZCZENIA 2.006 |  |  |
| 27. | Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia prac remontowych polegających na dostosowaniu pomieszczenia 2.006 ( 106 m 2 ) na potrzeby pracowni białek specyficznych. | Tak |  |
| 28. | Zakres prac budowlanych powinien zawierać : - przygotowanie i zabezpieczeni obecnie posiadanych mebli na czas remontu - dwukrotne malowanie farbami lateksowymi (70 m2 ) - wykonanie zabudowy profesjonalnymi meblami laboratoryjnymi (dwa stoły laboratoryjne) - przyklejenie fototapety dostarczonej przez wykonawcę (o rozmiarach nie mniejszych niż 5,5x2,2 m) - przyklejenie istniejących odbojnic ściennych - przeniesienie i podłączenie do istniejącej instalacji posiadanego zlewu wraz z szafką | Tak |  |
| 29. | Farby lateksowe zmywalne półmatowe, odporne na mycie pod wysokim ciśnieniem, zawierające środki pleśniobójcze, odporność na szorowanie na mokro : klasa 2, PN-EN 13300:2002 | Tak |  |
| 30. | 2 chłodziarki laboratoryjne do magazynowania odczynników o wymiarach nie większych niż (S/G/W) 600 mm/660 mm/2000 mm, z regulowanymi półkami min 4, z przeszklonymi drzwiami, z zakresem temperatur od +3 do +16°C, o pojemności brutto nie mniejszej niż 400 L, z temperaturą wnętrza widoczną na wyświetlaczu zewnętrznym bez konieczności otwierania drzwi. | Tak |  |
| 31. | Moduł awaryjnego zasilania chłodziarek i zamrażarek złożony z zasilacza UPS podtrzymujący awaryjnie zasilanie przez ok. 3 godziny Zasilanie 230V na 230V. Moc zasilacza dobrana odpowiednio pod chłodziarkę bez modułu komunikacji, montowany na chodziarce. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z wymienionych parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.