## Dekon. maszynowa
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 18.03.2024r.
SPECYFIKACJA ASORTYMENTOWO-CENOWA sukcesywna dostawa preparatów do dekontaminacji maszynowej dla Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie - Państwowego Instytutu Badawczego Oddziału w Gliwicach
(Pełna nazwa Wykonawcy / Wykonawców w przypadku składania oferty wspólnej)
| Preparaty do dekontaminacji maszynowej | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość | Nazwa handlowa | EAN/Kod | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Uwagi |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0
1 | Preparat do mycia i płukania kaczek, basenów szpitalnych, - skład: kwasy organiczne (kwas cytrynowy oraz kwas mlekowy) - przeznaczony do automatycznych płuczek basenów szpitalnych, kaczek, butelek na mocz, misek i „ nerek” - pH koncentratu: 1,5 - deklaracja zgodności CE, - opakowanie: 5 litrów | szt. | 2 | [7 empty] | 0 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 0
2 | Preparat w postaci płynnego koncentratu - alkaliczny środek do mycia w myjniach-dezynfektorach, - skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, - uniemożliwiający powtórne osadzanie się pozostałości białkowych oraz zmniejszający napięcie powierzchniowe kąpieli myjącej, - przeznaczenie: maszynowe mycie narzędzi, sprzętu medycznego, obuwia operacyjnego (stosowany do elementów wykonanych z aluminium oraz tworzywa sztucznego), - niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych - pH: powyżej 10, - skład: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy ,środki konserwujące, inhibitor korozji. Nie zawierający glicerolu. - niezawierający chloru, - opakowanie 5 litrów, - dozowanie: 2-10 ml/l. | szt. | 2
3 | Preparat w postaci płynnego koncentratu - przeznaczony do maszynowej dezynfekcji termiczno-chemicznej sprzętu medycznego wrażliwego na temperaturę oraz endoskopów, - na bazie aldehydu glutarowego, - spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, BVDV, Vaccinia, Adeno, Polyoma) -w stężeniu 1% w czasie 5 min w temp. 55ºC, - opakowanie 5 litrów, - pH: neutralne, - dozowanie: 10 ml/l. | szt. | 2
4 | Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów giętkich. - skład: niejonowe środki powierzchniowo- czynne, enzymy, glikole konserwujące, - z wykluczeniem substancji wysoce łatwopalnych, niezawierający soli kwasów organicznych, - przeznaczony do wrażliwych na temperaturę narzędzi chirurgicznych, aluminium oksydowanego, szkła, obuwia operacyjnego, - mycie w temperaturze do 60 stopni C., - dozowanie: 6ml/l - pH: 5,5-7 - gęstość względna preparatu 1,06 - deklaracja zgodności CE, spełnia wymogi normy EN 15883 - opakowanie 5 litrów. - kompatybilny z poz. 9 - kompatybilny z myjnią Olympus ETD. | szt. | 8
5 | Enzymatyczny preparat myjący do endoskopów gietkich - skład: niejonowe i kationowe środki powierzchniowo- czynne, enzymy, - z wykluczeniem substancji wysoce łatwopalnych, niezawierający soli kwasów organicznych, - przeznaczony do wrażliwych na temperaturę narzędzi chirurgicznych, aluminium oksydowanego, szkła, oraz endoskopów giętkich. - mycie w temperaturze do 60 stopni C., - dozowanie: od 1 ml / l, - gęstość względna preparatu 1,10 g/cm3. - pH koncentratu: 7,89 - deklaracja zgodności CE, - opakowanie 5 litrów | szt. | 2
6 | Płynny neutralizator po myciu alkalicznym: - na bazie kwasu cytrynowego - pH 1,1 - nie zawierający substancji powierzchniowo- czynnych, alkaliczny koncentrat - nie szkodliwy dla środowiska - dozowanie: 1 ml / l, - deklaracja zgodności CE - opakowanie 5 litrów | szt. | 2
7 | Preparat do maszynowego mycia narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego i innych wyrobów medycznych. - skłąd: (proteaza), zawierający substancje sekwestrujące(kwas metyloglicynodioctowy, trójsodowy (MGDA)), oraz niejonowe środki powierzchniowo czynne. - preparat posiadający tolerancję materiałową wobec nierdzewnego instrumentarium medyczno-chirurgicznego oraz wyrobów z aluminium anodowanego, tytanu oraz tworzyw sztucznych(PET, PC, ABS PVC). - Stężenie użytkowe: 0,3-1%, pH>10. - Opakowanie 5l. | szt. | 2
8 | Preparat do spłukiwania-przemywania, łagodny detergent zasadowy do automatycznego mycia pojemników na odpady szpitalne oraz systemów rur, - zapobiega tworzeniu się kamienia - pH koncentratu: 9,7 - gęstość względna preparatu 1,14 g/cm3. - formuła ulegająca biodegradacji - wyrób medyczny - opakowanie 5 litrów | szt. | 2
9 | Preparat dezynfekcyjny do endoskopów giętkich. - skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, - preparat niezawierający glioksalu oraz soli, kwasów organicznych, - spektrum działania – B, F, Tbc ( Mycobacterium Tuberculosis), V( HSV -1) – 5 min. - przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno – termiczna w temp. 60 stopni C endoskopów, - dozowanie: 12 ml/l - deklaracja zgodności CE, spełnia wymogi normy EN 15883 - opakowanie: 5 litrów. - kompatybilny z poz. 4 - kompatybilny z myjnią Olympus ETD. - gęstość względna 1,04 | szt. | 25
10 | Preparat dezynfekcyjny: - skład: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, - preparat niezawierający glioksalu oraz soli, kwasów organicznych, - spektrum działania – B, F, Tbc ( Mycobacterium Tuberculosis), V( HSV -1) – 5 min. - przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno – termiczna w temp. 60 stopni C endoskopów, - dozowanie: 10 ml/ l - gęstość względna preparatu 1,04 g/cm3. - pH koncentratu: 3,5 - deklaracja zgodności CE, - opakowanie: 5 litrów | szt. | 2
RAZEM
Oświadczam/my, że zaoferowany przez nas produkt spełnia wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego w niniejszej specyfikacji asortymentowo-cenowej.
Oświadczam/my, że podana kwota zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia ( w tym w szczególności koszty, transportu i dostawy)
Wykonawca wypełnia Specyfikację asortymentowo – cenową poprzez uzupełnienie:
kolumny E – „Nazwa handlowa”,
kolumny F – „EAN/Kod”
kolumny I – Podanie stawki podatku VAT
1.Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym powyżej na kwotę:
Wartość ogólna netto:……………………………………………..PLN słownie ……………………………………………………………………………………………………………PLN
Wartość podatku VAT:……………………………………………..PLN słownie ……………………………………………………………………………………………………………PLN
Wartość ogólna brutto:……………………………………………PLN słownie …………………………………………….……………………………………………………………...PLN
2. Oswiadczam, że uważam się za związanego z niniejszą ofertą na okres……………………..( min. 30 dni) licząc od daty wyznaczonej jako termin składania ofert.
4. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu prawidłowo wystawionej faktury.
5. Termin realizacji /dostawy: Sukcesywnie przez okres 3 miesięcy, dostawy czastkowe realizowane do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
_____________________________ , dnia ________________________
(miejscowość) | [5 empty] | (czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy)