Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DZ/AM-231-65/24

Gliwice, dnia 20.08.2024r.

Parametry techniczne – System przyzywowy (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak, podać |  |
|  | Model/Typ | Tak, podać |  |
|  | System fabrycznie nowy (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | Tak, podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Cyfrowy system w technologii VOIP umożliwiający wezwanie pomocy/ pielęgniarki oraz komunikację głosową między personelem szpitalnym a pacjentem | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i optyczna (zmiana koloru i mruganie podświetlenia przycisku) na terminalu pacjenta (tj. słuchawka) informująca pacjenta, że wezwał pomoc lub chce skomunikować się z personelem. Zmiana koloru podświetlenia przycisku w chwili nawiązania połączenia z personelem szpitalnym | Tak, podać |  |
|  | Sygnalizacja akustyczna i optyczna w terminalu, w którym personel potwierdził swoją obecność | Tak, podać |  |
|  | Optyczna sygnalizacja statusu wezwania na lampce LED nad drzwiami sali na korytarzu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość archiwizacji pracy systemu (min. 3 lata) | Tak, podać |  |
|  | Możliwość łączenia kilku central pielęgniarskich – Oddziałów w jeden system. Proste przełączenie z poziomu terminalu pielęgniarskiego | Tak, podać |  |
|  | Możliwość wezwania dodatkowej pomocy – pielęgniarka, lekarz, personel pomocniczy | Tak, podać |  |
|  | Połączenie wszystkich elementów systemu za pośrednictwem sieci LAN (z wykorzystaniem kabli sieciowych CAT. 5 lub 6) | Tak, podać |  |
|  | Uszkodzenie, przerwanie komunikacji z którymkolwiek z modułów jest sygnalizowane komunikatem na centrali systemu w punkcie pielęgniarskim System z procedurą autodetekcji, autotestowania pracy całego systemu w trakcie jego pracy | Tak, podać |  |
|  | Każde wezwanie zobrazowane optycznie i akustycznie na terminalu głównym | Tak, podać |  |
|  | Możliwość połączenia głosowego z terminalu głównego do pomieszczenia lekarzy i w drugą stronę, a także zobrazowanie na terminalu w pomieszczeniu lekarza skąd i z którego miejsca – sali, pokoju jest wezwanie | Tak, podać |  |
|  | Terminal główny z kolorowym dotykowym ekranem min. 10” w technologii LCD | Tak, podać |  |
|  | System umożlwiający podłączenie z nieograniczoną ilością punktów sygnalizacyjnych – miejsc, stanowisk, WC, łazienek itd. | Tak, podać |  |
|  | System z funkcją umożliwiającą centralne komunikaty do wszystkich pomieszczeń objętych systemem | Tak, podać |  |
|  | System zgodny z normą DIN VDE 0834 | Tak, podać |  |
|  | System z funkcją głosowej nawigacji w j. polskim z jakiego miejsca lub od kogo przychodzi wezwanie | Tak, podać |  |
|  | Po przeszkoleniu przez producenta system umożliwiający podstawowy serwis przez personel techniczny szpitala tj. m. in. wymiana elementów, rozszerzenie/ zmniejszenie ilości podłączonych punktów do systemu przyzywowego | Tak, podać |  |
|  | Możliwość zarządzania i utrzymania systemów w całym szpitalu poprzez sieć komputerową za pomocą jednego PC | Tak, podać |  |
|  | Dwa programowalne przyciski do sterowania – np. oświetleniem w panelu lub innym rodzajem połączenia | Tak, podać |  |
|  | Możliwość głosowego połączenia i komunikacji głosowej między personelem w trakcie wykonywania czynności przy pacjencie | Tak, podać |  |
|  | System zapewniający połączenie głosowe do wszystkich pacjentów z sali jednocześnie lub indywidualnie z danym pacjentem | Tak, podać |  |
|  | Terminal pacjenta – słuchawka wyposażona w żyroskop | Tak, podać |  |
|  | System i moduły konfigurowalne zgodnie z życzeniem i wymogami personelu | Tak, podać |  |
|  | Możliwość natychmiastowej wymiany terminali pacjenta – słuchawek z jednego typu na drugi przez personel bez udziału serwisu producenta | Tak, podać |  |
|  | Możliwość natychmiastowej wymiany terminali pacjenta – słuchawek z jednego stanowiska na kolejne – przez personel bez udziału serwisu producenta | Tak, podać |  |
|  | System umożlwiający tworzenie infrastruktury sieciowej w oparciu o switche dowolnego producenta. Brak potrzeby korzystania z dedykowanych switchy. | Tak, podać |  |
|  | Upgrade oprogramowania systemu. Bezpłatne aktualizacje oprogramowania do zarządzania systemem przez cały okres użytkowania – min. 10 lat | Tak, podać |  |
|  | System z funkcją automatycznego przełączenia z trybu dyskretnego na głośnomówiący – terminal pacjenta, słuchawka, w przypadku zmiany pozycji obrót o 180 stopni (góra/dół) z pozycji podstawowej na pozycję odwróconą | Tak, podać |  |
|  | Terminal wezwania alarmowego WC/ łazienka z funkcją rozłączenia cięgna – siła min. 3 kg z gwarancją uzyskania połączenia tj. wezwania alarmowego personelu medycznego | Tak, podać |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja na elementy systemu – min. 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie | Tak |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | Tak, podać częstotliwość |  |