Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr sprawy: DA/AM-231-51/24

Gliwice, dnia 28.06.2024r.

Parametry techniczne – DIATERMIA CHIRURGICZNA (minimalne parametry techniczne) – 3 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak, podać |  |
|  | Model/Typ | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Oznakowanie CE – certyfikat CE lub deklaracja zgodności | Tak, podać |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Diatermia chirurgiczna mono- i bipolarna | Tak |  |
|  | Automatyczny tryb regulacji mocy cięcia i koagulacji | Tak |  |
|  | Funkcja wskazująca na wyświetlaczu wszystkie podpięte do aparatu instrumenty oraz wskazująca na wyświetlaczu tylko i wyłącznie parametry ostatnio używanego bądź obecnie używanego instrumentu | Tak |  |
|  | Moc cięcia monopolarnego do minimium 400W dla min. 2 trybów, z regulacją efektów tkankowych w minimalnym zakresie 0,1-10, w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Min. 2 różne prądy cięcia monopolarnego - różniące się efektem hemostatycznym (nie dotyczy regulacji mocy) w każdym rodzaju/trybie cięcia min. 10 efektów hemostatycznych | Tak |  |
|  | Min. 2 różne tryby cięcia monopolarnego z min. 4 stopniowym efektem hemostatycznym | Tak |  |
|  | Min. 4 tryby koagulacji monopolarnej: delikatna, forsowna, preparacyjna oraz spray | Tak |  |
|  | Koagulacja monopolarna delikatna do minimum 240 W, z możliwością regulacji efektów hemostatycznych w minimalnym zakresie 0,1-10, w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Koagulacja sprayowa o mocy do minimum 170 W, z możliwością regulacji efektów homostaczycznych w minimalnym zakresie 0,1-10 w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Koagulacja forsowna o mocy do minimum 140 W, z możliwością regulacji efektów homostaczycznych w minimalnym zakresie 0,1-10 w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Koagulacja preparacyjna o mocy do minimum 240 W, z możliwością regulacji efektów homostaczycznych w minimalnym zakresie 0,1-10 w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Dodatkowy rodzaj, tryb koagulacji monopolarnej przeznaczony do rozcinania warstw tkanek z hemostazą z równocześnie nieznacznym bocznym uszkodzeniem tkanek o mocy do minimum 140 W | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru trybu cięcia bipolarnego – co najmniej 2 tryby, w tym 1 tryb cięcia bipolarnego w środowisku NaCl dla instrumentów bipolarnych | Tak |  |
|  | Przynajmniej jeden tryb cięcia bipolarnego z mocą do minimum 400 W do pracy w środowisku wodnym | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji elektów tkankowych w minimalnym zakresie od 0,1-10 w skokach co 0,1, do uzyskania podczas cięcia bipolarnego w środowisku NaCl, nie dotyczy regulacji mocy | Tak |  |
|  | Koagulacja bipolarna w roztworze soli fizjologicznej o mocy do minimum 240 W z możliwością regulacji elektów tkankowych w minimalnym zakresie od 0,1-10, w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji elektów hemostatycznych w minimalnym zakresie od 0,1-10, w skokach co 0,1, do uzyskania podczas koagulacji bipolarnej w środowisku NaCl, nie dotyczy regulacji mocy | Tak |  |
|  | Minimum dwa rodzaje koagulacji bipolarnej do pincet bipolarnych: delikatny i mocny | Tak |  |
|  | Przynajmniej jeden tryb koagulacji bipolarnej do pincet bipolarnych z funkcją autostop o mocy do minnimum 240 W, z możliwością regulacji efektów hemostatycznych w minimalnym zakresie 0,1-10, w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji efektów hemostatycznych podczas koagulacji bipolarnej w minimalnym zakresie od 0,1-10, w skokach co 0,1 | Tak |  |
|  | Funkcja automatycznej aktywacji koagulacji bipolarnej po uchwyceniu instrumentem tkanki, z regulowanym opóźnieniem aktywacji | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji opóźnienia funkcji automatycznego rozpoczęcia pracy w minimalnym zakresie od 0.1s do 8s. w krokach co max. 0,1s | Tak |  |
|  | Możliwość pracy z funkcją automatycznej dezaktywacji pracy (po skutecznym skoagulowaniu tkanki, zanim tkanka zacznie przywierać do instrumentu) dla instrumentów bipolarnych | Tak |  |
|  | Minimum 2 gniazda przyłączeniowe do włączników nożnych zamieszczone z tyłu aparatu | Tak |  |
|  | Możliwość przypisania włączników nożnych zarówno do gniazda instrumentów monopolarnych jak i bipolarnych, z możliwością rozdzielenia włącznika podwójnego i np. uruchomienia funkcji monopolarnego cięcia i bipolarnej koagulacji przy użyciu jednego podwójnego włącznika nożnego | Tak |  |
|  | Minimalna liczba gniazd przyłączeniowych uniwersalnych bez konieczności stosowania adapterów: - Monopolarne uniwersalne – min. 1 szt. - Bipolarne uniwersalne – min. 1 szt. - Wielofunkcyjne do wtyczek pięciokołowych obsługującymi narzędzia do zamykania naczyń będącymi w posiadaniu zamawiającego – min. 1szt - Uniwersalne umożliwiające podpięcie zarówno wtyczek monopolarnych 3 pinowych jak i wtyczek bipolarnych 2 pinowych – min. 1szt. - Neutralne uniwersalne – min. 1szt. | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazdo bipolarne z możliwością podłączenia kabli z wtykiem typu: – 2 Pin w rozstawie 22 mm i 28,5 mm – min. 1 szt. – 1 Pin – min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazdo monopolarne umożliwiające bezpośrednie podłączenie przewodów z wtyczkami: - jednopinowymi 4 mm i 5 mm – min 1 szt. - trzypinowych bez żadnych dodatkowych łączników, adapterów – min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Uniwersalne gniazdo neutralne wyposażone w np. element przesuwny, który w zależności od położenia pozwala na podłączenie wtyczki: - Ø 6,35 mm (standard ERBE) – min. 1 szt. - wtyczki z 2 bolcami (standard Valleylab)- min. 1 szt. | Tak |  |
|  | Wymienne moduły gniazd przyłączeniowych umożliwiające wymianę gniazd w różnych konfiguracjach w zależności od potrzeb użytkownika bez potrzeby otwierania obudowy | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe gniazdo monopolarne lub bipolarne | Tak |  |
|  | Aparat wyposażony w tryb do polipektomii i sfinkterotomii | Tak |  |
|  | Monitor mocy szczytowej i średniej z możliwością odczytu przez użytkownika podczas zabiegu ilości podanego do pacjenta prądu podczas jednej aktywacji instrumentu mono lub bipolarnego | Tak |  |
|  | Układ monitorujący parametry bezpieczeństwa: - kontakt elektrody z wyświetlaniem informacji liczbowej o wartości oporności połączenia - orientacje elektrody neutralnej względem elektrody aktywnej | Tak |  |
|  | Czytelna informacja o aktualnym stanie połączenia elektrody ze skórą pacjenta: - wizualna – w postaci koła zakresowego oraz dodatkowej lampki kontrolnej - liczbowa – dane o rezystancji połączenia w przypadku stosowania elektrody neutralnej jednorazowej dzielonej | Tak |  |
|  | Aparat z możliwością wyboru dodatkowego, specjalnego trybu bezpieczeństwa dla pacjentów z niewielką opornością skóry oraz możliwością wyświetlanie informacji liczbowej o wartości oporności połączenia podczas zabiegu | Tak |  |
|  | Zakres rezystancji układu ochronnego elektrody neutralnej max do 130 Ohm | Tak |  |
|  | Możliwość zapamiętania min. 200 programów i zapisania ich pod nazwą procedury lub nazwiskiem lekarza | Tak |  |
|  | Możliwość utworzenia w każdym programie min. 5 podprogramów (z innymi nastawieniami trybu koagulacji, trybu cięcia, mocy, oraz innym efektem) | Tak |  |
|  | Wchodzenie w podprogram przy pomocy sterylnego uchwytu monopolarnego i włącznika nożnego bez udziały osób trzecich | Tak |  |
|  | Możliwość wyboru ekranu startowego aparatu z listy zapamiętanych programów lub ostatnio używanego przez użytkownika programu | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji : - Jasności oraz kontrastu wyświetlacza - Natężenia dźwięku oddzielnie dla klawiszy oraz systemu w skali min. 10 stopniowej - Maksymalnego czasu aktywacji do min. 90 s z możliwością wyłączenia czasu aktywacji, itd | Tak |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa i wizualna awarii z wyświetlaniem kodu błędu oraz zapamiętaniem błędu w aparacie | Tak |  |
| Wyposażenie |  |  |  |
|  | Podwójny włącznik nożny wodoodporny z możliwością przełączania programu przeznaczony do dezynfekcji – 1 szt. | Tak |  |
|  | Uchwyt monopolarny z 2 przyciskami, średnicą trzpienia 2,4mm oraz kablem przyłączeniowym długości min. 4 m – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda nożowa prosta 1,5-1,6 x 17-18 mm dł. 40-45 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Elektroda igłowa wolframowa 0,5x3 mm prosta dł. 40-45 mm – 1 szt. | Tak |  |
|  | Jednorazowy sterylny uchwyt monopolarny ze szpatułką oraz kablem przyłączeniowym dł. min 3 m – 20 szt. | Tak |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 36 miesięcy | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia przez Zamawiającego | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzeń | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji – jeśli ma zastosowanie | Tak |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | Tak, podać częstotliwość |  |