- Załącznik nr 1

- Opis przedmiotu zamówienia

- Nr spr. DA/AM-231-62/24

- Gliwice dn. 30.07.2024r.

Parametry techniczne:

Inkubator CellXpert® C170i firmy Eppendorf (lub równoważny) wraz z reduktorem butlowym dwustopniowym do Co2 (2RBKW-0,15) wraz z wszystkimi niezbędnymi akcesoriami oraz instalacją i szkoleniem w zakresie obsługi

| Lp. | Parametry wymagane/ lub równoważne | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | TAK, podać |  |
|  | Model/Typ | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK, podać (jeżeli dotyczy) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Pojemność komory inkubatora 167L | TAK, podać |  |
|  | Sześciościenny system grzania. Rozprowadzanie temperatury na zasadzie konwekcji, bez użycia wentylatora, eliminujący drgania oraz zmniejszający ryzyko kontaminacji wewnętrznej. Brak konieczności użycia wewnętrznych filtrów HEPA współpracujących z wentylatorem | TAK |  |
|  | Szklane drzwi wewnętrzne z uszczelkami umożliwiające podgląd kultur, minimalizując wpływ czynników zewnętrznych na atmosferę wewnątrz komory. Drzwi wewnętrzne dzielone na 4 części z możliwością otwarcia każdego segmentu osobno lub całych drzwi | TAK |  |
|  | Drzwi zamykane na system magnetyczny | TAK |  |
|  | Komora inkubatora wykonana ze stali nierdzewnej polerowanej z zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami, półki i stelaże łatwe do wyjęcia | TAK |  |
|  | 4 półki perforowane ze stali nierdzewnej o wymiarach (S x G) 522 x 428 mm. Możliwość zainstalowania maksymalnie 8 półek | TAK, podać |  |
|  | Półprzewodnikowy czujnik CO2 na podczerwień działający niezależnie od poziomu wilgotności, odporny na temperaturę 180 st. C | TAK |  |
| - M | Niezależny filtr HEPA na doprowadzeniu CO2 | TAK |  |
|  | Regulacja CO2 w zakresie 0,1-20% z dokładnością 0,1% | TAK, podać |  |
|  | Stabilność CO2 +/-0,1% | TAK, podać |  |
|  | Prędkość przywracania poziomu CO2 do wartości 5% po otwarciu drzwi na 30s: <5min, +/-1min | TAK, podać |  |
|  | Zakres temperatur pracy: +4st. C ponad temperaturę otoczenia do +50st. C | TAK, podać |  |
|  | Wyposażony w integralny system kilku czujników temperatury | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury o 0,1st. C | TAK, podać |  |
|  | Jednorodność temperatury w komorze inkubatora w temperaturze +37 st, C wynosząca +/-0,3 st. C | TAK, podać |  |
|  | Inkubator wyposażony w opcję autosterylizacji komory inkubatora w temperaturze +180 st. C przez 2 godziny | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu oraz eksportowania z urządzenia protokołu dotyczącego procesu autosterylizacji | TAK |  |
|  | Wyjmowana taca nawilżająca ze stali nierdzewnej o poj. 2,5L | TAK |  |
|  | Kontrola wilgotności: 95% w 37 st. C | TAK, podać |  |
|  | System alarmów nieprawidłowej pracy z uwzględnieniem stanów alarmowych: nieprawidłowej temperatury w komorze, nieprawidłowego poziomu CO2 w komorze, otwartych drzwi | TAK |  |
|  | 2 porty dostępu o średnicy zewnętrznej 25mm umieszczone na tylnej ścianie komory inkubatora umożliwiające doprowadzenie urządzeń zewnętrznych | TAK |  |
|  | Intuicyjny dotykowy wyświetlacz 7” wyposażony w 2 porty USB 2.0 | TAK, podać |  |
|  | Inkubator wyposażony w oprogramowanie umożliwiające ustawienie profili użytkowników oraz ich zarządzanie | TAK |  |
|  | Rejestracja danych i wykresów rejestrujących zmiany stężenia CO2, temperatury oraz zapisujący informacje o alarmach w okresie max. 6 miesięcy. Możliwość eksportu wykresów, komunikatów o zdarzeniach w formacie PDF lub CSV poprzez łącze USB 2.0 | TAK |  |
|  | Wyposażony w port umożlwiający podłączenie urządzenia do lokalnej sieci internetowej oraz BMS | TAK |  |
|  | Waga 107 kg z podstawowym wyposażeniem | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (W x S x G) 900 X 718 X 715 mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory (W x S x G) 692 x 539 x 445 mm | TAK, podać |  |
|  | Gwarancja i serwis |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta | TAK, podać częstotliwość |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w cenie sprzętu w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Zagwarantowane bezpłatne naprawy urządzenia w przypadku awarii w okresie gwarancji | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego z zakresu obsługi i konserwacji w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi technicznej i konserwacji w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |