Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-47/23

Gliwice dn. 11.05.2023r.

Parametry techniczne – sonifikator

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Programowalny system do lizy komórek i przygotowania próbek | TAK |  |
|  | Wymiary generatora nie większe niż: 250mm x 350mm x 200mm (szer. x dł. x wys.) | TAK, (podać) |  |
|  | Moc znamionowa: min. 120 W | TAK, (podać) |  |
|  | Częstotliwość robocza: min. 20 kHz | TAK, (podać) |  |
|  | Możliwość przetwarzania próbek o objętości od 0,5 do 15 ml | TAK, (podać) |  |
|  | Programowalny w min. Zakresie od jednej sekundy do 10 godzin | TAK, (podać) |  |
|  | Ochrona przed przeładowaniem | TAK |  |
|  | Tryb pulsacyjny (od jednej sekundy do 59 sekund) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz energii (W i J) | TAK |  |
|  | Konwerter o wadze maks. 350 g do obsługi ręcznej | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie zawierające: generator, konwerter, sondę 3mm (1/8"), kable, komplet kluczy | TAK |  |
| Gwarancja / instrukcja |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Parametry techniczne – wytrząsarka kołyskowa

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Wytrząsarka kołyskowa z regulacją prędkości | TAK |  |
|  | Zastosowanie do równomiernego mieszania płynów w probówkach, płytkach, butelkach do hodowli i szalkach | TAK |  |
|  | Parametry: 100-240V, 1A, 9.5W, 50/60Hz | TAK, (podać) |  |
|  | Zakres prędkości min. od 2 do 60 obr./min | TAK, (podać) |  |
|  | Dokładność prędkości ±1 obr./min | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia 20° +/-5° | TAK |  |
|  | Zakres temperatury roboczej:min. od 5°C do 40°C | TAK, (podać) |  |
|  | Nadaje się do użytku w inkubatorach, lodówkach i komorach laminarnych i gorących. | TAK |  |
|  | Minutnik od 0 do 99h 59min | TAK |  |
|  | Maksymalny udźwig min. 0,8 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Taca wykonana z aluminium | TAK |  |
|  | Wymiary tacy (dł. x szer.) 300 mm x 250 mm +/- 10% | TAK, (podać) |  |
|  | Wymiary całkowite urządzenia (dł. x szer. x wys.) 400 mm x 300 mm x 250 mm +/- 10% | TAK, (podać) |  |
|  | Gumowa mata z wgłębieniami i sześć opasek mocujących probówki | TAK |  |
|  | Praca ciągła lub czasowa z automatycznym wyłączaniem | TAK |  |
|  | Alarm dźwiękowy i wizualny, gdy ustawiony czas osiągnie zero | TAK |  |
| Gwarancja / instrukcja |
|  | Gwarancja 24 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |

Parametry techniczne – zintegrowany koncentrator próżniowy

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent/kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model/Typ | TAK, (podać) |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2023), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK, (podać) |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | Obsługuje szybkie i bezpieczne zatężanie i wysychanie próbek, w tym kwasów nukleinowych, preparatów PCR i syntetycznych oligonukleotydów | TAK |  |
|  | Przeznaczony do przygotowania próbek o objętości do 2ml | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia i zapisywania min. trzech metod | TAK |  |
|  | Sygnalizacja świetlna na pokrywie świadcząca o zamknięciu i blokadzie | TAK |  |
|  | Integralność danych i możliwość przesyłania danych do pobierania przez port USB | TAK |  |
|  | Wymiary: (SxGxW) 30 x 65 x 30 cm +/-10% | TAK, (podać) |  |
|  | Waga urządzenia: max. 40 kg | TAK, (podać) |  |
|  | Komora wykonana z aluminium pokrytego teflonem | TAK |  |
|  | Pokrywa: przezroczysta, akrylowa pokrywa z blokadą zabezpieczającą | TAK |  |
|  | Napięcie/częstotliwość/moc: DNA130-230 230 V AC / 50 Hz, 6 A | TAK, (podać) |  |
|  | Bezobsługowy silnik indukcyjny | TAK |  |
|  | Hałas: <65 dBA | TAK, (podać) |  |
|  | Pompa próżniowa: bezolejowa pompa membranowa ETFE | TAK |  |
|  | Wydajność: 30 l/min przy 50 Hz | TAK, (podać) |  |
|  | Kontrola próżni: < 13 mbar (1,3 kPa) | TAK, (podać) |  |
|  | Panel sterowania LED pokazujący temperaturę, czas pracy i czas ogrzewania | TAK |  |
|  | Zakres temp.: temp. otoczenia, 35 - 65°C wzrost co 5°C | TAK |  |
|  | Zakres timera (podgrzewanie i uruchomienie)w zakresie min,od 1 minuty do 9 godzin i 59 minut, tryb ciągły | TAK, (podać) |  |
|  | Tryby: automatyczny, ręczny, wstępnego podgrzewania | TAK |  |
| Gwarancja / instrukcja |
|  | Gwarancja 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) – dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |