Załącznik: nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DA/AM-231-49/23

Gliwice dn. 30.05.2023r.

Parametry techniczne – konwekcyjny system ogrzewania pacjenta (minimalne parametry techniczne) – 7 szt.

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |
|  | Producent / Kraj | TAK, (podać) |  |
|  | Model / Typ (jeżeli posiada) | TAK, (podać) |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy, kompletny i gotowy do użycia bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | TAK |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2023 | TAK |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE | TAK |  |
| Parametry podstawowe |
|  | System ogrzewania pacjenta za pomocą strumienia ciepłego powietrza. | TAK |  |
|  | System złożony z urządzenia grzewczego oraz kołderek, kocy grzewczych do użytku u jednego pacjenta | TAK |  |
|  | Możliwość mocowania ogrzewacza: - do stojaka do kroplówek, - łóżku pacjenta za pomocą własnego uchwytu uchwytów | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia nie większe niż: 40 x 28 x 25 cm (Wys. x Szer. x Głęb.) | TAK, (podać) |  |
|  | Wytrzymała, plastikowa obudowa urządzenia | TAK |  |
|  | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia | TAK |  |
|  | Masa urządzenia max. 7,0kg | TAK, (podać) |  |
|  | Zasilanie 230 V, 50 Hz | TAK, (podać) |  |
|  | Moc elementu grzejnego min. 500 W / VA | TAK, (podać) |  |
|  | Poziom hałasu podczas pracy urządzenia w odległości 1 m od urządzenia. | PODAĆ |  |
|  | Kołderki grzewcze dostępne w min. 8 typach/rozmiarach: | TAK, (podać) |  |
|  | Kołderki grzewcze jednorazowego użytku dla jednego pacjenta, przezierne dla promieniowania rentgenowskiego | TAK |  |
|  | Kołderki dwukolorowe z oznaczeniem strony do kontaktu z ciałem pacjenta | TAK |  |
|  | Przewód elastyczny łączący urządzenie z kołderką | TAK, podać |  |
|  | Statyw jezdny z koszykiem , blokada na min 2 koła | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona | TAK |  |
|  | Zakresy temperatur pracy urządzenia: min.32°C /38°C/ 43°C +/- 2°C | TAK, (podać) |  |
|  | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: max 1000 l/min. | TAK |  |
|  | Zadana temperatura musi odpowiadać temperaturze na końcu wylotu przewodu powietrznego | TAK |  |
|  | System zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia: z alarmem dźwiękowym i wizualny, wyłączenie grzania i wentylatora. | TAK opisać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w wewnętrzny licznik przepracowanych godzin. Kontrolka optyczna dająca informację o konieczności wymiany filtra | TAK |  |
|  | Dostępność wymiennych filtrów HEPA – możliwość wymiany i zerowania licznika godzin pracy ogrzewacza przez personel techniczny szpitala | TAK podać |  |
|  | W dostawie z urządzeniem: 1800 szt. kołderek grzewczych na całe ciało pacjenta dorosłego. | TAK, (podać) |  |
| Gwarancja i serwis |
|  | Okres gwarancji: 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim oraz w języku angielskim (jeżeli posiada) dostarczona wraz z urządzeniem w formie papierowej oraz elektronicznej | TAK |  |
|  | Przegląd/y w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej urządzenia wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta (co najmniej jeden przegląd pod koniec każdego roku trwania gwarancji) | TAK, (podać częstotliwość) |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji oferowanego urządzenia | TAK |  |