Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Nr spr. DZ/AM-231-97/24

Gliwice dn. 05.12.2024r.

Parametry techniczne – system identyfikacji nerwów (minimalne parametry techniczne)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| Informacje ogólne |  |  |  |
|  | Producent/kraj | Tak, podać |  |
|  | Model/Typ | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej niż 2024), kompletne i gotowe do użycia – bez dodatkowych nakładów finansowych ze strony Zamawiającego | Tak, podać |  |
|  | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | Tak, podać (jeżeli posiada) |  |
| Parametry podstawowe |  |  |  |
|  | Aparat służący do neuromonitoringu nerwów czaszkowych w chirurgii endokrynologicznej, chirurgii kolorektalnej, chirurgii laryngologicznej | TAK |  |
|  | Intuicyjny interfejs pacjenta z gniazdami typu touchproof do podłączenia elektrod w chirurgii endokrynologicznej i laryngologicznej z wielorazowym , nieautoklawowalnym przewodem dł. 4,5 m – 1 szt. | TAK |  |
|  | Intuicyjny interfejs pacjenta z gniazdami typu touchproof do połączenia elektrod w chirurgii kolorektalnej z laryngologicznej z wielorazowym, nieautoklawowalnym przewodem dł. 4,5 m – 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Interfejs pacjenta, służący do podłączenia elektrod odbiorczych i stymulacyjnych z możliwością zawieszenia na szynie stołu operacyjnego. Podłączenie elektrod do interfejsu pacjenta bez konieczności bezpośredniego łączenia elektrod z monitorem | TAK |  |
|  | Monitor wyposażony w min. 6 kanałów roboczych | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie wyposażone w min. 2 stymulatory stałoprądowe z zakresem stymulacji od min. 0,01 do 25mA. Zakres regulacji częstotliwości impulsów min. od 1 do 60 Hz, skok co 1 Hz – do wybory przy pomocy oprogramowania | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie posiadające kolorowy ekran dotykowy LCD min. 12 cali | TAK, podać |  |
|  | Procedury zdefiniowane dla różnych specjalności, niewymagające nanoszenia zmian w ustawionych parametrach. Możliwość stworzenia nowych, indywidualnych procedur według potrzeb użytkownika | TAK |  |
|  | Regulacja stymulacją przy pomocy pokrętła nawigacyjnego oraz panelu dotykowego | TAK |  |
|  | Automatyczna kontrola elektrod potwierdzająca ich integralność, prezentacja kontroli na ekranie monitora | TAK, podać |  |
|  | Alarm o nieprawidłowym połączeniu elektrody lub jej wypięciu – min. wizualny lub dźwiękowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie potencjałów wolnobiegnących i wywołanych EMG | TAK |  |
|  | Potencjały wywołane EMG zapisywane automatycznie do pamięci wewnętrznej aparatu | TAK |  |
|  | Przypisanie komentarzy w języku polskin do bieżącego pomiaru EMG wprowadzane w momencie odpowiedzi oraz dowolnie późniejszym czasie | TAK |  |
|  | Menu obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Wybór sygnału dźwiękowej odpowiedzi EMG: analogowy proporcjonalny do amplitudy odpowiedzi oraz cyfrowy | TAK |  |
|  | Automatyczne wykrywanie oraz eliminowanie artefaktów, zakłóceń | TAK |  |
|  | Sygnalizacja dźwiękowa dla każdej stymulacji elektrodą stymulującą. Różnorodne dźwięki podczas stymulacji tkanki nerwowej oraz stymulacji obszarów, w których nerwy się nie znajdują | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w pamięć wewnętrzną min. 13GB do przechowywania rekordów danych pacjenta z zapisanymi krzywymi EMG z możliwością odczytu zapisanego rekordu w dowolnym czasie po zabiegu | TAK, podać |  |
|  | Wydruk raportu z zabiegu do pliku min. PDF, JPG | TAK, podać |  |
|  | Eksportu do komputera całej bazy danych | TAK |  |
|  | Raportowanie w formie wykresów odpowiedzi EMG i wartości liczbowych amplitudy i latencji | TAK |  |
|  | Pomiar amplitudy i latencji przy odpowiedzi mięśniowej EMG - przypisywanie wartości liczbowych na życzenie operatora | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzymania widoku ekranu za pomocą funkcji freezy | TAK |  |
|  | Potencjalne zagrożenie uszkodzenia nerwu sygnalizowane alarmem wizualnym kodowanym kolorystycznie i dźwiękowym- przy zastosowaniu elektrody do ciągłej stymulacji nerwów | TAK |  |
|  | Automatyczne dodanie numeru pacjenta przy pomocy wbudowanego skanera kodów kreskowych i kodów QR | TAK |  |
|  | Praca w sieci szpitalnej poprzez port Ethernet (możliwość drukowania raportu na drukarce sieciowej) | TAK, podać |  |
|  | Przewód przyłączeniowy do elektrody odbiorczej naklejanej na rurkę intubacyjną. Przewód wielorazowy – 3 szt. | TAK, podać nr katalogowy |  |
|  | Jednorazowy, sterylny zestaw do zabiegów kolorektalnych składający się z elektrody doodbytniczej, zestawu do podłączenia cewnika do pomiaru ciśnienia w pęcherzu, oraz sondy widełkowej bipolarnej dł min. 400 mm – 10 kompletów | TAK, podać nr katalogowy |  |
|  | Elektroda igłowa bipolarna dł. igły min. 30mm, dł. przewodu min. 1,5m. Produkt jednorazowy, sterylny, opakowanie zbiorcze 10 sztuk | TAK, podać nr katalogowy |  |
|  | Uniwersalne lupy operacyjne: powiększenie min. 2,5x; dystans roboczy min. 400 mm – 1 szt. | TAK, podać nr katalogowy |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja 24 miesiące | Tak |  |
|  | W okresie gwarancji przeglądy gwarancyjne zgodnie z zaleceniami producenta wraz ze wszystkimi częściami niezbędnymi do wykonania przeglądów. W okresie gwarancji Zamawiający wymaga wykonania co najmniej 1 przeglądu w ostatnim miesiącu gwarancji | Tak, podać częstotliwość przeglądów |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla osób personelu medycznego w zakresie właściwej obsługi, mycia i konserwacji zakupionego urządzenia w siedzibie Zamawiającego zapewniające bezpieczną i prawidłową pracę z urządzeniem wg zaleceń producenta | Tak |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia instruktażowego dla pracowników Działu Aparatury Medycznej w zakresie budowy, kontroli, diagnostyki urządzenia w siedzibie Zamawiającego | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z urządzeniami do każdego: - instrukcję obsługi w języku polskim w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, - paszport urządzenia, - kartę gwarancyjną z wykazem punktów serwisowych, - wykaz części i materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu zamówienia, - instrukcję konserwacji, mycia, dezynfekcji – jeśli ma zastosowanie | Tak |  |