Załącznik nr 1

Nr spr. DZ/AM-231-102/24
                                                              		 Gliwice dn. 20.12.2024r.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Modernizacja aparatu rezonansu magnetycznego Siemens MAGNETOM Prisma 3T  dla Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego

Oddziału w Gliwicach

| Nazwa i typ: | …………………………………………. |
| --- | --- |
| Producent / kraj produkcji: | …………………………………………. |
| Rok produkcji (min. 2024 za wyjątkiem elementów nie podlegających wymianie w ramach modernizacji- zgodnie z treścią poniższej tabeli): | …………………………………………. |

| LP. | OPIS PARAMETRU | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY /wypełnia Wykonawca – należy potwierdzić spełnienie wymagań poprzez „TAK” lub tam gdzie to wymagane podać posiadane parametry/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. INFORMACJE PRODUKTOWE |  |  |  |
| 0.1. | Producent / Kraj | TAK podać |  |
| 0.2. | Model / typ (jeżeli posiada) | TAK podać |  |
| 1. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
| 1.1. | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego wyposażonej w model Prisma 3T, numer seryjny 66026, zainstalowanego w NIO-PIB Oddział w Gliwicach - Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej | TAK |  |
| 1.2. | Modernizacja rezonansu magnetycznego z pozostawieniem istniejącego magnesu aparatu (szczegóły w sekcji 2) | TAK |  |
| 1.3. | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie systemu gradientowego (szczegóły w sekcji 3) | TAK |  |
| 1.4. | Modernizacja systemu RF rezonansu magnetycznego do technologii obejmującej obsługę cewek biometrycznych (szczegóły w sekcji 4) | TAK |  |
| 1.5. | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie cewek obrazujących (szczegóły w sekcji 5) | TAK |  |
| 1.6. | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego w zakresie elementów pozycjonowania i nadzorowania pacjenta (szczegóły w sekcji 6) | TAK |  |
| 1.7. | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie aktualizacji aplikacji klinicznych (szczegóły w sekcji 7) | TAK |  |
| 1.8. | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie aktualizacji sekwencji obrazujących (szczegóły w sekcji 8) | TAK |  |
| 1.9. | Modernizacja rezonansu magnetycznego w zakresie aktualizacji parametrów obrazowania (szczegóły w sekcji 9) | TAK |  |
| 1.10. | Modernizacja pracowni rezonansu magnetycznego w zakresie wymiany konsoli operatorskiej (szczegóły w sekcji 10) | TAK |  |
| 2. MAGNES |  |  |  |
| 2.1. | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w płaszczyźnie x/y po modernizacji | ≤ 3,5 m; podać wartość [m] |  |
| 2.2. | Wymiar pola rozproszonego 5 Gauss (0,5 mT) w osi z po modernizacji | ≤ 6,0 m; podać wartość [m] |  |
| 2.3. | Zużycie helu przy typowej pracy klinicznej z wyłączeniem ubytków przy pracach serwisowych | 0,0 l/rok; podać wartość [l/rok] |  |
| 2.4. | Homogeniczność pola magnetycznego wartości gwarantowane mierzona metodą Volume-root-mean-square w kulach o średnicy: |  |  |
| 2.4.1. | 10 cm | ≤ 0,001 ppm; podać wartość [ppm] |  |
| 2.4.2. | 20 cm | ≤ 0,02 ppm; podać wartość [ppm] |  |
| 2.4.3. | 30 cm | ≤ 0,1 ppm; podać wartość [ppm] |  |
| 2.4.4. | 40 cm | ≤ 0,2 ppm; podać wartość [ppm] |  |
| 2.4.5. | 45 cm | ≤ 0,5 ppm; podać wartość [ppm] |  |
| 2.4.6. | 50 cm | ≤ 1,5 ppm; podać wartość [ppm] |  |
| 2.5. | Sprzętowa korekta homogeniczności pola po wprowadzeniu do magnesu pacjenta i cewek odbiorczych |  |  |
| 2.5.1. | Korekcja liniowa pierwszego rzędu | TAK podać nazwę |  |
| 2.5.2. | Korekcja nieliniowa wyższego rzędu | TAK podać nazwę |  |
| 3. SYSTEM GRADIENTOWY |  |  |  |
| 3.1. | Maksymalna amplituda gradientów w każdej osi | ≥ 200 mT/m; podać wartość [mT/m] |  |
| 3.2. | Maksymalna szybkość narastania gradientów (slew rate) w każdej osi, dla amplitudy podanej w pkt. 3.1. | ≥ 200 T/m/s; podać wartość [T/m/s] |  |
| 3.3. | Wartości podane w pkt. 3.1. i 3.2. uzyskiwane jednocześnie | TAK |  |
| 4. SYSTEM RF |  |  |  |
| 4.1. | Tor protonowy – sekcja nadawcza |  |  |
| 4.1.1. | Moc wyjściowa | ≥ 40 kW; podać wartość [kW] |  |
| 4.1.2. | Tor nadawczy sygnału MR wyposażony w technologię wielokanałowej transmisji dla optymalizacji jednorodności pola B1 – technologia MultiTransmit, MultiDrive, TimTX TrueForm, lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK; podać nazwę technologii |  |
| 4.1.3. | Tor nadawczy sygnału MR wyposażony w technologię wielokanałowej transmisji pozwalającej na dynamiczne kształtowanie impulsów pobudzających w celu selektywnego pobudzenia zlokalizowanej objętości, dla wykorzystania w konkretnych zastosowaniach aplikacyjnych (nie tylko dla optymalizacji jednorodności pola B1) – technologia TimTX TrueShape, lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK; podać nazwę technologii i zastosowań aplikacyjnych |  |
| 4.1.4. | Tor nadawczy sygnału MR pomiędzy maszynownią a pomieszczeniem badań zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | TAK podać nazwę |  |
| 4.2. | Tor protonowy – sekcja odbiorcza |  |  |
| 4.2.1. | Technologia obsługująca cewki biometryczne, dostrajające się do różnic anatomicznych oraz posiadające wbudowane czujniki funkcji życiowych pacjenta | TAK podać nazwę |  |
| 4.2.2. | Maksymalna liczba kanałów – łączna liczba elementów obrazujących cewek odbiorczych podłączonych jednocześnie do aparatu i znajdujących się w maksymalnym zakresie skanowania, z przesuwem stołu pacjenta | ≥ 220; podać wartość [n] |  |
| 4.2.3. | Liczba rzeczywistych równoległych cyfrowych kanałów odbiorczych z pełną ścieżką cyfrową wykorzystywanych jednocześnie w statycznym FoV, bez przesuwu stołu pacjenta | ≥ 120; podać wartość [n] |  |
| 4.2.4. | Tor odbiorczy sygnału MR pomiędzy pomieszczeniem badań a maszynownią zbudowany w optycznej technologii cyfrowej | TAK podać nazwę |  |
| 4.3. | Tor wielojądrowy |  |  |
| 4.3.1. | Wieloczęstotliwościowy tor obrazowania wielojądrowego i spektroskopii wielojądrowej umożliwiający generowanie impulsów pobudzających o częstotliwościach odpowiadających częstotliwościom rezonansowym w polu 3T dla następujących izotopów pierwiastków: hel 3He, lit 7Li, węgiel 13C, tlen 17O, fluor 19F, sód 23Na, fosfor 31P i ksenon 129Xe | TAK podać nazwę |  |
| 5. CEWKI |  |  |  |
| 5.1. | Cewka nadawczo-odbiorcza ogólnego przeznaczenia zabudowana w tunelu pacjenta | TAK podać nazwę cewki |  |
| 5.2. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do rutynowych badań głowy i szyi, posiadająca w badanym obszarze min. 20 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; Cewka biometryczna posiadająca możliwość zmiany kąta pochylenia głowy pacjenta przynajmniej w 3 pozycjach oraz wyposażona w zintegrowany system dodatkowej, sprzętowej korekty homogeniczności o zasięgu lokalnym, zwł. w obszarze szyi – technologia CoilShim lub zgodnie z nomenklaturą producenta Lusterko montowane/ zdejmowane na przedniej części cewki do patrzenia dwukierunkowego (wstecznie lub do przody) przez pacjenta. | TAK podać nazwę cewki |  |
| 5.3. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do zaawansowanych badań w obszarze głowa-szyja, posiadająca w badanym obszarze min. 64 elementy obrazujące jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; Cewka biometryczna wyposażona w zintegrowany system dodatkowej, sprzętowej korekty homogeniczności o zasięgu lokalnym, zwł. w obszarze szyi – technologia CoilShim lub zgodnie z nomenklaturą producenta. Lusterko montowane/ zdejmowane na przedniej części cewki do patrzenia dwukierunkowego (wstecznie lub do przody) przez pacjenta. | TAK podać nazwę cewki |  |
| 5.4. | Cewka nadawczo-odbiorcza spolaryzowana kołowo (kwadraturowa), przeznaczona do zaawansowanych badań spektroskopowych mózgu; Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej pod warunkiem zapewnienia kompatybilności z modernizowanym aparatem rezonansu magnetycznego | TAK podać nazwę cewki |  |
| 5.5. | Cewka nadawczo-odbiorcza wielojądrowa typu podwójny rezonator, protonowo-fosforowa (izotopy 1H / 31P) przeznaczona do zaawansowanych badań metabolizmu mózgowego; Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej pod warunkiem zapewnienia kompatybilności z modernizowanym aparatem rezonansu magnetycznego | TAK podać nazwę cewki |  |
| 5.6. | Cewka nadawczo-odbiorcza wielojądrowa typu podwójny rezonator, protonowo-sodowa (izotopy 1H / 23Na) przeznaczona do zaawansowanych badań metabolizmu mózgowego; Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej pod warunkiem zapewnienia kompatybilności z modernizowanym aparatem rezonansu magnetycznego | TAK podać nazwę cewki |  |
| 5.7. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego do badań całego kręgosłupa, z automatycznym przesuwem stołu pacjenta sterowanym z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 70 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; Cewka biometryczna z wbudowanymi czujnikami oddechowymi | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.8. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego lub zestaw cewek przeznaczona do badań całego centralnego układu nerwowego (głowa i cały kręgosłup) z przesuwem stołu pacjenta sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca min. 128 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; | TAK podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.9. | Zestaw min. 2 elastycznych (kocykowych) cewek prostokątnych o różnych długościach przewodu przyłączeniowego (jedna z przedłużonym kablem) do badań całego tułowia (klatka piersiowa, jama brzuszna i miednica), każda posiadająca w badanym obszarze min. 18 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; Cewki biometryczne każda z wbudowanym czujnikiem akcji serca | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.10. | Cewka wielojądrowa typu podwójny rezonator, protonowo-fosforowa (1H / 31P), powierzchniowa, przeznaczona do zaawansowanych badań metabolizmu tkankowego; Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej pod warunkiem zapewnienia kompatybilności z modernizowanym aparatem rezonansu magnetycznego | TAK podać nazwę cewki |  |
| 5.11. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego przeznaczona do badań obu całych kończyn dolnych, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, dopasowana anatomicznie pod kątem takich badań (tzn. inna niż cewki do badania tułowia), posiadająca w badanym obszarze min. 32 elementy obrazujące i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta; Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.12. | Cewka wielokanałowa typu matrycowego (lub zestaw cewek) przeznaczona do badań całego ciała w zakresie min. 200 cm w osi z, z przesuwem stołu pacjenta, sterowanym automatycznie z protokołu badania, bez repozycjonowania pacjenta i przekładania lub przełączania cewek, posiadająca w badanym obszarze min. 200 elementów obrazujących i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę cewki lub zestawu cewek i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.13. | Cewka wielokanałowa przeznaczona do badań mammograficznych, w tym spektroskopowych, posiadająca w badanym obszarze min. 18 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta Dopuszczalne jest pozostawienie cewki aktualnie wykorzystywanej, pod warunkiem wymiany zużytych elementów takich jak: gąbki i podkładki. | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.14. | Cewka wielokanałowa przeznaczona do badań mammograficznych i biopsji piersi, o konstrukcji otwartej umożliwiającej podejście biopsyjne (uciskacze do piersi wraz z siatkami lokalizacyjnymi oraz znacznik lokalizacyjny), posiadająca w badanym obszarze min. 7 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.15. | Cewka wielokanałowa sztywna z elastycznymi końcówkami, przeznaczona do badań barku, posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.16. | Cewka wielokanałowa sztywna, nadawczo-odbiorcza, przeznaczona do badań stawu kolanowego, posiadająca w badanym obszarze min. 18 elementów obrazujących jednocześnie i pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę cewki i liczbę elementów obrazujących [n] |  |
| 5.17. | Zestaw minimum 2 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 16 elementów obrazujących jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK Podać nazwy cewek oraz wymiary każdej z nich [cm] |  |
| 5.18. | Dodatkowy zestaw minimum 4 płachtowych elastycznych cewek prostokątnych do zastosowań uniwersalnych, o 3 różnych rozmiarach, każda posiadająca w badanym obszarze min. 4 elementy obrazujące jednocześnie, każda pozwalająca na akwizycje równoległe typu ASSET, iPAT, SENSE, SPEEDER lub zgodnie z nomenklaturą producenta innych niż w punkcie 5.17. Dopuszczalne jest pozostawienie cewek aktualnie wykorzystywanych | TAK Podać nazwy cewek oraz wymiary każdej z nich [cm] |  |
| 5.19. | Zestaw min. 6 cewek pętlowych (typu loop) do zastosowań uniwersalnych, o 3 średnicach, po dwie sztuki dla każdej średnicy; Dopuszczalne jest pozostawienie cewek aktualnie wykorzystywanych | TAK Podać nazwy cewek oraz średnicę każdej z nich [cm] |  |
| 6. POZYCJONOWANIE I NADZÓR PACJENTA |  |  |  |
| 6.1. | Stół pacjenta odłączany, w pełni automatyczny, mobilny, wyposażony we własny napęd elektryczny; zintegrowana bateria stołu ładowana automatycznie po zadokowaniu stołu w gantry | TAK |  |
| 6.2. | Obciążenie płyty stołu, łącznie z ruchem pionowym | ≥ 250 kg; podać wartość [kg] |  |
| 6.3. | Zakres badania bez konieczności repozycjonowania pacjenta | ≥ 205 cm; podać wartość [cm] |  |
| 6.4. | Badanie dużych obszarów ciała w zakresie większym niż maksymalne statyczne FoV, z krokowym przesuwem stołu pacjenta, inicjowanym automatycznie z protokołu badania | TAK |  |
| 6.5. | Średnica otworu gantry aparatu (magnes z systemem „shim”, cewkami gradientowymi, zintegrowaną cewką nadawczo-odbiorczą ogólnego zastosowania i obudowami) w najwęższym miejscu | ≥ 60 cm; podać wartość [cm] |  |
| 6.6. | Regulowana wentylacja wnętrza tunelu gantry | TAK |  |
| 6.7. | Oświetlenie wnętrza tunelu gantry | TAK |  |
| 6.8. | Dwa identyczne funkcjonalnie panele sterujące umieszczone po obu stronach przedniej obudowy gantry | TAK |  |
| 6.9. | Dwa identyczne funkcjonalnie wyświetlacze dotykowe umieszczone po obu stronach przedniej obudowy gantry i zintegrowane z nią, umożliwiające sterowanie aparatem MR | TAK |  |
| 6.10. | Kamera TV do obserwacji pacjenta w tunelu gantry z monitorem w pomieszczeniu operatorskim | TAK |  |
| 6.11. | System biometryczny monitorujący oddech wbudowany w stół pacjenta lub cewkę do badania kręgosłupa | TAK |  |
| 6.12. | System monitorowania pacjenta (EKG, puls) - dla wypracowania systemów synchronizujących | TAK |  |
| 6.13. | Sygnalizacja dodatkowa (np. "gruszka", przycisk) | TAK podać |  |
| 6.14. | Słuchawki tłumiące hałas dla pacjenta | TAK |  |
| 6.15. | Dwukierunkowy interkom do komunikacji z pacjentem | TAK |  |
| 6.16. | Rozbudowany zestaw podgłówków i podkładek do pozycjonowania pacjentów -o kształtach, rozmiarze i geometrii dostosowanej do wszystkich możliwych badań i anatomii, w tym do badania dzieci i dorosłych. Minimum 25 elementów | TAK |  |
| 6.17. | Centrator laserowy | TAK |  |
| 7. APLIKACJE KLINICZNE |  |  |  |
| 7.1. | Badania neurologiczne |  |  |
| 7.1.1. | Badania morfologiczne obszaru głowy, kręgosłupa i rdzenia kręgowego | TAK |  |
| 7.1.2. | Badania przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego wraz z oceną ilościową | TAK podać nazwę |  |
| 7.1.3. | Automatyczne pozycjonowanie i ułożenie przekrojów skanu lokalizującego głowy na podstawie jej cech anatomicznych, funkcjonujące niezależnie od wieku pacjenta, ułożenia głowy, czy ewentualnych zmian patologicznych | TAK podać nazwę |  |
| 7.1.4. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań mózgu w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Brain lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.1.5 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kręgosłupa w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Spine lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.1.6 | Technika DWI wspierająca obrazowanie w regionach o dużej niejednorodności pola B0, np. w obszarze ucha środkowego z powodu przejścia z powietrza do tkanki; technika akwizycji nie realizowana w oparciu o sekwencję EPI; możliwość pracy w połączeniu z techniką redukcji czasu akwizycji opisaną jako SMS oraz techniką obrazowania równoległego opisaną jako GRAPPA – BLADE Diffusion, BLADE-DWI lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.1.7 | Specjalna sekwencja akwizycyjna MR Fingerprinting, pozwalająca na generowanie ilościowych danych wieloparametrycznych z pojedynczej akwizycji, dopasowująca je do biblioteki referencyjnej oraz tłumacząca je na mapy ilościowe T1 i T2 | TAK podać nazwę |  |
| 7.2. | Obrazowanie dyfuzji (DWI) |  |  |
| 7.2.1. | DWI w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |
| 7.2.2. | DWI z wysoką rozdzielczością non-single-shot, np. sekwencjami typu PSIF-Diffusion, lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.2.3. | Maksymalna wartość współczynnika b w DWI | ≥ 15 000 s/mm2; podać wartość [s/mm2] |  |
| 7.2.4. | Automatyczne generowanie map ADC (Apparent Diffusion Coefficient) na konsoli podstawowej przy badaniach DWI – Inline Diffusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK |  |
| 7.2.5. | Technika redukcji artefaktów podatności, na styku tkanki miękkiej i powietrza w badaniach DWI – RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.2.6. | DWI w oparciu o EPI w ograniczonym i powiększonym FoV, możliwe dzięki technologii selektywnego pobudzania fragmentu obrazowanej warstwy lub objętości – ZOOMit lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.2.7. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i dyfuzyjnej w badaniach DWI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z podpróbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – Simultaneous Multi-Slice, SMS-DWI lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.3. | Obrazowanie tensora dyfuzji (DTI) |  |  |
| 7.3.1. | DTI w oparciu o Single Shot EPI | TAK |  |
| 7.3.2. | DTI w oparciu o RESOLVE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |
| 7.3.3. | Pomiary dyfuzji kierunkowej z różnymi wartościami współczynnika b w DTI | TAK podać nazwę |  |
| 7.3.4. | Maksymalna liczba kierunków DTI ≥ 256 | ≥ 256 podać wartość |  |
| 7.3.5. | Automatyczne generowanie map FA (Fractional Anisotropy) na konsoli podstawowej przy badaniach DTI (Inline DTI lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.3.6. | Traktografia tensora dyfuzji | TAK |  |
| 7.3.7. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i czasowej w badaniach DTI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z podpróbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – Simultaneous Multi-Slice, SMS-DTI lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.3.8. | Obrazowanie spektralne dyfuzji (DSI) charakteryzujące się większą rozdzielczością i dokładnością, w tym analizą włókien przecinających się w ramach pojedynczego voxela | TAK podać nazwę |  |
| 7.3.9 | Maksymalna liczba kierunków DSI ≥ 512 | TAK podać |  |
| 7.4. | Badania funkcjonalne (fMRI) |  |  |
| 7.4.1. | Badania funkcjonalne mózgu (fMRI) w oparciu o techniki BOLD | TAK podać nazwę |  |
| 7.4.2. | Nawigator 3D retrospektywny dla badań fMRI mózgu | TAK podać nazwę |  |
| 7.4.3. | Nawigator 3D prospektywny dla badań fMRI mózgu dokonujący automatycznej korekcji artefaktów ruchowych w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 7.4.4. | Tworzenie map aktywacji (t-test) w czasie rzeczywistym – Inline BOLD lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.4.5. | Wyzwalanie sekwencji obrazujących z zewnętrznego urządzenia (trigger in) | TAK |  |
| 7.4.6. | Wysyłanie przez skaner sygnału synchronizacji do zewnętrznego urządzenia (trigger out) | TAK |  |
| 7.4.7. | Budowanie własnych paradygmatów | TAK |  |
| 7.4.8. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej i czasowej w badaniach BOLD fMRI polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z podpróbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą – Simultaneous Multi-Slice, SMS-BOLD lub zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.4.9. | Aplikacja do zaawansowanego postprocessingu badań czynnościowych fMRI | TAK podać nazwę |  |
| 7.4.10. | Zestaw urządzeń potrzebnych do wykonywania badań funkcjonalnych mózgu fMRI składający się co najmniej z: urządzenie do prezentacji audiowizualnej bodźców wewnątrz skanera, urządzenie do synchronizacji bodźców, urządzenie do odbierania odpowiedzi od pacjenta (joysticki), oprogramowanie do prezentacji bodźców, komputer dedykowany do oprogramowania Możliwe jest pozostawienie już posiadanych elementów sprzętowych i zapewnienie kompatybilności z modernizowanym aparatem rezonansu magnetycznego - kompatybilność sprzętową i aplikacyjną (z sekwencjami) | TAK |  |
| 7.4.11. | Korekcja zniekształceń geometrycznych EPI (EPI Distorrtion) | TAK |  |
| 7.5. | Obrazowanie perfuzji (PWI) |  |  |
| 7.5.1. | PWI w oparciu o single-shot EPI | TAK |  |
| 7.5.2. | Automatyczne generowanie map GBP, PBP, TTP, MTT, CBV i CBF na konsoli podstawowej przy badaniach PWI – Inline Perfusion lub odpowiednik zgodnie z nomenklaturą producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.5.3. | Bezkontrastowa perfuzja mózgu typu ASL (Arterial Spin Labeling) 2D i 3D, wykorzystująca co najmniej technikę pCASL | TAK podać nazwę |  |
| 7.6. | Obrazowanie podatności magnetycznej (SWI) |  |  |
| 7.6.1. | Obrazowanie ważone podatnością magnetyczną tkanki – Susceptibility Weighted Imaging, SWI lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.7. | Spektroskopia (MRS) |  |  |
| 7.7.1. | 1H MRS typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) | TAK podać nazwę |  |
| 7.7.2. | 1H MRS typu 2D Chemical Shift Imaging (1H 2DCSI MRS) | TAK podać nazwę |  |
| 7.7.3. | 1H MRS typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | TAK podać nazwę |  |
| 7.7.4. | 1H MRS typu MEGA-PRESS (SVS Edit) | TAK podać nazwę |  |
| 7.7.5 | Spektroskopia wielojądrowa (nX MRS) | TAK podać nazwę |  |
| 7.7.6 | Możliwość poprawnego eksportu i archiwizacji danych MRS do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS | TAK |  |
| 7.7.7 | Możliwość poprawnego pobrania danych MRS z posiadanego przez zamawiającego systemu PACS w formie raw data umożliwiających analizę za pomocą LC Model | TAK podać nazwę |  |
| 7.8. | Angiografia (MRA) |  |  |
| 7.8.1. | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA (ToF) 2D i 3D | TAK |  |
| 7.8.2. | Bezkontrastowa MRA techniką Time-of-Flight MRA realizowana przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – Compressed Sensing ToF lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.8.3. | Bezkontrastowa MRA techniką Phase Contrast MRA (PC) 2D i 3D | TAK |  |
| 7.8.4. | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń abdominalnych – NATIVE SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.8.5. | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania tętniczych i żylnych naczyń peryferyjnych z wysoką rozdzielczością przestrzenną – NATIVE TrueFISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.8.6. | Bezkontrastowa MRA techniką innego typu niż ToF i PC, przeznaczona do obrazowania naczyń obwodowych – QISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.8.7. | Kontrastowe MRA (ceMRA) | TAK |  |
| 7.8.8. | Dynamiczne ceMRA 3D | TAK |  |
| 7.8.9. | Dynamiczne ceMRA 4D (3D dynamiczne w czasie) przeznaczona do obrazowania obszarów takich jak tętnice szyjne, naczynia płucne i naczynia obwodowe, z wysoką rozdzielczością przestrzenną i czasową pozwalając na wizualizację dynamiki napływu i odpływu środka kontrastowego z obszaru zainteresowania – TWIST lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.8.10. | Automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego – Care Bolus lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.8.11. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzenie badań naczyniowych w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem (myExam Angio Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.8.12. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzenie badań naczyń obwodowych w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o automatyczne śledzenie napływu środka kontrastowego(myExam Angio Advanced Assist lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.9. | Badania kardiologiczne (CMR) |  |  |
| 7.9.1. | Podstawowe protokoły do badań CMR | TAK |  |
| 7.9.2. | Badania CMR z tłumieniem sygnału krwi (Dark Blood Imaging) | TAK |  |
| 7.9.3. | Obrazowanie funkcji serca w badaniach CMR z opcją dynamiczną i prezentacją w formie CINE | TAK |  |
| 7.9.4. | Technika przyspieszająca obrazowanie funkcjonalne typu Cine, bazująca na numerycznych metodach skompresowanego próbkowania i rekonstrukcji iteracyjnej, umożliwiającej poprawę rozdzielczości przestrzennej lub czasowej znacznie skracając czas skanowania (Compressed Sensing Cardiac Cine lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.9.5. | Obrazowanie przepływów w sercu i naczyniach wraz z pomiarami ilościowymi | TAK podać nazwę |  |
| 7.10. | Badania w obszarze abdominalnym i badania całego ciała |  |  |
| 7.10.1. | Pakiet do dynamicznych badań wątroby – VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |
| 7.10.2. | Cholangiografia MR | TAK |  |
| 7.10.3. | Obrazowanie dyfuzyjne w obszarze abdominalnym – REVEAL lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.4. | Nawigator 2D prospektywny dla badań w obszarze abdominalnym (detekcja i korekcja artefaktów ruchowych w dwóch kierunkach jednocześnie – tj. w płaszczyźnie obrazu) – 2D PACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.5. | Dedykowana sekwencja do przeprowadzania badań kontrastowych, dynamicznych w trybie akwizycji ciągłej ze swobodnym oddechem pacjenta z retrospektywną i automatyczną rekonstrukcją faz badania na podstawie uzyskanych pomiarów ciągłych oraz z eksportem wybranych faz lub wszystkich danych dynamicznych bazująca na numerycznych metodach skompresowanego próbkowania i rekonstrukcji iteracyjnej, umożliwiającej poprawę rozdzielczości przestrzennej lub czasowej znacznie skracając czas skanowania (Compressed Sensing GRASP-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.6. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań w obszarze abdominalnym w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Abdomen lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.7. | Elastografia MR - kompletny zestaw do badania i wizualizacji różnic w sztywności narządów miąższowych (np. wątroby) obejmujący: - sekwencje obrazujące i protokoły do badań elastograficznych MR (nie gorsza niż posiadana przez użytkownika epseMRE) - oprogramowanie do wizualizacji uzyskanych wyników w postaci barwnych map sztywności tkanki badanego narządu (np. wątroby), - generator aktywny wytwarzający fale ciśnienia niezbędne do wzbudzenia tkanki badanego narządu, bramkowany sekwencjami obrazującymi, - aplikator pasywny przenoszący energię wytworzoną w generatorze aktywnym w bezpośrednie sąsiedźtwo obrazowanego narządu, - niezbędne złącza i akcesoria do pozycjonowania aplikatora Możliwe jest pozostawienie już posiadanych elementów sprzętowych i zapewnienie kompatybilności z modernizowanym aparatem rezonansu magnetycznego - kompatybilność sprzętową i aplikacyjną (z sekwencjami) | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.8. | Spektroskopia protonowa wątroby typu Single Voxel Spectroscopy (High Speed T2-corrected multiecho acquisition at 1H MR Spectroscopy - HISTO lub odpowiednio do nomenklatury producenta ) | TAK |  |
| 7.10.9. | DWI dla całego ciała (whole body DWI) | TAK |  |
| 7.10.10. | Oprogramowanie do obrazowania T1 całego ciała | TAK |  |
| 7.10.11. | Oprogramowanie do obrazowania STIR całego ciała | TAK |  |
| 7.10.12. | Obrazowanie całego ciała za pomocą oprogramowania pozwalającego na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ – DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.13. | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie niewrażliwych na ruch badań 3D tułowia przeprowadzanych bez konieczności wstrzymania oddechu przez pacjenta, oparta o mechanizm radialnej akwizycji przestrzeni k – STAR-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.14. | Dedykowana sekwencja obrazująca umożliwiająca wykonywanie bardzo szybkich badań dynamicznych 4D wątroby o wysokiej rozdzielczości przestrzennej i czasowej, pozwalająca na uchwycenie wielu momentów czasowych fazy tętniczej – TWIST-VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.15. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań całego ciała w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Whole-Body lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.16. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań wątroby w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam LiverLab lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.16 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań prostaty w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Prostate lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.10.17 | Spektroskopia protonowa prostaty typu 3D Chemical Shift Imaging (1H 3DCSI MRS) | TAK |  |
| 7.11. | Badania piersi |  |  |
| 7.11.1 | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań gruczołu piersiowego w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Breast lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.11.2 | Pakiet do szybkiego, dynamicznego obrazowania z wysoką rozdzielczością piersi, pozwalający na wykorzystanie technik równoległych (VIEWS+VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.11.3 | Technika redukcji artefaktów ruchowych powstałych w skutek drgań tkanki miękkiej podczas badania piersi (BRACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.11.4 | Pełny pakiet mammograficzny do planowania biopsji pod kontrolą MR, obróbki wyników badań mammograficznych i analizy porównawczej (BreVis lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.11.5 | Spektroskopia protonowa piersi typu Single Voxel Spectroscopy (1H SVS MRS) | TAK |  |
| 7.12. | Badania ortopedyczne |  |  |
| 7.12.1 | Podstawowe i zaawansowane protokoły i sekwencje pomiarowe | TAK |  |
| 7.12.2. | Badania barku | TAK |  |
| 7.12.3. | Badania nadgarstka | TAK |  |
| 7.12.4. | Badania stawu kolanowego | TAK |  |
| 7.12.5. | Badania stawu skokowego | TAK |  |
| 7.12.6. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań barku w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Large Joint lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.12.7. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań kolana w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Large Joint lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.12.8. | Dedykowane oprogramowanie umożliwiające zautomatyzowane przeprowadzanie badań stawu biodrowego w sposób nadzorowany przez skaner, to jest taki, w którym kontrolę nad postępowaniem operatora, na każdym etapie badania nadzoruje oprogramowanie, w oparciu o wybraną przez operatora strategię postępowania z danym pacjentem – myExam Large Joint lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.12.9. | Mapowanie parametryczne tkanki, w tym chrząstki stawu, pozwalające na otrzymanie map parametrycznych dla właściwości T1, T2, T2*, R2 i R2* obrazowanej tkanki | TAK |  |
| 7.12.10. | Technika służąca do drastycznej redukcji czasu akwizycji oraz zwiększenia rozdzielczości przestrzennej w badaniach TSE/FSE polegająca na pobudzeniu i odczycie wielu warstw jednocześnie bez utraty SNR wynikającego z pod-próbkowania, działająca w oparciu o wielopasmowy impuls pobudzający połączony z zaawansowaną ultraszybką akwizycją równoległą z możliwością wykorzystania co najmniej w badaniach głowy, kręgosłupa, stawów oraz piersi (Simultaneous Multi-Slice TSE, SMS-TSE, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.13. | Obrazowanie równoległe |  |  |
| 7.13.1. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji obrazów – SENSE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |
| 7.13.2. | Obrazowanie równoległe w oparciu o algorytmy na bazie rekonstrukcji przestrzeni k – GRAPPA lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK |  |
| 7.13.3. | Maksymalny współczynnik przyspieszenia dla obrazowania równoległego w jednym kierunku lub w dwóch kierunkach jednocześnie | ≥ 16 n; podać wartość [n] |  |
| 7.14. | Techniki redukcji artefaktów |  |  |
| 7.14.1. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T1 – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.14.2. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie ważone T2 – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.14.3. | Technika redukcji artefaktów ruchowych wspierająca obrazowanie typu FLAIR – BLADE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.14.4. | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych – WARP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.14.5. | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych działająca w oparciu o technikę VAT (Variable Angle Tilt) – SEMAC lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.14.6. | Technika redukcji artefaktów pochodzących od implantów metalowych działająca w oparciu o technikę VAT i realizowana przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – Compressed Sensing SEMAC lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 7.14.7 | Technika korekcji artefaktów ruchowych - korekcja ruchu (Motion Correction lub odpowiednio do nomenklatury producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.15. | Techniki spektralnej saturacji |  |  |
| 7.15.1. | Częstotliwościowo selektywna saturacja tłuszczu | TAK |  |
| 7.15.2. | Częstotliwościowo selektywna saturacja wody | TAK |  |
| 7.16. | Nowoczesne techniki poprawy jakości obrazu i skracające czas badania oparte o algorytmy sztucznej inteligencji |  |  |
| 7.16.1. | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów służąca do zwiększenia SNR, pozwalająca na wykrywanie i usuwanie szumów w sposób zoptymalizowany dla pojedynczego skanu adresując przestrzennie zmieniający się szum w konkretnej akwizycji; metoda poprawy SNR w celu przełożenia tego efektu na poprawę jakości obrazu, przy wyższej rozdzielczości lub na wyższą wydajność poprzez zmniejszenie liczby uśrednień lub zwiększenie współczynnika przyspieszenia skanowania; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE), TSE DIXON. (Deep Resolve Gain lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.16.2. | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia przeszkoloną na dużej ilości danych, która poprawia jakość obrazu poprzez zwiększenie ostrości i redukcję artefaktów Gibbsa, występujących wokół ostrych krawędzi i która pozwala zrekonstruować ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości na bazie danych o niskiej rozdzielczości; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Spin Echo (SE) i Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE), TSE DIXON, ep2d_diff, HASTE. (Deep Resolve Sharp lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 7.16.3. | Inteligentna metoda rekonstrukcji obrazów oparta o sieć neuronową z algorytmem głębokiego uczenia przeszkoloną na dużej ilości danych, która pozwala skracać czas akwizycji; zaprojektowana do rekonstrukcji obrazów pozbawionych szumu, w oparciu o dane zebrane retrospektywnie z bardzo dużym przyspieszeniem; metoda dostępna co najmniej dla sekwencji typu Turbo Spine Echo (TSE) / Fast Spin Echo (FSE), TSE DIXON, ep2d_diff, HASTE. (Deep Resolve Boost lub równoważne o tej funkcjonalności zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |
| 8. SEKWENCJE OBRAZUJĄCE |  |  |  |
| 8.1. | Spin Echo (SE) | TAK |  |
| 8.2. | Inversion Recovery (IR) | TAK |  |
| 8.3. | Gradient Echo (GRE) | TAK |  |
| 8.4. | 2D i 3D FLASH lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.5. | 2D i 3D FISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.6. | 2D i 3D Fast GRE z impulsami preparacyjnymi – TurboFLASH lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.7. | Szybkie 3D GRE z saturacją tłuszczu (tj. tylko jeden impuls saturacji tłuszczu na cykl kodowania 3D) dla wysokorozdzielczego obrazowania 3D w obszarze brzucha przy zatrzymanym oddechu – VIBE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.8. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing – TrueFISP lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.9. | 2D i 3D GRE z full transverse rephasing w kombinacji ze spektralną saturacją tłuszczu – TrueFISP with Fat Saturation lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.10. | 2D i 3D GRE z RF-rephasing – PSIF lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.11. | Turbo Spin Echo (TSE) | TAK |  |
| 8.12. | Multi-Shot | TAK |  |
| 8.13. | Single-Shot | TAK podać nazwę |  |
| 8.14. | Turbo IR | TAK podać nazwę |  |
| 8.15. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości – SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.16. | Izotropowe sekwencje 3D pozwalające w postprocessingu 3D na uzyskanie rekonstrukcji dowolnej płaszczyzny bez straty jakości realizowane przez mechanizm ultraszybkiego próbkowania macierzy rzadkich – Compressed Sensing SPACE lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.17. | Pakiet oprogramowania pozwalający na uzyskanie podczas jednej akwizycji obrazów typu ,,in-phase, out-of-phase, water-only, fat-only’’ – DIXON lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.18. | Sekwencja Steady State 3D do badań drobnych struktur OUN – 3D CISS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.19. | Sekwencja Steady State 3D do różnicowania chrząstki od płynu w badaniach stawów – 3D DESS lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.20. | Specjalistyczna sekwencja obrazująca o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego stosowana w obrazowaniu 3D głowy typu T1 – PETRA lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 8.21. | Pakiet specjalistycznych sekwencji obrazujących o zredukowanym poziomie hałasu akustycznego w obrazowaniu 2D/3D głowy co najmniej typu T1 i T2 oraz w obrazowaniu 2D/3D stawów co najmniej typu T1, T2 i PD – QuietSuite, QuietX lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 9. PARAMETRY SKANOWANIA |  |  |  |
| 9.1. | Maks. FoV w płaszczyźnie poprzecznej X/Y | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  |
| 9.2. | Maks. FoV w osi podłużnej Z (statycznie) | ≥ 50 cm; podać wartość [cm] |  |
| 9.3. | Maks. FoV w osi podłużnej Z (zakres skanowania z przesuwem stołu pacjenta) | ≥ 200 cm; podać wartość [cm] |  |
| 9.4. | Min. FoV | ≤ 0,5 cm; podać wartość [cm] |  |
|  | Parametry akwizycyjne |  |  |
| 9.5. | Matryca akwizycyjna 1024 x 1024, bez interpolacji | TAK podać rozmiar [n x n] |  |
| 9.6. | Min. grubość warstwy dla skanów 2D | ≤ 0,5 mm; podać wartość [mm] |  |
| 9.7. | Min. Grubość warstwy dla skanów 3D | ≤ 0,1 mm; podać wartość [mm] |  |
|  | Parametry sekwencji |  |  |
| 9.8. | EPI: min TR dla matrycy 256x256 | ≤ 10ms; podać wartość [ms] |  |
| 9.9. | EPI: min TE dla matrycy 256x256 | ≤ 2,5ms; podać wartość [ms] |  |
| 9.10. | EPI: min Echo Spacing dla matrycy 256x256 | ≤ 0,6ms; podać wartość [ms] |  |
| 9.11. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TR dla matrycy 256x256 | ≤ 1,2ms; podać wartość [ms] |  |
| 9.12. | 3D Gradient Echo (3D GRE): min TE dla matrycy 256x256 | ≤ 0,5ms; podać wartość [ms] |  |
| 9.13. | Maks. współczynnik przyspieszenia dla sekwencji Turbo Spin Echo/ Fast Spin Echo (TSE/FSE) | ≤ 256; podać wartość [n] |  |
| 9.14. | Maks. współczynnik Echo Planar Imaging (EPI) | ≤ 256; podać wartość [n] |  |
| 10. KONSOLA OPERATORSKA |  |  |  |
| 10.1. | Komputer sterujący |  |  |
| 10.1.1. | Pojemność SSD | ≥ 1 TB; podać wartość [TB] |  |
| 10.1.2. | Nagrywanie obrazów na dyskach CD-R i DVD wraz z przeglądarką DICOM | TAK |  |
| 10.1.3 | Możliwość eksportu na nośnik USB | TAK |  |
| 10.2. | Rekonstruktor obrazowy |  |  |
| 10.2.1. | Matryca rekonstrukcyjna | ≥ 1024x1024; podać wartość [n x n] |  |
| 10.2.2. | Szybkość rekonstrukcji dla obrazów w matrycy 256 x 256 przy 100% FOV | ≥ 140 000 obrazów/s; podać wartość [obr./s] |  |
| 10.2.3. | Równoczesne skany i rekonstrukcja | TAK |  |
| 10.2.4. | Proces rekonstrukcji obrazów wspomagany algorytmami bazującymi na mechanizmach sztucznej inteligencji zastosowanymi do operacji na danych w celu uzyskania obrazów o zwiększonym SNR (bez artefaktów pochodzących od szumu lub artefaktów od anatomii leżącej poza FOV) | TAK podać nazwę |  |
| 10.3. | Monitory |  |  |
| 10.3.1. | Konsola 2-monitorowa | TAK |  |
| 10.3.2. | Technologia LCD/TFT | TAK |  |
| 10.3.3. | Przekątna monitorów | ≥ 24”; podać wartość [”] |  |
| 10.3.4. | Matryca monitorów | ≥ 1920x1200; podać rozmiar [n x m] |  |
| 10.4. | Oprogramowanie kliniczne |  |  |
| 10.4.1. | Wykresy time-intensity dla badań z kontrastem | TAK |  |
| 10.4.2. | MPR | TAK |  |
| 10.4.3. | MIP | TAK |  |
| 10.4.4. | Rekonstrukcje 3D | TAK |  |
| 10.4.5. | Rekonstrukcje SSD | TAK |  |
| 10.4.6. | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii (MRS) typu SVS i CSI | TAK podać nazwę |  |
| 10.4.7. | Oprogramowanie do analizy wyników spektroskopii wielojądrowej (NX-nuclei MRS) | TAK podać nazwę |  |
| 10.4.8. | Oprogramowanie do analizy 2D i 3D badań fMRI | TAK podać nazwę |  |
| 10.4.9. | Nakładanie map akwizycji mózgu na obrazy morfologiczne 2D w czasie rzeczywistym w trakcie zbierania danych. | TAK podać nazwę |  |
| 10.4.10. | Nakładanie map akwizycji mózgu na obrazy morfologiczne 3D w czasie rzeczywistym w trakcie zbierania danych. | TAK podać nazwę |  |
| 10.4.11. | Oprogramowanie do łączenia poszczególnych obrazów z badań obszarów rozległych (np. całego kręgosłupa) w jeden obraz całego badanego obszaru funkcjonujące w sposób całkowicie automatyczny – Inline Composing lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 10.4.12. | Oprogramowanie do planowania badania dużych obszarów anatomicznych np. całego tułowia w kilku krokach, pozwalające na ustawienie protokołów badania dla wszystkich kroków jednorazowo – Tim Planning Suite lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 10.4.13. | Traktografia tensora dyfuzji | TAK |  |
| 10.4.14. | Możliwość generowania map ADC z wybranych wartości b dyfuzji | TAK |  |
| 10.4.15. | Możliwość zdalnego przejęcia pracy na konsoli operatorskiej z poziomu stanowiska eksperckiego znajdującego się w obrębie tej samej zabezpieczonej sieci komputerowej – Expert-i lub odpowiednio do nomenklatury producenta | TAK podać nazwę |  |
| 10.5. | Praca w sieci |  |  |
| 10.5.1. | DICOM 3.0 – SEND/RECEIVE | TAK |  |
| 10.5.2. | DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE | TAK |  |
| 10.5.3. | DICOM 3.0 – DICOM PRINT | TAK |  |
| 10.5.4. | DICOM 3.0 – Storage Commitment | TAK |  |
| 10.5.5. | DICOM 3.0 – Modality Worklist | TAK |  |
| 10.5.6. | DICOM 3.0 – MPPS | TAK |  |
| 11. WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| 11.1. | Zestaw fantomów do kalibracji systemu i oferowanych cewek Dopuszczalne jest pozostawienie fantomów aktualnie wykorzystywanych | TAK |  |
| 11.2. | Modernizacja stacji przeglądowej - satelitarnej połączonej z konsolą operatorską | TAK |  |
| 11.3. | Modernizacja drzwi wejściowych do klatki RF ze szczególnym uwzględnieniem uszczelek zapewniających integralność z klatką RF oraz klamki i zamka drzwi | TAK |  |
| 11.4. | Modernizacja automatycznego wstrzykiwacza kontrastów i zapewnienie kompatybilności z zmodernizowanym aparatem MR | TAK |  |
| 11.5. | Automatyczne uruchamianie aparatu o wyznaczonej godzinie (Start-up timer, lub zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK |  |
| 12. WYMAGANIA |  |  |  |
| 12.1. | Demontaż i usunięcie z terenu siedziby Zmawiającego przeznaczonych do wymiany elementów używanych w obecnie zainstalowanym rezonansie magnetycznym oraz wyposażenia; Wykonawca zapewnia wszelkie niezbędne narzędzia do demontażu elementów urządzenia oraz wyposażenia i załadunku celem ich odbioru od Zamawiającego | TAK |  |
| 12.2. | Wszystkie podlegające wymianie elementy rezonansu magnetycznego oraz wyposażenia fabrycznie nowe (rok produkcji 2024) | TAK |  |
| 12.3. | Szkolenia aplikacyjne personelu medycznego: min. 5 dni szkoleń w siedzibie Zamawiającego | TAK podać |  |
| 12.4. | Szkolenia personelu technicznego i medycznego w zakresie podstawowej obsługi, eksploatacji, konserwacji: min. 2 dni szkoleniowe w siedzibie Zamawiającego | TAK podać |  |
| 12.5. | Wsparcie aplikacyjne przy konwertowaniu/ odtwarzaniu posiadanych protokołów badań użytkownika. | TAK |  |
| 12.6. | Uzupełnienie helu w magnesie do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta przed podpisaniem protokołu przekazania urządzenia po modernizacji do eksploatacji | TAK |  |
| 12.7. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej dostarczona przed podpisaniem „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
| 12.8. | Okres gwarancji urządzenia (wszystkie elementy wymienione i pozostałe z poprzedniej wersji): 24 miesięcy, licząc od daty podpisania przez Strony bez uwag i zastrzeżeń „Protokołu uruchomienia i przekazania do eksploatacji” | TAK |  |
| 12.9. | Regularne przeglądy okresowe w całym okresie trwania gwarancji, zgodnie z zaleceniami producenta, wraz ze wszystkimi materiałami niezbędnymi do wykonania przeglądów | TAK |  |
| 12.10. | Urządzenie po oddaniu do eksploatacji nie będzie wymagało prowadzenia przez Zamawiającego dodatkowych instalacji i innych prac związanych z eksploatacją zmodernizowanej pracowni | TAK |  |
| 12.11. | Utrzymanie integracji zmodernizowanego aparatu rezonansu magnetycznego z posiadanym przez Zamawiającego systemem VNA AGFA EI. Aparat rezonansu magnetycznego ma być zintegrowany i skonfigurowany z systemem AGFA EI bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego. Całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację rezonansu magnetycznego z systemem VNA objęte gwarancją. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada niezbędne licencje na integrację węzłów DICOM oraz Dicom Modality Worklist po stronie systemu Agfa EI | TAK |  |
| 12.12. | Archiwizacja w systemie VNA AGFA EI wszystkich wygenerowanych danych DCIM z badania MR w celu dalszego ich przetwarzania. | TAK |  |
| 12.13. | Urządzenie zgodne z Rozporządzeniem 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych (MDR) bądź zgodne z Dyrektywą Rady 93/42/EEC (MDD) wraz z późniejszymi przepisami przejściowymi, potwierdzone deklaracją zgodności i/lub certyfikatem CE (w zależności od klasy wyrobu medycznego) oraz stosownymi oświadczeniami (jeśli wymaga) | TAK |  |
| 12.14. | Wykonawca wraz z uruchomieniem urządzenia dostarczy paszport techniczny zawierający co najmniej takie dane jak: nazwa, typ (model), producent, rok produkcji, nr seryjny (fabryczny), kody z aktualnie obowiązującego słownika NFZ. | TAK |  |
| 12.15. | Możliwość przeprowadzenia zdalnej diagnostyki serwisowej urządzenia za pomocą sieci teleinformatycznej, poprzez tunel VPN zgodny z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego | TAK |  |
| 12.16. | Dostarczone komputery muszą posiadać system operacyjny wspierany przez producenta oraz mieć możliwość podłączenia do domeny Zamawiającego. | TAK |  |
| 12.17. | Protokół z pomiaru rozkładu pola wraz planami pomieszczeń z zaznaczonymi strefami | TAK |  |
| 12.18. | Zapewnienie kompatybilności posiadanego monitora tlenu z modernizowanym aparatem rezonansu magnetycznego | TAK |  |
| 12.19. | Wykonawca przekaże zamawiającemu przed podpisaniem przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego z odbioru sprzętu (uruchomienia) - z przeprowadzenia prób szczelności rury wyrzutowej helu - z wykonania pomiarów elektrycznych: ciągłości połączeń wyrównawczych pomiędzy elementami urządzenia, implementacji pętli zwarcia, ze sprawdzenia zabezpieczenia różnicowo-prądowego - z przeprowadzonych pomiarów ilości wymian powietrza na godzinę w pracowni MR - protokół z szkolenia aplikacyjnego personelu medycznego Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w miejscu - protokół z przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzenia | TAK |  |
| 12.20. | Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych oraz adaptacyjnych w pomieszczeniu technicznym, pomieszczeniu badań oraz sterowni aparatu lub innych pomieszczeniach jeżeli to będzie konieczne dla uruchomienia aparatu | TAK |  |

SPECYFIKACJA CENOWA

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Modernizacja aparatu rezonansu magnetycznego Siemens MAGNETOM Prisma 3T |  |  |  |
| 2 | Modernizacja pomieszczeń |  |  |  |
| 3 | Pozostałe koszty (w tym wymiana układu chłodzenia, wentylacji i klimatyzacji) |  |  |  |
| Łącznie |  |  |  |  |